## Sheet1
医用防压疮垫
条目号 | 技术性能名称 | 参数性能要求
1.1 | 数量 | 40
1.2 | 预期用途及原理 | 用于长期卧床患者辅助预防褥疮，能够有效分散压力，减轻压力导致的压疮风险
1.3★ | 主要材质、结构 | 符合2014版《国际压疮的预防与治疗指南》要求的高规格聚氨酯泡沫垫，具有不同的硬度、密度分层，仿脊柱弯曲分区≥5区
1.4 | 承重要求 | 承重≥100Kg
1.5★ | 规格/尺寸 | 床垫尺寸：1900×830×120mm
1.6★ |  | 床垫两侧有防患者坠床设计
1.7 | 外罩 | 防止液体渗漏，避免垫芯污染
1.8 |  | 水蒸汽传输速率≥1800g/m2/24h
1.9★ |  | 纺织品认证
1.10 |  | 具有抗菌功能：防细菌、病毒、真菌滋生
1.11★ |  | 防火等级≥ Crib 5级
1.12 |  | 可以用中性洗涤剂清洁
1.13 |  | 可以用75％酒精擦拭消毒
1.14 |  | 外罩可拆卸
1.15 | 保修期 | 3年
1.16 | 到货期 | 三个月
1.17 | 预算 | 330000元人民币