技术规格要求

（*号参数必须满足，不满足扣分）

一、采购货物名称及数量

正置荧光显微镜  1套

二、设备功能用途：

*1、正置荧光显微镜适用荧光显微术和透射明视场观察，可观察普通染色、荧光标记的切片，适合染色切片观察等广泛生命科学领域的研究。

2、用于放大观察微小物体、激发动植物细胞或组织及其切片中某些被荧光染料标记的物质发射荧光，观察动植物细胞某种特异成分的分布状态，可进行半定量测定。可以拍摄到镜下观察的数码照片，并对图像进行分析，为动植物细胞成像应用自动化提供最佳的平台。

3、显微图像分析软件可以定义采集图片所使用的硬件环境，具备图像管理、图像优

化处理功能及各种几何测量功能，可对采集的图像进行分析比对和判断。可在焦点

产生完整的二维样品图象;可连续捕捉图象,标记聚焦区域,数学组合数据,并产生最

终图象解决了显微镜高倍情况下景深不足的问题。软件操作方便，支持多种图像格

式。

*4 LED荧光照明光源与荧光滤块联动，随荧光块切换自动开关。

三、技术参数及要求

1显微镜部分：

*1.1光学系统：无限远色差反差双重校正光学系统，≤45mm国际标准物镜齐焦距离。

*1.2调焦：谐波齿轮精细同轴粗微调焦机构，内置免调节防下滑机构，不使用易损坏的外调节松紧调节环，调焦行程≥24mm，可设置调焦上限。

*1.3目镜：两个目镜均具有屈光度校正功能，10倍超宽视野目镜，高眼点设计，视场数≥23mm。

*1.4、聚光镜：非摆动式高分辨率多功能聚光镜：NA≥0.9/1.25。在低倍物镜观察下，无需摆动操作；带科勒照明调整后锁定装置。

1.5、明场照明：内置透射光科勒照明器， LED长寿命冷光源；

带拍照优化滤色片和卤素灯色温转化滤片

集成式双侧单手亮度调整转盘，可在调焦时方便同时调整光源亮度

1.6、载物台：高抗磨损性圆角、无槽金属阳极化处理载物台，带控制

1.7、物镜：针对正置显微镜应用优化的高分辨率、高透过率物镜

增强反差型平场荧光物镜5x 数值孔径：NA≥0.16；

增强反差型平场荧光物镜10x，数值孔径：NA≥0.3;

增强反差型平场荧光物镜20x ，数值孔径：NA≥0.5;

增强反差型平场荧光物镜40X，数值孔径：NA≥0.75；

物镜转换器：6位物镜转盘，一体化设计，增强光路稳定；国际标准的M27物镜接口，具有齐焦功能。

1.8、观察镜筒：

1.8.1	超宽视野三目镜筒，视场数≥23mm，倾角30度。

1.8.2	目镜筒360度自由旋转，实现≥40mm观察高度调节

1.8.3	瞳距48-75mm可调

1. 9、LED荧光系统：

1.9.1荧光光源：即开即用，超长寿命， LED冷光源。

1.9.2荧光切换：根据所使用的荧光块，自动切换LED光源波长，并自动记录不同通道的激发强度；

1.9.3 荧光滤色镜套：红蓝绿三组滤色块；

紫外激发波长365nm，发射波长≥420nm；

蓝光激发波带宽450-490nm，发射波长≥ 515nm；

绿光激发波带宽510-560nm，发射波长≥ 590nm；

荧光激发块转盘：≥4孔；

2图像采集系统

*2.1、同品牌高速、高分辨率、高灵敏度全幅显微镜专用彩色CCD：芯片：Sony ICX 694 EXview HAD CCDⅡ，2/3英寸芯片；物理像素：≥283万像素，图像采集速度：全幅1936*1460像素≥38幅/秒，动态范围：1:250，0像素大小：4.54um*4.54um。

2..2、制冷系统：半导体制冷，低于室温20℃

*2.3、图像传输速度：USB 3.0（5Gbit/s），暗电流< 0,06 e-/p/s。

2.4、混合模式(binning)：2x2到5x5，光学接口：标准C型接口，曝光时间范围：250us-60s，采样深度：3*14位，兼容黑白、彩色两种模式。

2.5、显微图像控制及分析软件，除用于图像控制外，可用于系统以外的任意计算机，以便于浏览、输出共图像。同时附带以下功能：

2.6、软件自带暗室适应功能；2维图像格式转化；图像位深转化（8/12/16）；对比度调整及保存功能；标尺、长度、面积和荧光强度报告；不同通道的叠加、假色定义、输出功能；图像的数学运算功能：包括加、减、乘、除、比率（ratio）、移位、滤镜，2.5D灰度地形图显示；多种图像处理算法：平滑、中值滤波、边界锐化等

2.7、AVI视频拍摄功能

2.8、品牌正版专业工作站，≥8G内存，≥1T硬盘。

保修三年

到货期：三个月内

预算：430000.00元人民币