生物样本库设备技术规格要求

（*号参数必须满足，不满足扣分）

生物安全柜

一、采购货物名称及数量

生物安全柜  1台

二、设备功能用途：

用途：专业局部空气净化设备，适用于微生物学、生物医学、生物安全实验室和其它实验室，是生物安全最基本的隔离防护设备。

三、技术参数及要求

| 序号 | 项目 | 产品说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作条件 | 环境温度10～32℃，电源220V/50Hz |
| 2 | 气体循环方式 | 30%外排，70%内循环 |
| 3 | ※过滤频率 | 送风过滤器：99.9995%@0.12μm(U15);排风过滤器：99.99％@0.3μm(H13) |
| 4 | 洁净等级 | 10级 |
| 5 | ※送风风速 | 0.30m/s±0.015m/s |
| 6 | ※吸入口风速 | 0.58m/s±0.015m/s |
| 7 | 照度 | ≥900Lux |
| 8 | 噪音 | ≤67dB |
| 9 | 紫外灯 | ≥30W,254nm波长 |
| 10 | 外形尺寸 | 1100*780*2200（mm） |
| 11 | 内部尺寸 | 900*610*680（mm） |
| 12 | 可视前窗 | 采用钢化防紫外线玻璃，前窗高度可调，超过安全高度声光报警器启动；专利技术平衡器悬挂系统设计，安全可靠. |
| 13 | ※工作区材质 | 人体工学原理10°倾斜角设计， SUS304全不锈钢一体成型，圆角结构，便于清洗和保养；四面双层结构使工作区在负压通道包围之下始终处于负压状态，确保无污染泄露;柜体和支架可分离 |
| 14 | ※安全防护 | 风机停止工作时，前窗玻璃如果没有关严，应有声光报警提示；打开前窗玻璃后，紫外灯应自动关闭，风机、荧光灯自动开始运行；紫外灯只有在风机、荧光灯、前窗玻璃全部关闭的情况下才可使用 |
| 15 | 紫外灯 | 功率≥30W，可数字式设定预定开启时间、工作运行时间、间隔开启时间 |
| 16 | 柜体防泄露 | 加压500P，保持30min后气压不低于450P；前窗玻璃四周与箱体配合处有气幕保护式防泄漏设计，彻底杜绝通过缝隙泄漏的可能 |
| 17 | ※企业和产品资质要求 | 公司通过ISO9001、ISO14001和ISO13485认证；获得医疗器械生产企业许可证，产品具有医疗器械注册证。 |
| 18 | ※质量保证期 | 整机保修三年.在全国都有有售后服务网点，2小时服务响应，24小时处理完毕 |

保修三年

到货期：一个月内

预算：33000.00元人民币