## Sheet2
血气分析仪参数表
基本参数
产品名称 | 血气分析仪
实测参数 | pH, pCO2, pO2，cCa2+, cCl–, cK+, cNa+，cGlu, cLac，ctHb, sO2, FO2Hb, FMetHb, FCOHb, FHHb, FHbF, ctBil共17项实测参数
*样本体积（全参数） | 全参数检测用血量≤65µl
屏幕、接口与条形码扫描 | 8.4 英寸彩色触摸液晶显示屏、Windows XP操作界面，内置条码阅读器、以太网端口和3个USB接口，可外接键盘、鼠标和外接条形码扫描器
耗材存储 | 试剂包2–25°C储存，测试卡2–8°C储存
*测试速度（全参数） | 单样本35秒，每小时≥44个样本
*质控要求 | 内置自动质控，每天自动进行三个水平的质控检查，并且不会浪费测试卡人份数。
进样方式 | 自动进样，无适配器，仅需5秒即可完成吸样
耗材效期 | 测试卡货架期120天，测试卡上机效期30天；试剂包货架期180天，上机效期30天
技术参数
方法学 | 电流计、电位测定法和电导测定微电极技术，分光光度法
定标 | 无须执行定标设置，系统会根据分析仪状态自动执行定标
*质控分析 | 提供质控结果，Levey-Jennings质控图（与以往结果对比进行误差分析），WDC世界范围内同机型质控结果比对
耗材存储 | 试剂包2–25°C储存，测试卡2–8°C储存
耗材类别与更换 | 只需更换测试卡与试剂包，更换步骤简单，无其它维护工作
网络连接能力 | 有单向、双向连接外部Lis软件或网络的能力
SFDA认证情况 | 仪器、测试卡、试剂包都具有SFDA认证
操作及维护 | 操作简便，维护简单
数据存储 | 患者检测结果：2000，事件记录： 5000，定标结果：1000，密码保护功能对数据进行保护，8个不同操作者身分登录，无限量登录号码，数据U盘下载
乳酸线性范围 | 0-30mmol/L
预算 | 100000.00元人民币
到货期 | 现货
数量 | 2台
保修 | 三年