台式离心机

招标参数：

用途：主要用于DNA，蛋白等生物活性物质离心分离

1.技术指标

1.1最大离心容量：≥4×145 mL

1.2*角转头最高离心转速：≥17,800RPM

1.3*角转头最大离心力：≥30,200×g

1.4角转头最大离心容量：≥6*50ml

1.5*6×50ml角转头最高离心转速≥9500RPM

1.6*6×50ml角转头最高离心力≥12000xg

1.7水平转头最高离心转速：≥4,500RPM

1.8水平转头最大离心力：≥3,200×g

1.9水平转头最大离心容量：≥4*145ml、50ml离心管容量≥8个、15ml离心管容量≥8个

1.10酶标板转头可一次离心：≥4块标准酶标板或≥2块深孔板，转头具备第三方认证生物安全密封。

1.11驱动系统：无碳刷电机直接驱动

1.12控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LCD数字显示,LED指示灯显示当前离心运行模式及状态

1.13运行时间控制：0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式

1.14温度控制范围：从-10 到+40度

1.15加/减速选择：9加速/10减速

1.16程序：3个快捷程序+96个用户自定义程序，具有快速制冷程序按钮

2.安全性能

2.1*具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头的安全锁定&转头更换、转头自动识别

2.2电子式不平衡监测、状态自诊断、自动锁盖及内锁装置、震动连续监测，带转头重量校正、水平转头吊篮具有第三方认证的生物安全密封盖。

可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封。无任何金属部件，防止不慎划破手套及手。

2.3RCF设定、可选择在离心结束之后自动开盖、可选择在离心结束时声音提醒功能

3.离心机配置：

配24×2ml微量角转头、可离4块标准酶标板或2块深孔板酶标板转头。

| 设备名称 | 数量 | 货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷冻型台式离心机 | 1 | 60天 | 3年 |
| 微量角转头 | 1 | 60天 | 3年 |
| 酶标板转头 | 1 | 60天 | 3年 |
| 酶标板转头用密封吊篮 | 1 | 60天 | 3年 |
| 预算：¥90,000.00 |  |  |  |