多功能酶标仪

招标参数：

1.常规参数

1.1*孔板类型：6-,12-,24,48,96和384-孔标准微孔板

1.2*配件：可选超微量检测模块，可进行超微量检测、标准比色杯检测和2个1ml的比色皿同时检测。

1.3软件：软件控制，中英文软件版本

1.4*检测模式：终点法，动力学法，波长扫描法和孔域扫描法

1.5*同时检测数据：孔域扫描法最多支持每孔99×99点检测，并支持输出扫描热图。

2.检测性能

2.1*波长范围：200-999nm， 1nm步进

2.2波长准确性：±2nm

2.3波长重复性：±0.2nm

2.4吸收光检测范围：0-4 OD

2.5*吸收光分辨率：0.0001

2.6带宽：5nm

2.7OD准确性：0-2 OD：±1% ±0.010 OD

2-2.5OD：±3% ±0.010 OD

2.8重复性：0-2 OD：±1% ±0.005 OD

2-2.5 OD：±3% ±0.005 OD

2.9线性：0-2 OD：±1% ±0.010 OD

2-2.5 OD: ±3% ±0.010 OD

2.10连接：USB串口连接电脑控制

2.11化学兼容性：所有暴露表面均耐受0.5%次氯酸钠、70%乙醇或异丙醇进行消毒

2.12*符合条款：符合CE及ISO9001和ISO13485认证

2.13可选配超微量多体积检测板，检测样品体积：16个最小2ul样品点，检测限度：2-4000ng/ul

| 设备名称 | 数量 | 货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多功能酶标仪 | 1 | 60天 | 3年 |
| 预算：¥90,000.00 |  |  |  |