自动细胞计数仪

招标参数：

用途：细胞计数、GFP/RFP表达分析、细胞凋亡、细胞活力及细胞周期分析

1.工作条件

1.1工作温度：4-32℃

1.2工作湿度：<80% (无冷凝)

2.技术指标：

2.1*仪器类型：一体机台式细胞分析仪，无需外接电脑即可实现分析功能

2.2*处理时间：≤10秒

2.3可检测：细胞总浓度、活细胞和死细胞浓度及其占总细胞数的比例、细胞活率、直径分布图和细胞显微图片

2.4细胞样品范围：1x104-1x107细胞/mL

2.5微粒/细胞直径范围：~4μm -60μm

2.6所需的样品体积: ≤10 μL

2.7*可进行自动光强度调节和全自动聚焦（也可手动调整焦距）

2.8具有细胞设门圈选功能：可对不同尺寸的细胞亚群进行计数

2.9自动调节荧光光强度，提供饱和像素提示

2.10*光学: 3通道，≥20种荧光通道组合可供选择

2.11光路：双透镜，减少像差，提高图像质量。

2.12*程序：有预设程序，采用机器学习和AI智能算法，对于细胞碎片，小细胞和成团细胞等复杂细胞样本有更准确的计数

2.13相机：≥5百万像素，物镜2.5倍光学放大

2.14*仪器可通过wifi连接到云平台，传输数据

2.15图像和数据可自动保存，其提供多种格式的数据文件，包括Tiff、PNG、JPG图像文件和CSV、FCS数据文件，还可保存包含结果、图像和机器设置参数的PDF文件

| 设备名称 | 数量 | 货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动细胞计数仪 | 1 | 60天 | 3年 |
| 预算：¥100,000.00 |  |  |  |