北京大学人民医院设备招标文件

一、为满足临床科室需求，设备处拟对血滤机进行院内招标采购，采购项目内容及招标参数

在线血液透析滤过机技术指标

一、一般规格和要求

1.具有碳酸盐/醋酸盐/单超透析多种透析模式，适用各种配方透析液；可用碳酸盐干粉。

2.肝素泵可设定停泵时间，显示累积量，可作大剂量追加给药。

3.10英寸以上彩色液晶可任意调向显示屏幕，中文界面，可实时显示治疗过程参数和曲线。

4.具备固定及自由设定的钠曲线，实现个体化透析治疗。

5.具备固定及自由设定的可调超滤曲线，实现个体化透析治疗配方。

*6.超滤系统为双容量平衡腔四腔室超滤控制系统，能达到零超滤。

7.电导度检测为A/B液混合后总电导度检测。

8.透析液温度控制在34-39℃，可实时监测及可调，并有超温保护。

9.清洗消毒程序：进行化学/热/脱钙多种消毒清洗程序；化学热消毒（80℃以上持续10分钟以上）除钙、除脂和消毒程序一体进行；进入实质消毒阶段后机器自动进行强制冲洗，以确保无药液残留，透析液吸管可联机清洗消毒；热化学消毒时间≤40分钟。

10.可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序。

11.具有多个专用CPU控制，增加机器安全性。

12.有内置维修和故障诊断软件。

13.有数字化信息网络接口，可直接联网远程诊断和维修。

14.有透析液内毒素过滤器接口，对透析液进行超纯滤过。

#15.标配在线清除率（Kt/V）监测组件，可实时监测并图形显示清除率Kt/V值；能够评估病人透析效果。

16.标配碳酸氢盐干粉接口。

17.直接的用户使用引导系统，发生提示或报警时在线辅助、指导功能。

18.HDF时自动设定置换液速率以匹配有效血流量。

19.准备结束和回血时，透析液流量为100ml/min，可预先设定。

20.可根据血流量，自动调节透析液流量，可预先设定。

21.自动连接测试功能：保证体外循环、肝素注射器、透析液系统连接正确。

22.多个漏液传感器系统：体外循环或机器内部有泄漏时自动报警，保证治疗安全性。

23.自动的管路扭结和凝血报警告；治疗开始后自动监测体外循环管路各接口和透析液接口连接正确无泄漏。

24.HD；前或后稀释HDF，前或后稀释HF五种治疗模式可随时灵活转换。

25.配有用户卡和病人卡，便于中心责任分级管理。

#26.标配在线血压监测组件。

27.机器进行周期性的压力测试，以提高治疗安全性。

#28.机器具备静脉脱针报警功能，可触发声光报警，停止血泵、置换液泵，并关闭静脉管路钳夹和动脉管路钳夹。

二、主要技术及性能规格要求

1.血泵：有效血流量30～600ml/min，血泵管径可调。

2.肝素泵0.5-10ml/h可选用多种尺寸的注射器，可设关泵时间.

3.静脉压力监测范围 -100mmHg～+500mmHg,精确度±7mmHg，分辨度5mmHg；

4.动脉压力监测范围 -300mmHg～+300Hg, 精确度±7mmHg,分辨度5mmHg

5.双重空气监测，具有高灵敏度；

6.超滤率为0～4000ml/h 连续可调，可显示超滤目标，超滤时间，超滤速率，超滤量，精度±1%；可实现零超滤。

7.跨膜压监测范围-100～+400mmHg，分辨度5mmHg；有跨膜压自动跟踪报警功能。

#8.透析液流量0--1000ml/min，调整梯度100 ml/min。

9.电源：电压220V±10%  50Hz连续工作，能抗电磁冲击、电磁干扰。

10.随机设置内置不间断电源，断电时自动切换并可维持血泵正常运转及监测显示所有治疗  数据工作≥15分钟。

11.置换液生成系统：联机式自产置换液，包括置换液泵壹只；置换量为1.5—36升/小时（25-600ml/min）；精度为10%；使用两只同种规格的透析液过滤器。

三、其他

1.具有CE或FDA及SFDA认证证书。

2.免费现场安装及提供操作培训、专门为工程师进行系统培训。

3.送货及安装均按照用户指定时间。

4.8年内保证仪器配件供应。

5.保修期五年。

预算：25万元

数量：1台

投标人资格要求：

1.在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

2.若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。

3.投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

4.投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。

5.投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

6.法律、法规规定的其他条件。

7.投标人必须提供已有同类产品的用户名单。

三、我院自行组织采购，院内公开招标。现邀请有兴趣的投标人就上述设备提交投标，请投标公司于开会前将公司资质交给医院联系人进行资质审核。

- 递交投标文件时间、投标截止时间、开标时间及地点：

1.投标文件：包括生产厂商资质、代理商资质、授权、产品资质、产品彩页、售后服务、技术响应文件、报价单、投标单位法定代表人授权书（需附法人及投标授权人身份证正反面加盖公章并签名）、投标公司信用查询证明，北京三甲医院近三年业绩（合同）等。以上文件需加盖公章，文件一正四副共五份需胶封、密封。

注.投标人可以投一个包或多个包，但不允许拆包投标，即投标人必须对每个包要求的所有货物和服务给予报价，并以包为单位分别独立装订投标文件。每包投标文件正、副本必须分开装订成册。

2.递交投标文件时间地点：2021年11月4日8：00（北京时间），眼视光中心二层第九会议室。

3.投标截止时间：2021年11月4日 8：30（北京时间），逾期不予受理。

4.开标时间： 2021年11月4日8:30（北京时间）。

5.联系人：谢晓添88324616

五、评分细则

| 北京大学人民医院采购评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| 评分类别 | 评价名称 | 分值 | 投标人 |  |  |
| 价格分 | 投标价 |  |  |  |  |
|  | 小微企业优惠率 |  |  |  |  |
|  | 评标价 |  |  |  |  |
|  | 1、价格分 | 30 |  |  |  |
| 技术/服务评分 | 2、技术响应(一个负偏离扣2分，正偏离不加分） | 40 |  |  |  |
| 履约能力评分 | 3、投标产品的销售业绩（ 一份合同2分，超过五份不加分） | 10 |  |  |  |
| 服务评分 | 4、到货、售后（到货时间短、售后时间长为优） | 20 |  |  |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |  |
| 基准价= |  |  |  |  |  |
| 评委签字： |  |  |  | 日期：年 月 日 |  |

六、合同及廉洁模板

北京大学人民医院医疗设备采购合同

合同编号：                                 甲方：北京大学人民医院

签约时间：                                 乙方：

第一条：产品明细。(医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册名相同；属于法定商检的需进行商检。)

| 产品名称 | 规格型号 | 生产国 | 生产厂商 | 供应商 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成交总价（大写）：人民币 |  |  |  |  | 总计（小写）： |  |  |
| 设备配置清单：请见附页（共 1 页），以医院使用科室签字认可为准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用科室： |  |  | 备注：合同价格为含税价格 |  |  |  |  |

第二条：乙方须向甲方全部提供下述文件：医疗器械经营企业许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、代理授权书。

第三条:乙方保修的条件和期限：产品经甲方验收合格之日起由乙方免费保修  年 。乙方除为甲方使用科室提供《使用手册》外，还须为甲方设备处提供《维修手册》。

第四条: 交货地点及联系人：北京大学人民医院： 联系人：王洪元、单春龙 联系电话88324633

第五条: 运输方式及到达站港和费用负担：乙方承担卸货、运输保险等相关费用，免费送货至甲方指定场所并负责免费安装培训。

第六条: 到货期：合同生效后       天内到货。

第七条: 包装标准： 乙方必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装。

第八条: 验收标准、方式： 不低于生产厂家(填写生产厂商名称)提供的出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲、乙双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。

第九条: 付款方式及期限：货到验收合格（指甲方提供的设备功能或运行验收合格）后

A．首付80% 保修期后余款20%    B.首款90% 保修期后余款10%          √C.付全款

第十条: 违约责任： 合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失,则全部损失及责任由违约方承担。

第十一条: 解决合同纠纷的方式：双方根据本合同原则，友好协商解决。协商无效的，任何一方均可按照《中华人民共和国民法典》采取法律程序向本合同履行所在地的北京市西城区人民法院起诉解决争端。

第十二条: 其他约定事项： 甲乙双方不得收、送各类形式的商业回扣或贿赂，采购过程中如有任何形式的商业贿赂行为，一经核实守约方可追究违约方的法律责任。双方合同签定后，未经甲方同意乙方不得擅自解除合同。本合同经甲、乙双方签字盖章生效，本合同甲方执三份，乙方执一份。本合同未提到的部分，请参照《中华人民共和国民法典》。

第十三条:                      甲    方                             乙    方

| 单位名称（章） | 北京大学人民医院 |  |
| --- | --- | --- |
| 单位地址 | 北京市西城区西直门南大街11号 |  |
| 法定代表人签字 |  | 法定代表人签字 |
| 或委托代理人签字 |  | 或委托代理人签字 |
| 邮政编码 | 100044 |  |
| 电话 | (010) 88326666 |  |
| 传真 | (010) 68318386 |  |
| 开户银行 |  |  |
| 账号 |  |  |

项目廉政责任书

项目名称：

项目地址：北京大学人民医院

甲    方：北京大学人民医院

乙    方：

第一条　甲乙双方的责任

(一)　应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)　严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。

(三)　业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

(四)　发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和负责该项目招标的工作人员，在项目开展的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)　不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)　不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)　不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)　不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

(五)　不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同中相关经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守以下规定：

(一)　不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二)　不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)　不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)　不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

(五)　不得实施商业贿赂行为，实施商业贿赂行为后将被列入商业贿赂不良记录。乙方指定企业销售代表为           。

第四条　违约责任

(一)　甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)　乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至合同结束时止。

甲方单位：（盖章）北京大学人民医院　　   乙方单位：（盖章）

法定代表人(或授权代表签字）： 　　       法定代表人(或授权代表签字）：

地址：北京市西城区西直门南大街11号　　 地址：

电话：　010-88326666　　　　　　　　　  电话：

年　　月　　日                           年　 　月　 　日