北京大学人民医院设备采购

采购文件

采购人：北京大学人民医院

2025年2月

采购文件目录

第一部分	采购邀请	3

第二部分	投标人须知表	5

第三部分	合同格式	12

第四部分	附件--投标文件格式	16

第五部分   技术需求	29

# 采购邀请

日期：2025年02月27日

北京大学人民医院（以下简称“采购人”）就利用其财政性资金，对“北京大学人民医院设备”所需下列货物进行院内采购。现邀请合格投标人参加该项目的采购。

- 采购项目情况和内容：

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 | 分品目预算金额（人民币万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 腹腔镜手术器械包 | 1 | 批 | 是 | 29.6 |  |
| 2 | 2-1 | 监护仪 | 15 | 台 | 是 | 40.5 |  |
| 3 | 3-1 | 肝移植手术器械 | 1 | 批 | 是 | 29.4837 |  |
| 4 | 4-1 | 肝移植手术器械 | 1 | 批 | 是 | 9.24 |  |
| 5 | 5-1 | 可视化免染蛋白印记检测系统 | 1 | 台 | 是 | 49.8 |  |
| 6 | 6-1 | 关节持续被动活动仪（CPM) | 1 | 台 | 是 | 9.8 |  |
| 7 | 7-1 | 吊塔 | 2 | 套 | 是 | 30 |  |
| 8 | 8-1 | 人体成分分析仪 | 1 | 台 | 是 | 33 |  |
| 9 | 9-1 | 暖风机 | 9 | 台 | 是 | 18 |  |
| 备注：本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）本次采购，响应人必须以包为单位进行投标响应，评审和合同授予也以包为单位。

- 响应人资格条件：

    - 在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

    - 若响应人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。

    - 响应人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

    - 响应人在参加本项采购采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。

    - 响应人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

    - 法律、法规规定的其他条件。

    - 响应人必须提供已有同类产品的用户名单。

- 递交响应文件时间地点：2025年3月7日8:30（北京时间），中仪大厦7层7024A会议室，递交文件截止时间：2025年3月7日 9:00（北京时间）。逾期送达或未密封的响应文件恕不接受。

- 采购人信息：

- 名称：北京大学人民医院

- 地址：北京市西城区西直门南大街11号

- 联系方式：谢老师010-88324616 邮箱：xiexiaopapa@163.com

- 采购人的技术需求：详见第五部分技术需求。

- 凡对本次采购提出询问及质疑，请与谢老师联系。

- 对院内采购文件的质疑

供应商如认为采购文件存在不合理条款、歧视性条款的，供应商可向采购人就院内采购文件在自公告挂网之日起5个工作日内（以收到材料日期为准）以书面形式一次性向采购人提出质疑。供应商的质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑函的提出须采用政府采购供应商质疑函范本格式。

- 对中标结果的质疑

参与供应商对评审结果有异议的，应当在评审结果公告期限届满之日起7个工作日内（以收到材料日期为准）一次性依法向采购人提出书面质疑和必要的证明材料，质疑函的提出须采用政府采购供应商质疑函范本格式。

# 响应人须知表

| 序号 | 条款 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目概况 | 1）项目名称：北京大学人民医院设备 2）财政性资金，且资金已落实 3）采购内容：详见本采购文件第五部分 4）采购人：北京大学人民医院 5）本次采购，响应人须以本采购文件第五部分所列服务要求全部内容为基础进行响应，响应、评审和合同授予也以此为单位 |
|  | 对响应人的资格要求 | 合格响应人的资格要求（不符合下述合格响应人资格要求的文件，将视为无效响应被拒绝）： （1） 在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。 （2） 若响应人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。 （3） 响应人必须具有履行合同及具备供货保障能力。 （4） 响应人在参加本项采购采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询证明并生成报告。 （5） 响应人必须提供本项目用户所在地的售后服务。 （6） 法律、法规规定的其他条件。 注：上述响应人须提供的资格文件均应为有效文件并加盖本单位公章，否则评审时不予认可。 |
|  | 合格的货物及其有关服务 | 1）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“不接受进口产品”的响应货物的原产地应为中华人民共和国境内，不接受进口产品。 2）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“接受进口产品”的响应货物的原产地应为中华人民共和国境内或来自与之有正常贸易往来的国家或地区，接受进口产品。 |
|  |  | 3)本次采购的货物，如响应货物非响应人所有或制造，响应时须按照采购文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的响应品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考采购文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可响应人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。 |
|  | 响应费用 | 无论评审会议的过程和结果如何，响应人自行承担所有与参加评审会议有关活动的全部费用。 |
|  | 响应文件语言 | 中文（有关产品型号、专用名词等可除外） |
|  | 响应文件计量单位 | 除本采购文件第五部分中有特殊要求外，应采用中国国家法定计量单位。 |
|  | 响应货币 | 人民币 |
|  | 响应报价范围及说明 | 响应报价范围及说明： （1）货物价——以货到采购人项目现场或指定仓库完税价为标准，包括制造或组装货物所使用的部件和原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的全部税费；运输费、保险费和货物运抵项目现场所产生的其它费用；货物本身必须的备件/附件和专用工具；技术文件费； （2）安装、调试、验收费用； （3）培训费； （4）维修服务和技术支持费； （5）第五章“技术需求”规定的其它费用 |
|  | 响应文件有效期 | 响应文件递交截止期后90日内有效 |
|  | 响应文件的组成 | 响应人应按本采购文件第四部分规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本采购文件第五部分要求的文件和资料也须一并提供。响应人还可根据自己的理解，提供其他必要的响应文件。 |
|  | 响应文件封面要求 | 列明项目名称、响应人名称 |
|  | 响应文件份数要求 | 1）纸质文件份数：①正本1份；②副本（正本复印件）4份；③响应文件电子版：1份（PDF格式）（电子版需单独封装） 2）响应文件：包括生产厂商资质、代理商资质、授权、产品资质、产品彩页、售后服务、技术响应文件、报价单(包含到货期、保修期)、响应单位法定代表人授权书（需附法人及响应授权人身份证正反面加盖公章并签名）、响应公司信用查询报告（开标日期前3个工作日内查询），响应产品的北京三甲医院近三年销售业绩（合同）等。以上文件需加盖公章。 注. 响应人可以投一个包或多个包，但不允许拆包投标，即响应人必须对每个包要求的所有货物和服务给予报价，并以包为单位分别独立装订响应文件。每包响应文件正、副本必须分开装订成册。 |
|  | 响应文件装订和密封要求 | 响应文件须胶装并密封提交。 |
|  | 响应文件递交时间 | 2025年3月7日8：30分整-9：00分整（北京时间） |
|  | 响应文件递交地点 | 中仪大厦7层7024A会议室。每家响应人只能派1名（法定代表人或授权代表）递交响应文件。 |
|  | 院内专家组成及职责 | 采购人根据采购内容特点，组建院内专家，院内专家所有成员集中评审，推荐评审候选人。 |
|  | 评审程序和内容 | - 采购人在本采购文件规定的时间和地点收取响应人的投标文件。并由院内专家开启文件，进行初步审查工作（包括资格性和符合性检查）。 - 初步审查是从响应文件的有效性、完整性、对本采购文件的响应程度来进行评审。院内专家可以要求响应人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。响应人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。 - 院内专家将针对响应文件中的报价、技术响应、服务方案等进行综合评审。 - 实质上响应的响应人应该是其响应文件满足采购文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本采购文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本采购文件不一致，而且限制了合同中甲方的权利和投标人的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的响应人的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果响应文件出现属下列情况之一的，院内专家有权拒绝其报价： a.逾期送达的； b.响应超过分品目预算金额或最高限价的； c.不符合本采购文件中规定的响应人资格要求的； d.未按招本采购文件规定要求密封、签字和盖章的； e.不符合采购文件规定的★项要求的； f.提交了转包或分包要求的; g.不符合法律、法规和本采购文件中规定的其他实质性要求的。 |
|  | 评审货币 | 评审货币为人民币 |
|  | 采购评审办法 | 经确定资格性审查、符合性审查通过的响应人后，由院内专家采用综合评分法对响应人的响应文件进行综合评分，具体评分办法详见附表评审标准。院内专家将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名评审候选人。 |
|  | 确定评审候选人 | 采购人根据院内专家的推荐意见，按照评审得分由高到低的原则确定排名第一的响应人为评审候选人。 |
|  | 签订合同 | 1）接到成交通知30天内，评审候选人应按通知规定的时间、地点与采购人签订经济合同。 2）本采购文件、响应文件及评审过程中有关澄清、承诺文件的内容，将作为签订合同的主要内容。 |
|  | 分包和转包 | 成交响应人不得将该项目分包或转包给其他任何单位，若出现此行为，采购人有权无条件解除合同。 |
|  | 院内评审终止，重新开展采购活动说明 | 出现下列情形之一的，采购人终止采购活动，发布项目终止公告并将说明原因，重新开展采购活动： 1）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的； 2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3）在采购过程中符合要求的响应人或者报价未超过采购预算的响应人不足3家的。 |
|  | 付款条件和方式 | 详见第三部分合同格式 |

附表 评审标准

- 院内专家将按照本采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值,即为每个投标人的最终得分。评委评分保留整数，评审最终得分保留2位小数。

- 本项目评审采用综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为评审候选人的评审方法。

- 采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为排名第一的评审候选人。中标候选人并列的，按技术指标优劣顺序确定评审候选人，得分且响应报价相同且技术指标得分也相同的，由院内专家现场采取随机抽取方式确定。

- 政府采购促进中小企业发展扶持政策：

促进中小企业发展扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，将对该货物的投标价给予10%的扣除。响应人提供的货物既有小型或微型企业制造的，也有大型企业制造的，不享受本项扶持政策。

- 评分因素和评分标准

| 内容 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 30 | 评审价格 | 评审价格分数=（评审基准价/响应报价）×价格权重（30%）×100 备注：实质性响应采购文件要求且价格最低的响应报价为评标基准价 |
| 商务部分 | 9 | 履约能力评分（8分） | 根据响应产品近三年（2022年1月至本采购活动公告日期，合同或协议签字日期为准），在中国境内的北京三甲医院销售业绩进行评价，有1项业绩得2分，最高得8分。 注：响应人需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、配置清单页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。 |
|  |  | 政府采购节约能源、环境保护评分（1分） | 政府采购的强制采购产品除外： （1）投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，且响应人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；不是的为0分； （2）响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，且响应人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分；不是的为0分； |
| 技术部分 | 40 | 对采购文件技术规格要求的响应程度（40分） | 响应文件技术规格响应全部满足采购文件技术要求的为40分，其中有1项条款不满足的，扣2分；有1项“▲”号条款不满足的，扣4分；最低得分0分。 注：最低得分为0分时将按照无效响应处理，予以拒绝。 |
| 售后服务部分 | 21 | 根据供货响应时间进行评价（8分） | 根据采购要求和技术响应情况，对响应人的供货响应时间满足采购需求（合同签订后X个日历日内）的得5分，每缩短1个日历日增加1分，最高分为8分。 注：响应人须提供《交货承诺书》，未提供《交货承诺书》或交货期不满足采购需求的本项评审得0分。 |
|  |  | 质量保证期（8分） | 质量保证期满足采购文件要求的得5分，每增加12个月加2分，最高得8分。 注：不满足采购文件要求的质量保证期（保修期）的报价此项评审为0分。 |
|  |  | 售后服务方案和培训（5分） | 根据采购文件要求和技术响应情况，对响应人提供的售后服务方案进行评价，其中： （1）售后服务方案完整、具体，能够完全满足采购文件要求的，得3分； （2）售后服务方案不够完整和具体，只能基本满足采购文件要求的，得2分； （3）未提供售后服务方案或完全不能满足采购文件要求的，得1分。 |
|  |  |  | 根据采购文件要求和技术响应情况，响应人能够在设备或系统安装地点为采购人相关人员进行使用及日常维护培训，直至采购人相关人员能熟练使用设备和日常故障的处理。满足要求得2分，否则得0分。 |

# 合同格式

北京大学人民医院医疗设备采购合同

合同编号：                                 甲方：北京大学人民医院

签约时间：                                 乙方：

第一条：产品明细。(医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册名相同；属于法定商检的需进行商检。)

| 产品名称 | 规格型号 | 生产国 | 生产厂商 | 投标人 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成交总价（大写）：人民币 |  |  |  |  | 总计（小写）： |  |  |
| 设备配置清单：请见附页（共 1 页）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用科室： |  |  | 备注：合同价格为含税价格 |  |  |  |  |

第二条：乙方须向甲方全部提供下述文件：医疗器械经营许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、代理授权书。

第三条:乙方保修的条件和期限：产品经甲方验收合格之日起由乙方免费保修   年 。乙方除为甲方使用科室提供《使用手册》外，还须为甲方设备处提供《维修手册》。

第四条: 交货地点：北京大学人民医院。

第五条: 运输方式及到达站港和费用负担：乙方承担卸货、运输保险等相关费用，免费送货至甲方指定场所并负责免费安装培训。

第六条: 到货期：合同生效后       天内到货。

第七条: 包装标准： 乙方必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装。

第八条: 验收标准、方式： 不低于生产厂家(填写生产厂商名称)提供的出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲、乙双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。

第九条: 付款方式及期限：货到验收合格（指甲方提供的设备功能或运行验收合格）后

A．首付80% 保修期后余款20%    B.首款90% 保修期后余款10%          C.付全款

第十条: 违约责任： 合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失,则全部损失及责任由违约方承担。

第十一条: 解决合同纠纷的方式：双方根据本合同原则，友好协商解决。协商无效的，任何一方均可按照《中华人民共和国民法典》采取法律程序向本合同履行所在地的北京市西城区人民法院起诉解决争端。

第十二条: 其他约定事项： 甲乙双方不得收、送各类形式的商业回扣或贿赂，采购过程中如有任何形式的商业贿赂行为，一经核实守约方可追究违约方的法律责任。双方合同签定后，未经甲方同意乙方不得擅自解除合同。本合同经甲、乙双方签字盖章生效，本合同甲方执三份，乙方执一份。本合同未提到的部分，请参照《中华人民共和国民法典》。

第十三条:                      甲    方                             乙    方

| 单位名称（章） | 北京大学人民医院 |  |
| --- | --- | --- |
| 单位地址 | 北京市西城区西直门南大街11号 |  |
| 法定代表人签字 |  |  |
| 或委托代理人签字 |  |  |
| 邮政编码 | 100044 |  |
| 电话 | (010) 88326666 |  |
| 传真 | (010) 68318386 |  |
| 开户银行 |  |  |
| 账号 |  |  |

附页：配置单

项目廉政责任书

项目名称：

项目地址：北京大学人民医院

甲    方：北京大学人民医院

乙    方：

第一条　甲乙双方的责任

(一)　应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)　严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。

(三)　业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

(四)　发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和负责该项目招标的工作人员，在项目开展的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)　不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)　不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)　不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)　不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

(五)　不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同中相关经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守以下规定：

(一)　不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二)　不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)　不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)　不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

(五)　不得实施商业贿赂行为，实施商业贿赂行为后将被列入商业贿赂不良记录。乙方指定企业销售代表为           。

第四条　违约责任

(一)　甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)　乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至合同结束时止。

甲方单位：（盖章）北京大学人民医院　　   乙方单位：（盖章）

法定代表人(或授权代表签字)： 　　       法定代表人(或授权代表签字)：

地址：北京市西城区西直门南大街11号　　 地址：

电话：　010-88326666　　　　　　　　　  电话：

年　　月　　日                           年　 　月　 　日

# 附件—投标文件格式

格式1． 报价函

致：北京大学人民医院

根据贵方为    （项目名称）  的采购文件，签字代表   （全名、职务） 经正式授权并代表响应人    （响应人名称、地址）  提交下述文件正本  份、副本  份：

- 商务文件部分

（1）投标函   表1

（2）评审一览表   表2

（3）分项报价表     表3

（3）中小企业声明函     表4

（5）法定代表人授权书   表5

（6）商务条款响应及偏离表   表6

（7）响应人资格证明文件   表7

（8）响应产品近三年（2022年1月至本采购活动采购公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表   表8

（9）制造商授权书       表9

2、技术文件部分

（1）技术需求响应及偏离表   表10

（2）响应人根据服务需求要求，提供其他必要的响应文件（响应人视需要自行编写或提供，包括但不限于第五部分服务需求要求的相关服务方案，以及响应人认为其他必要的内容等）

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 响应人递交了投标文件，即意味着接受采购文件的规定和相应安排。

- 响应人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

- 响应人已详细审查采购文件的全部文件，包括第  （补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本响应有效期为自报价截止日起90个日历日。

- 我方承诺，我方不是采购人的附属机构。

- 与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

| 地址： |  |
| --- | --- |
| 电话： |  |
| 传真： |  |
| 电子邮件： |  |
| 法定代表人或授权代表签字： |  |
| 法定代表人或授权代表姓名、职务： |  |
| 响应人名称： |  |
| 公 章： |  |

格式2.评审一览表

项目名称：__________________

| 包号 | 包名称 | 总价 | 评审声明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写金额： 大写金额： |  |

价格单位：人民币元

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

注：1、评审声明是指针对评审一览表需声明的内容。不得在此填写与响应评审一览表无关的任何其他内容。若没有需声明内容，请填写“ 无” 即可。

格式3. 分项报价表（格式）

包号：                                    货物名称：

价格单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号（规格） | 制造商及原产地 | 品牌 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、验收 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购项目（内容）到货期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购项目（内容）保修期 |  |  |  |  |  |  |  |

响应人名称：                      （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                        （签字）

日期：

注：1、响应人应根据其所投货物情况，提供配置的详细分项报价。响应人应对上述每项内容展开列明组成的详细分项价格。（根据此表格式将主机、标准附件等扩展开详细报价）

2、如响应要求报选件，也需报出此表所列内容，但报单价即可。

3、如响应产品属于医疗设备，所报响应产品制造商名称、产品型号（规格）需与响应文件提供的响应产品医疗器械注册证或备案表中的相关信息完全一致。

4、响应人必须在本表后附所投设备的配置清单。

格式4 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人名称（加盖单位公章）：

日 期：    年  月  日

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 响应人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3. 响应人为联合体或者向小微企业意向分包方式的，需提供相应的联合体协议书、分包意向协议书。

4.  响应人如不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定中的中小微企业划分的可在本页直接声明（本项目不适用）。

格式5 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于            年       月       日签字盖章后生效。

授权期限为：             年       月       日至             年       月       日 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人工作单位和职务：

响应人名称（加盖单位公章）：

地址：

注：需附法人及被授权人身份证正反面。

格式6．商务条款响应及偏离表

包号：                                 项目名称：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务/合同条款 | 响应文件的商务/合同条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 本表应包括合同条款的偏离说明。

2. 响应人对采购文件商务部分有任何负偏离，则必须在该表中全部列明。若对采购文件无商务偏离，请在“采购文件的响应”栏只填写“对采购文件全部商务条款无商务偏离”即可。不提供上述表格的响应可被拒绝。

响应人名称：                  （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：

格式7．响应人资格证明文件

7.1在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

7.2若响应人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所响应产品的合法授权。

7.3 响应人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

7.4响应人在参加本项采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询报告证明（开标前三个工作日内）。

7.5响应人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

7.6法律、法规规定的其他条件。

7.7响应人必须提供已有同类产品的用户名单。

格式8响应产品近三年（2022年1月至本采购活动采购公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表  （格式）

包    号：__________

品目号：                                   货物名称：

| 序号 | 订货时间 | 型号（规格） | 数量（套） | 合同签订时间 | 采购单位 | 联系人及电话 | 履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 响应人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2. 响应人应按照采购文件第二部分响应人须知附件评标办法和评审标准中的要求提供业绩证明材料。

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

格式9

本次采购的货物，如响应货物非响应人所有或制造，响应时须按照采购文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的响应品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考采购文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可响应人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。

包号：             品目号：                货物名称：

制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书（格式参考可自拟）

致：(采购人)

我们（制造商或境内总代理商名称） 是按（国家名称） 法律成立的一家制造商（的境内总代理商、区域代理），主要营业地点设在（制造商、境内总代理商、区域代理地址） 。兹指派按（国家名称） 的法律正式成立的，主要营业地点设在 (响应人地址) 的（响应人名称） 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方采购邀请要求提供的由我方（制造商）制造的包号（品目号）货物名称（型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商（的境内总代理商、区域代理），我方保证以响应合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（响应人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（响应人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）作为境内总代理商（区域代理），随此函，附上（制造商名称）给我方（境内总代理、区域代理）的正式授权文件复印件，以证明我方提供货物来源的可靠性。

我方于      年     月     日签署本文件，（响应人名称） 于       年     月     日接受此件，以此为证。

响应人名称：                                    制造商（境内总代理商、区域代理）名称：

（单位公章）：                                  （单位公章）：

签字人职务和部门：                               签字人职务和部门：

法定代表人或授权代表签字：                      签字人签字：

二、技术文件部分

格式10.技术需求响应及偏离表（格式）

包    号：__________

货物名称：

| 采购文件条目号 | 采购文件采购需求的内容与数值 | 响应人的技术响应内容与数值 | 技术响应偏差说明 | 技术支持资料（或证明材料）说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

  - 响应人应对采购文件第五部分技术需求第七项的内容给予逐条响应，以响应产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复印采购的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。

  - 响应人应按照采购文件第五部分技术需求第七项中要求提供响应产品技术支持资料（或证明材料），并在采购需求响应及偏离表中给予文件名称、所处响应文件页码或位置等必要说明。

3、	禁止在该项中填写其他需求项，违者后果自负。

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

11. 采购文件第五章“技术需求”规定的响应人需要提供的投标产品相关证明文件和其他技术方案

11.1响应产品在中国境内合法生产或销售的许可文件说明（格式）

北京大学人民医院：

我单位参与            项目，第   包响应的   （投标产品名称）具有在中国境内合法（生产或销售）的许可文件，文件颁发单位和名称为          ，证书编号       ，有效期至          ，许可证明文件复印件附后（并加盖本单位公章）。

我单位对上述说明和提供文件的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

11.2 采购文件第五章技术需求规定的响应产品技术支持资料（或证明材料）

11.3售后服务方案

11.4 其他技术证明文件或说明（如果有）

# 第五部分 技术需求

一、采购项目需实现的功能或者目标：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次采购是为北京大学人民医院配置基本设备，响应人应根据采购文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来响应。响应人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，响应人应出具采购文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。响应人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

二、采购项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1. 响应产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，响应人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2. 响应产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，响应人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3. 响应产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供响应人获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件和所投设备制造商获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。响应产品属于压力容器的，响应人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供响应产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4. 响应产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对响应产品或其制造商有强制性规定或要求的，响应产品或其制造商必须符合相应规定或要求，响应人须提供相关证明文件的复印件。

5．响应产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购项目的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购项目的数量

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 腹腔镜手术器械包 | 1 | 批 |
| 2 | 2-1 | 监护仪 | 15 | 台 |
| 3 | 3-1 | 肝移植手术器械 | 1 | 批 |
| 4 | 4-1 | 肝移植手术器械 | 1 | 批 |
| 5 | 5-1 | 可视化免染蛋白印记检测系统 | 1 | 台 |
| 6 | 6-1 | 关节持续被动活动仪（CPM) | 1 | 台 |
| 7 | 7-1 | 吊塔 | 2 | 套 |
| 8 | 8-1 | 人体成分分析仪 | 1 | 台 |
| 9 | 9-1 | 暖风机 | 9 | 台 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目交付的时间：合同签订后30个日历日内（含安装调试）。

- 采购项目交付的地点：北京大学人民医院指定地点。

四、采购项目需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购项目需满足的服务标准、效率要求

- 响应人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。响应人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员。响应时须提供有关其响应产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明响应人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有响应产品及配件，并含第三方产品，同时响应人应定期对所有响应产品提供维护保养服务。

- 响应人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在响应内。如果采购人确认响应人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，响应人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 响应人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。响应人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入响应。响应人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 响应人应负责响应货物质量保证期内的免费维修和配件供应，响应人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 响应人应保证在质量保证期内提供响应货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，响应人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，响应人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购项目需满足的服务期限要求

1.质量保证期及服务要求：自安装调试验收合格之日起不少于3年。

五、采购项目验收标准

1. 响应人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。响应人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目交付的地点后，采购人将在14个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、采购文件和响应文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3. 响应人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4. 响应人应配合采购人验收部门完成相应计量检测工作。

六、采购项目其他技术、服务等要求

- 响应人需要提供响应产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖响应人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如响应人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，响应人须在投标文件中按照采购文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于响应人提供的响应文件技术应答未按本条款要求提供响应产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的响应产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖响应人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，院内专家可不予承认，并可认为该技术应答不符合采购文件要求。由此产生的响应风险，由响应人承担。

- 响应人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），响应人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。响应人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。响应人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第一包： 腹腔镜手术器械包

内窥镜膨腔泵

1.直径Φ4

2. 6米 材质要求为硅胶管，质地柔软

充气接头

1、中号

2、采用YY/T0294.1-2016中05Cr17Ni4CuNb号钢制造

3、标准鲁尔接头，要求为公头，三重密闭解构

施夹器

1.施夹器夹持性能：φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N。钳头部采用YY/T0294.1-2016中05Cr17Ni4CuNb号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。施夹器硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级

2.规格有Ф5.5工作长度330mm，可夹持绿色结扎夹，适合各种部位各种患者腔镜手术

3.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要

4.头部多种弯曲角度，可以保证良好的手术视野以及不同角度走向的血管

5.改良钳头，夹子固定更牢靠，术中不易掉夹

施夹器

1.施夹器夹持性能：φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。钳头部采用YY/T0294.1-2016中05Cr17Ni4CuNb号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。施夹器硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级

2.规格有Ф10，工作长度330mm，可夹持紫色结扎夹，适合各种部位各种患者腔镜手术

3.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要

4.头部多种弯曲角度，可以保证良好的手术视野以及不同角度走向的血管

5.改良钳头，夹子固定更牢靠，术中不易掉夹

施夹器

1.施夹器夹持性能：φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。钳头部采用YY/T0294.1-2016中05Cr17Ni4CuNb号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。施夹器硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级

2.规格有Ф10，工作长度330mm，可夹持金色结扎夹，适合各种部位各种患者腔镜手术

3.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要

4.头部多种弯曲角度，可以保证良好的手术视野以及不同角度走向的血管

5.改良钳头，夹子固定更牢靠，术中不易掉夹

施夹器（可转弯）

1.施夹器夹持性能：φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。钳头部采用YY/T0294.1-2016中05Cr17Ni4CuNb号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。施夹器硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级

2.规格有Ф10，工作长度330mm，适合各种部位各种患者腔镜手术

3.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要

4.钳头可旋转60度，可以保证良好的手术视野以及不同角度走向的血管

5.改良钳头，夹子固定更牢靠，术中不易掉夹

生物施夹器

1、直径Φ10

2、Φ10mm外径的钳子夹持力不小于20N，钳头部采用YY/T0294.1-2016中05Cr17Ni4CuNb号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。施夹器硬度为300HV0.2-600HV0.2。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级

哈巴狗抓钳

1. 抓钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。钳头部采用YY/T0294.1-2016中05Cr17Ni4CuNb号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。

2. 规格Φ3、Φ5和Φ10，工作长度180-500

3.哈巴狗抓钳所配的哈巴狗钳头根据头型形状可分直头和弯头，根据夹闭力大小可分动脉夹和静脉夹，工作长度25-60

哈巴狗抓钳配件

1. 钳头部采用YY/T0294.1-2016中05Cr17Ni4CuNb号钢制造，硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。

2. 哈巴狗抓钳所配的哈巴狗钳头根据头型形状可分直头和弯头，根据夹闭力大小可分动脉夹和静脉夹，工作长度25-60

持针钳

1.持针钳夹持性能：φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N。头部采用YY/T0294.1-2016中05Cr17Ni4CuNb号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级。

2.规格有Φ5，工作长度180-450

3.有弯头、直头、归位和弧形归位等多种头型，其中直头和弯头有常规型和精细型，其中精细型头型更小，缝合时视野更好，适用精细缝合

4.手柄有O型、V型和枪型等，其中枪型手柄采用钛合金加工，轻盈且强度高O型手柄带搭扣，闭合和打开手柄时更稳定

吸引器

1. 吸引器采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。吸引器内芯通常，无堵塞现象。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。

2. 吸引管可配Φ3、Φ5和Φ10，工作长度180-450

3. 推杆式吸引器按阀体大小可分大号、中号和小号推杆式吸引器，阀体设有复位机构，使用中阀体卡滞时用力按压阀门盖“咔”一声即复位

4. 弹簧式吸引器密封良好，可方便实现点吸引枪式吸引器外形符合人体工程学，握感好

单级电凝钩

1.头部采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用聚亚苯基砜制造。进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。包含Ф3和Ф5两种规格，多种工作长度适合各种部位各种患者腔镜手术。

2.头部形状包括钩状、棒状、铲状、刀状以及针状，满足手术中各种的需求。

3.手柄设计灵巧轻便，很大程度缓解了操作过程中的疲劳感。

4. 简易款可搭配一次性电刀笔手柄，可手控操作。

单级高频电缆线

1.规格Φ4×3000，电缆线材质可高温灭菌。

2.接口有4mm、6mm和8mm，可适配市场上大部分高频电刀主机。

弯剪刀	1. 器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。头部硬度478HV0.2-620HV0.2

2规格Φ3、Φ5和Φ10，工作长度180-550

3 根据钳头活动方式可分单动型剪刀和双动型剪刀，往下包含直头剪刀和弯头剪刀，另有剪管状组织的钩头剪刀，以及翘头剪刀

1、4 剪刀采用高硬度材料，寿命长，使用时手感轻

弯分离钳

1.分离钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。钳头部采用YY/T0294.1-2016中05Cr17Ni4CuNb号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。

2.规格Φ3、Φ5和Φ10，工作长度180-450

3.钳头根据弯曲形状分直分离钳、弯分离钳和直角分离钳

弯分离钳有多种弯曲角度，头部有钝头和精细头，直角分离钳直角弯有多种长度可选，可做各种粗细和角度的血管以及组织的分离

小直角分离钳

1. 分离钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。钳头部采用YY/T0294.1-2016中05Cr17Ni4CuNb号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。

2. 规格Φ5和Φ10，工作长度180-450

3. 钳头为直角

4. 弯分离钳有多种弯曲角度，头部有钝头和精细头，直角分离钳直角弯有多种长度可选，可做各种粗细和角度的血管以及组织的分离

抓钳（无创）

1.抓钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。钳头部采用YY/T0294.1-2016中05Cr17Ni4CuNb号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。

2. 规格Φ3、Φ5和Φ10，工作长度180-500

胃抓钳

1. 抓钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。钳头部采用YY/T0294.1-2016中05Cr17Ni4CuNb号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。

2. 规格Φ3、Φ5和Φ10，工作长度180-500

肠抓钳	1. 抓钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。钳头部采用YY/T0294.1-2016中05Cr17Ni4CuNb号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。

2. 规格Φ3、Φ5和Φ10，工作长度180-500

大直角分离钳	1. 抓钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。钳头部采用YY/T0294.1-2016中05Cr17Ni4CuNb号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。

2. 规格Φ10，工作长度180-500

3. 钳头为直角

第二包： 监护仪

1：整机要求：

1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2、具备提手。

▲1.3、彩色液晶触摸屏≥10英寸，分辨率1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。

1.4、屏幕采用电容屏非电阻屏。

1.5、显示屏支持170度可视范围，提供彩页证明材料。

1.6、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

▲1.7、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 。

1.8、监护仪设计使用年限≥8年。

1.9、监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。

1.10、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。

1.11、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

1.12、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

2：监测参数：

2.1、配置5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

▲2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供彩页证明材料。

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

▲2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果。

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

2.14、提供辅助静脉穿刺功能。

2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

3：系统功能：

▲3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、支持肾功能计算功能。

3.3、具有图形化技术报警指示功能。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。

3.5、支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

3.6、NIBP测量结果≥1000组。

3.7、ST模板存储与回顾≥120小时（分辨率1分钟）。

3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能。

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

▲3.12、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.13、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

3.14、支持升级MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分）和NEWS2（英国早期预警评分2）的动态评分。

▲3.15、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示。

3.16、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

3.17、支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。

3.18、支持与护士站中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。

第三包：肝移植手术器械

- 持针钳

描述：医用不锈钢材质，人体工学设计，环形把手，带Ratcheted锁扣，多档位调节加持力，超强硬度钳口，同时钳口镀有钨刚镶片刃口耐磨损,防止针滑动，钳口关节具有防绕线设计,长≥26cm 头≤粗头

- 持针钳

描述：医用不锈钢材质，人体工学设计，环形把手，带Ratcheted锁扣，多档位调节加持力，超强硬度钳口，钨刚镶片刃口，钳口关节具有防绕线设计,长≥20cm 头≤精细头

- ▲显微镊

描述：医用不锈钢材质，抗腐蚀性强，金刚砂钻石粉涂层，带校正孔，直圈型光滑表面，人体工学设计，高尔夫防滑圆柄， 长≥21cm 头≥1.0mm

- ▲两用镊

描述：医用不锈钢材质，人体工学设计，滚花平柄防滑手柄， 钨钢镶片刃口，精密夹持，超细尖头,防滑齿纹，金把表面防静电处理。长≥24cm 头≤2mm

- 组织镊

描述：医用不锈钢材质，人体工学设计，横纹平柄防滑手柄，钨钢镶片刃口， 钝头，金把表面防静电处理，长≥25cm

- 无创镊

描述：医用不锈钢材质，人体工学设计，横纹平柄防滑手柄，钳口采用特殊的无创DE BAKEY齿, 长≥30.5cm 头≤2.0mm

- ▲深部止血夹

描述：医用不锈钢材质，人体工学设计，L型防滑手柄，螺旋型软杆，可调节夹持角度和方向，钳口夹持力度可随意微调，钳口采用DEBAKE无创齿，长度≥23cm  头≤20mm

- 组织剪

描述：医用不锈钢材质，人体工学设计，环形把手握持感稳定性强，超强硬度剪口，刃口镀有钨刚镶片 ，刃口关节具有防绕线处理，齿纹采用防滑齿纹，长度≥23cm 头≤弯头

- 组织剪

描述医用不锈钢材质，人体工学设计，环形把手，超强硬度剪口，刃口镀有钨刚镶片，刃口关节具有防绕线处理，齿纹采用防滑齿纹，陶瓷钢涂层，长度≥20.5cm 头≤弯头

- 哈巴狗钳

描述：医用不锈钢材质，人体工学设计，横纹防滑握柄，钳口采用特殊的无创DE BAKEY 齿，长≥9.5cm，头≤弯头

- 哈巴狗钳

描述：医用不锈钢材质，人体工学设计，横纹防滑握柄，握持感强，超轻弹簧设计 钛合金材质，钳口采用特殊的无创DE BAKEY齿，长≥30mm，头≤9mm弯头，咬合压力≥110±10gr，重量1.0gr

- 分离钳

描述：医用不锈钢材质，人体工学设计，环形把手，带Ratcheted锁扣，多档位调节钳口紧度，钳口防缠绕设计， 工作端105°缓直角, 头长度≥5mm，长度≥23cm

- 分离钳

描述：医用不锈钢材质， 人体工学设计，环形把手握持感稳定性强，带Ratcheted锁扣，多档位调节钳口紧度，钳口防缠绕设计，  工作端90°直角,头长度≥6mm，长≥24cm

- 分离钳

描述：医用不锈钢材质， 人体工学设计，环形把手握持感稳定性强，带Ratcheted锁扣，多档位调节钳口紧度,钳口防缠绕设计，无创DE BAKER 齿， 工作端90°直角，头长度≥6mm，,长≥23cm

- 腔镜脉阻断钳

描述：医用不锈钢材质，人体工学设计，环形把手，带Ratcheted锁扣，多档位调节钳口紧度,钳口防缠绕设计，无创DE BAKEY齿, 眼镜蛇头型 长≥20cm

- 腔镜脉阻断钳

描述：医用不锈钢材质，人体工学设计，环形把手，带Ratcheted锁扣，多档位调节钳口紧度，钳口防缠绕设计，无创DE BAKEY齿, 眼镜蛇头型 长≥20cm

第四包：肝移植手术器械

钳1

1、全长23-24厘米

2、不锈钢材质，Cooley无损伤齿

3、侧向偏转45°，齿长6厘米

4、适合腔静脉阻断

钳2

1、全长13-44厘米

2、不锈钢材质，debakey无损伤齿

3、侧向偏转45°，齿长4厘米

4、适合门静脉阻断

5、加强型金涂层锁扣

第五包：可视化免染蛋白印记检测系统

1  功能包括但不限于：化学发光，光密度成像，荧光成像，免染成像等，应用范围包括但不仅限为：核酸凝胶、蛋白凝胶、印迹膜

2  CCD检测器：绝对制冷温度≤ -25ºC，分辨率≥6.1M pixel

3  光电转化率： 425nm处≥69％，525nm处≥74%

4  CCD检测器单个像素大小：≥4.5×4.5um；CCD芯片尺寸≥1英寸

5  CCD暗电流：≤0.002e/p/s；读出噪音：≤6.5e-rms

▲6 CCD 检测器具有 Z 轴自动优化功能，可提高检测灵敏度；

▲ 7 曝光时间：累积曝光可在≥100分钟内多次成像

8 具备累积曝光时间内≥60次成像功能

9光源要求：至少包含反射白光，透射紫外（波长：302nm，保证激发EB核酸染料的灵敏度）

▲10 像素合并方式：至少包含1×1、2×2、3×3、4×4、6×6、8×8

▲11定焦镜头：f值≤0.95，自动对焦，镜头和样品的距离连续可调，无需手动调节

12  具备紫外防护板：方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察或切胶

13 具备累积曝光时间内≥60次成像功能，每次成像的曝光时间可以累积。

14  具备图像动态平场校正，每次运行前都进行动态的预校正和优化，均一性 CV≤ 5%；

▲15 具备手动推拉载物台，非电动样本抽屉，灵活可控性更高，维护成本低

▲16 具备物理可升降摄像头，真实物理缩放成像，自动变焦镜头，自动对焦校正，单层载物台便可完成所有成像需求，非双层载物台

17 曝光模式：≥5种，至少包含手动模式、快速自动模式、优化自动模式、累积曝光成像

18 数据传输：包含USB及局域网

19 一体机设计：主机上有≥ 3个 USB 接口和 1 个以太网接口，可直接连 U 盘和网络进行图像输出，也可直接连鼠标进行成像控制；主机内置控制系统

20 滤光片转轮位置：≥8位，满足更多实验需求

21 成像面积≥16 x 20 cm

▲22 具有免染成像功能：样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像，无需固定、染色和脱色。

23主机内置电脑硬盘：≥100G

24 具备触屏版控制软件和电脑分析软件

25具备智能样品托盘技术，自动识别插入的样品盘类型，选择成像功能

26 仪器可识别托盘种类≥3种，至少包含化学发光、紫外和免染样品成像样品盘，白光样品盘，蓝光样品盘。

27 主机内置≥11.5英寸的触摸控制显示屏，触摸控制显示屏具有多点触控功能。

▲28分析软件：具备≥2种蛋白印迹归一化分析功能，包括基于总蛋白和管家蛋白的分析。

29 具有化学发光预览模式，并能选择目的条带所在的区域实现目的条带的最佳成像；且能实现化学发光、免染荧光成像结果的重合比较。

30 具备可在屏幕上显同步两张图片的曝光参数的功能

31 具备 incell western和小动物活体成像功能

32 软件具备支持多用户操作功能，各用户可分别设置用户名及密码，以保护数据安全

33具备管理员功能，可定义其他用户操作权限，符合FDA CRF32 PART11对电子签名要求

34 软件无需驱动可自由安装于多台电脑，同时分析

▲35 ≥10种预设染料颜色标记显示及输出

第六包：关节持续被动活动仪（CPM)

1.	热身程序：热身过程中，患者将逐渐增大角度直至设定的最大活动范围，治疗更安全，患者容易接受；

2.	末端停顿功能：在拉伸或屈曲达到预设角度时，可停顿0-59秒/0-59分钟，以巩固每个循环的治疗效果；

3.	▲牵伸功能：关节活动至预设的极限角度时，以比之前更慢的速度再次拉伸关节5°，改善关节活动度；

4.	▲训练程序：在一系列程序中，使用指定的“训练”功能，所编程的训练程序按顺序完成。程序包括：热身、伸展牵伸、EROM反复牵伸、屈曲牵伸、EROM反复屈曲和冷却整理；

5.	舒适程序：使用指定的“舒适”功能，运动的范围逐渐扩大，直至患者达到最大编程伸展和屈曲值；

6.	▲EROM反复伸展/屈曲： “EROM反复伸展/屈曲”功能可在达到设定的最大拉伸/屈曲值的最后10°内进行反复训练；

7.	安全锁：为了防止参数设置的意外变化，可锁定按键；

8.	反向负载：反向负载是预防患者抽筋，痉挛，关节锁和类似情况发生的安全措施；

9.	实现膝关节及髋关节的同步运动；

10.	治疗文档：具有患者芯片卡的舒适系列设备具有特殊文档功能，提供所有治疗会话的日志。滑架运行时间以及运动范围将被记录；

11.	运输功能：滑架将移动到设备的最佳位置；

12.	患者数据卡：可存储患者数据；

13.	交互式操作手柄，可实时监测运动角度，使操作简单方便；

14.	紧急停止功能：治疗过程中，按下任意按键，设备将停止运行。

第七包：吊塔

▲1、吊塔的最大宣称承重≥220kg，吊塔安全承重应宣称承重的4倍，提供省级医疗器械检验所的检测报告，佐证并明显标示该条款。

▲2、悬臂、终端箱最大转动范围≥340°。

3、电动升降单臂。电动升降距离≥520mm,单臂长度≥1000mm。

▲4、所有吊塔均配有良好的刹车系统，同时配置与旋转臂等数量的闭气式刹车系统。

5、吊塔内部采用气电分离式设计，其内部的气腔和电腔之间应有隔板隔开，提供省级医疗器械检验所的检测报告，佐证并明显标示该条款。

6、吊塔防护等级：IP20，外壳防火等级至少为UL94-V1级。

7、吊塔外壳是抗菌涂层，其抑菌性能对大肠杆菌的抗菌活性值≥5.5,对金黄色葡萄球菌的抗菌活性值≥5.8,均达到JIS Z 2801:2010≥2.0的标准。提供第三方测试报告，佐证并明显标示该条款。

8、吊塔通过RoHS(关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令）的认证，确保不含有害物质，提供证明文件。

9、气体终端要求：德标气体终端，均要求为不同颜色和不同形状，具有原位待接通状态功能，可带气维修。

▲10、吊塔采用欧标的医用气体管路系统，气体终端符合ENISO 9170-1标准，医用气体软管符合ENISO 5359标准，提供省级医疗器械检验所的检测报告，佐证并明显标示该条款。

▲11、吊塔的负压吸引系统应能承受500kPa 的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象，提供省级医疗器械检验所的检测报告，佐证并明显标示该条款。

▲12、依据 ISO 11197 201.11.2.2.101 要求，底板具有开孔，在模拟氧气泄露量为1L/min 时，腔体内部的氧气浓度不超过25%，提供省级医疗器械检验所的检测报告，佐证并明显标示该条款。

▲13、箱体长度≥800mm；采用≥8面的三腔体设计箱体，具有强弱电线缆收纳的内腔，电源、气源、线缆收纳腔体，完全隔离，确保使用安全，提供图片或彩页等证明文件。

14、德式标准气体终端：氧气2个，负压吸引2个，压缩空气1个，麻醉废气1个，含所有气体插头。

15、不同颜色的刹车及电动升降按键集成把手1个。

16、导轨式托盘2个，尺寸≥530×480mm，1个带双层抽屉，抽屉采用抽拉式，自带吸合功能，并配有分格，可内部可进行分隔管理。

17、双关节延伸臂（八面体）≥600mm及输液架1套。

第八包：人体成分分析仪

- 设备便于安装，重量不高于40kg。

- 测试时间：每个受试者测试时间少于1分钟。

- 测量方法：直接节段多频率生物电阻抗分析方法

- ▲计算方法：据实测量，内部不设定经验值估算，不提供估算结果

- 电极：采用4极8点接触电极

- ▲测试数据范围：体重范围10~270kg；

- 年龄范围3~99岁；

- 身高范围95~220cm。

- 阻抗频率及项目：电阻抗(Z) 通过包含1kHz、50kHz和250kHz在内的至少6种不同频率，分别在左右上下肢及躯干共5个节段部分进行电阻抗测量；电抗（Xc）通过包含5kHz, 50kHz, 250kHz 在内的至少3种不同频率分别在5个节段进行测量

- 阻抗测量允差范围: 四肢±1%，躯干±3%以内（需提供检验报告）

- ▲身体均衡分析: 躯干及四肢的肌肉分析,(需根据标准体重/根据当前体重比率)

- 肥胖分析：BMI,体脂百分比（全身，节段），腰臀比，内脏脂肪面积（需有图解）

- 高级营养参数：身体细胞量，相位角，节段相位角

- 测量结果：包含身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、肌肉量、细胞外水分比率分析,  评分,体型, 体重控制, 身体均衡评估, 节段脂肪分析, 节段水分分析，腹部脂肪率(图解)，研究项目(基础代谢率、腰臀比、内脏脂肪等级、肥胖度、骨矿物质含量、身体细胞量、上臂围度、上臂肌肉围度,去脂体重指数、脂肪量指数), 电抗,阻抗；

- 数据传输方式：支持有线、蓝牙、无线方式传输数据

- 可输出报告纸类型：体成分报告、儿童生长曲线报告、体水分报告、人体成分结果解析报告、运动建议报告、膳食建议报告、食物交换份报告、食谱建议报告、营养报告

- 故障排除和仪器自检：每次开机时，机器进行自检和自动校准；测试中如出现问题自动提示，并显示故障排除帮助。

- 管理权限控制：可通过设置管理员密码，防止误操作改动设置

第九包：暖风机

- 噪音水平：小于55调整分贝

- 具备初效过滤器和0.2μm高效过滤器双重过滤系统

- 过滤器更换周期：每使用12个月或500小时更换一次

- 采用数字温度传感器，数量：3个。

- 具备四档调温：室温、低温档32℃±3℃、中温档38℃±3℃、高温档43℃±3℃

- 具备PTC陶瓷加热模块

- 温度档位为独立式按键操作

- 具备超温/低温报警：当温度超出设定温度的±3℃时报警，升温机停止加热同时发出报警声

- 具备故障提示：液晶面板出现“系统错误”信息提示，并发出警报声

- 电磁兼容标准: 符合最新的电磁兼容标准（IEC60601-1-2:2014）

- 安规标准：符合IEC 60601-1：2005和IEC 80601-2-35：2009

- 体表加温毯材质：SMS材料，可与患者皮肤直接接触

- 无菌：所有毯型均为辐照灭菌

- 可选毯型≥12种

- 垫毯类（包括身下毯、截石位毯、儿童毯）应具备两侧压虚线设计以及高密度小圆孔透气设计，确保达到对患者高效的对流式加温效果

- 截石位垫毯需具备包裹全腿设计，以提升保温效果

- 小号儿童类垫毯应具备可包裹全身设计，可在术前术后包裹患儿、术中可打开便于手术。

- 体表加温毯有效期：≥36个月。