北京大学人民医院设备采购

采购文件

采购人：北京大学人民医院

2025年4月

采购文件目录

第一部分	采购邀请	3

第二部分	投标人须知表	5

第三部分	合同格式	12

第四部分	附件--投标文件格式	16

第五部分   技术需求	29

# 采购邀请

日期：2025年04月08日

北京大学人民医院（以下简称“采购人”）就利用其财政性资金，对“北京大学人民医院设备”所需下列货物进行院内采购。现邀请合格投标人参加该项目的采购。

- 采购项目情况和内容：

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 | 分品目预算金额（人民币万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 电动升降平衡杠 | 1 | 套 | 是 | 12.8 |  |
| 2 | 2-1 | 训练用阶梯 | 1 | 套 | 是 | 14.8 |  |
| 3 | 3-1 | 超声波治疗仪 | 1 | 台 | 是 | 7.8 |  |
| 4 | 4-1 | 自动心肺复苏机 | 1 | 台 | 是 | 15 |  |
| 5 | 5-1 | 中央站 | 1 | 台 | 是 | 7 |  |
| 5 | 5-2 | 心电监护仪 | 6 | 台 | 是 | 16.2 |  |
| 6 | 6-1 | 普通病床 | 30 | 张 | 是 | 10.5 |  |
| 7 | 7-1 | 荧光分子成像仪系统 | 1 | 套 | 是 | 49.9 |  |
| 8 | 8-1 | 脂肪抽吸机 | 1 | 台 | 是 | 20 |  |
| 9 | 9-1 | 通风防护系统及配套设备 | 1 | 套 | 是 | 49 |  |
| 10 | 10-1 | 冰冻切片机 | 1 | 台 | 是 | 49 |  |
| 11 | 11-1 | 冰冻染色机 | 1 | 台 | 是 | 10 |  |
| 12 | 12-1 | 显微镜 | 1 | 台 | 是 | 6 |  |
| 13 | 13-1 | 显微镜 | 1 | 台 | 是 | 6 |  |
| 备注：本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）本次采购，响应人必须以包为单位进行投标响应，评审和合同授予也以包为单位。

- 响应人资格条件：

    - 在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

    - 若响应人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。

    - 响应人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

    - 响应人在参加本项采购采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。

    - 响应人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

    - 法律、法规规定的其他条件。

    - 响应人必须提供已有同类产品的用户名单。

- 递交响应文件时间地点：2025年4月16日8:30（北京时间），中仪大厦10层1011会议室，递交文件截止时间：2025年4月16日 9:00（北京时间）。逾期送达或未密封的响应文件恕不接受。

- 采购人信息：

- 名称：北京大学人民医院

- 地址：北京市西城区西直门南大街11号

- 联系方式：谢老师010-88324616 邮箱：xiexiaopapa@163.com

- 采购人的技术需求：详见第五部分技术需求。

- 凡对本次采购提出询问及质疑，请与谢老师联系。

- 对院内采购文件的质疑

供应商如认为采购文件存在不合理条款、歧视性条款的，供应商可向采购人就院内采购文件在自公告挂网之日起5个工作日内（以收到材料日期为准）以书面形式一次性向采购人提出质疑。供应商的质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑函的提出须采用政府采购供应商质疑函范本格式。

- 对中标结果的质疑

参与供应商对评审结果有异议的，应当在评审结果公告期限届满之日起7个工作日内（以收到材料日期为准）一次性依法向采购人提出书面质疑和必要的证明材料，质疑函的提出须采用政府采购供应商质疑函范本格式。

# 响应人须知表

| 序号 | 条款 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目概况 | 1）项目名称：北京大学人民医院设备 2）财政性资金，且资金已落实 3）采购内容：详见本采购文件第五部分 4）采购人：北京大学人民医院 5）本次采购，响应人须以本采购文件第五部分所列服务要求全部内容为基础进行响应，响应、评审和合同授予也以此为单位 |
|  | 对响应人的资格要求 | 合格响应人的资格要求（不符合下述合格响应人资格要求的文件，将视为无效响应被拒绝）： （1） 在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。 （2） 若响应人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。 （3） 响应人必须具有履行合同及具备供货保障能力。 （4） 响应人在参加本项采购采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询证明并生成报告。 （5） 响应人必须提供本项目用户所在地的售后服务。 （6） 法律、法规规定的其他条件。 注：上述响应人须提供的资格文件均应为有效文件并加盖本单位公章，否则评审时不予认可。 |
|  | 合格的货物及其有关服务 | 1）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“不接受进口产品”的响应货物的原产地应为中华人民共和国境内，不接受进口产品。 2）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“接受进口产品”的响应货物的原产地应为中华人民共和国境内或来自与之有正常贸易往来的国家或地区，接受进口产品。 |
|  |  | 3)本次采购的货物，如响应货物非响应人所有或制造，响应时须按照采购文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的响应品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考采购文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可响应人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。 |
|  | 响应费用 | 无论评审会议的过程和结果如何，响应人自行承担所有与参加评审会议有关活动的全部费用。 |
|  | 响应文件语言 | 中文（有关产品型号、专用名词等可除外） |
|  | 响应文件计量单位 | 除本采购文件第五部分中有特殊要求外，应采用中国国家法定计量单位。 |
|  | 响应货币 | 人民币 |
|  | 响应报价范围及说明 | 响应报价范围及说明： （1）货物价——以货到采购人项目现场或指定仓库完税价为标准，包括制造或组装货物所使用的部件和原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的全部税费；运输费、保险费和货物运抵项目现场所产生的其它费用；货物本身必须的备件/附件和专用工具；技术文件费； （2）安装、调试、验收费用； （3）培训费； （4）维修服务和技术支持费； （5）第五章“技术需求”规定的其它费用 |
|  | 响应文件有效期 | 响应文件递交截止期后90日内有效 |
|  | 响应文件的组成 | 响应人应按本采购文件第四部分规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本采购文件第五部分要求的文件和资料也须一并提供。响应人还可根据自己的理解，提供其他必要的响应文件。 |
|  | 响应文件封面要求 | 列明项目名称、响应人名称 |
|  | 响应文件份数要求 | 1）纸质文件份数：①正本1份；②副本（正本复印件）4份；③响应文件电子版：1份（PDF格式）（电子版需单独封装） 2）响应文件：包括生产厂商资质、代理商资质、授权、产品资质、产品彩页、售后服务、技术响应文件、报价单(包含到货期、保修期)、响应单位法定代表人授权书（需附法人及响应授权人身份证正反面加盖公章并签名）、响应公司信用查询报告（开标日期前3个工作日内查询），响应产品的北京三甲医院近三年销售业绩（合同）等。以上文件需加盖公章。 注. 响应人可以投一个包或多个包，但不允许拆包投标，即响应人必须对每个包要求的所有货物和服务给予报价，并以包为单位分别独立装订响应文件。每包响应文件正、副本必须分开装订成册。 |
|  | 响应文件装订和密封要求 | 响应文件须胶装并密封提交。 |
|  | 响应文件递交时间 | 2025年4月16日8：30分整-9：00分整（北京时间） |
|  | 响应文件递交地点 | 中仪大厦10层1011会议室。每家响应人只能派1名（法定代表人或授权代表）递交响应文件。 |
|  | 院内专家组成及职责 | 采购人根据采购内容特点，组建院内专家，院内专家所有成员集中评审，推荐评审候选人。 |
|  | 评审程序和内容 | - 采购人在本采购文件规定的时间和地点收取响应人的投标文件。并由院内专家开启文件，进行初步审查工作（包括资格性和符合性检查）。 - 初步审查是从响应文件的有效性、完整性、对本采购文件的响应程度来进行评审。院内专家可以要求响应人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。响应人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。 - 院内专家将针对响应文件中的报价、技术响应、服务方案等进行综合评审。 - 实质上响应的响应人应该是其响应文件满足采购文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本采购文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本采购文件不一致，而且限制了合同中甲方的权利和投标人的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的响应人的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果响应文件出现属下列情况之一的，院内专家有权拒绝其报价： a.逾期送达的； b.响应超过分品目预算金额或最高限价的； c.不符合本采购文件中规定的响应人资格要求的； d.未按招本采购文件规定要求密封、签字和盖章的； e.不符合采购文件规定的★项要求的； f.提交了转包或分包要求的; g.不符合法律、法规和本采购文件中规定的其他实质性要求的。 |
|  | 评审货币 | 评审货币为人民币 |
|  | 采购评审办法 | 经确定资格性审查、符合性审查通过的响应人后，由院内专家采用综合评分法对响应人的响应文件进行综合评分，具体评分办法详见附表评审标准。院内专家将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名评审候选人。 |
|  | 确定评审候选人 | 采购人根据院内专家的推荐意见，按照评审得分由高到低的原则确定排名第一的响应人为评审候选人。 |
|  | 签订合同 | 1）接到成交通知30天内，评审候选人应按通知规定的时间、地点与采购人签订经济合同。 2）本采购文件、响应文件及评审过程中有关澄清、承诺文件的内容，将作为签订合同的主要内容。 |
|  | 分包和转包 | 成交响应人不得将该项目分包或转包给其他任何单位，若出现此行为，采购人有权无条件解除合同。 |
|  | 院内评审终止，重新开展采购活动说明 | 出现下列情形之一的，采购人终止采购活动，发布项目终止公告并将说明原因，重新开展采购活动： 1）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的； 2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3）在采购过程中符合要求的响应人或者报价未超过采购预算的响应人不足3家的。 |
|  | 付款条件和方式 | 详见第三部分合同格式 |

附表 评审标准

- 院内专家将按照本采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值,即为每个投标人的最终得分。评委评分保留整数，评审最终得分保留2位小数。

- 本项目评审采用综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为评审候选人的评审方法。

- 采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为排名第一的评审候选人。中标候选人并列的，按技术指标优劣顺序确定评审候选人，得分且响应报价相同且技术指标得分也相同的，由院内专家现场采取随机抽取方式确定。

- 政府采购促进中小企业发展扶持政策：

促进中小企业发展扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，将对该货物的投标价给予10%的扣除。响应人提供的货物既有小型或微型企业制造的，也有大型企业制造的，不享受本项扶持政策。

- 评分因素和评分标准

| 内容 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 30 | 评审价格 | 评审价格分数=（评审基准价/响应报价）×价格权重（30%）×100 备注：实质性响应采购文件要求且价格最低的响应报价为评标基准价 |
| 商务部分 | 9 | 履约能力评分（8分） | 根据响应产品近三年（2022年1月至本采购活动公告日期，合同或协议签字日期为准），在中国境内的北京三甲医院销售业绩进行评价，有1项业绩得2分，最高得8分。 注：响应人需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、配置清单页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。 |
|  |  | 政府采购节约能源、环境保护评分（1分） | 政府采购的强制采购产品除外： （1）投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，且响应人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；不是的为0分； （2）响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，且响应人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分；不是的为0分； |
| 技术部分 | 40 | 对采购文件技术规格要求的响应程度（40分） | 响应文件技术规格响应全部满足采购文件技术要求的为40分，其中有1项条款不满足的，扣2分；有1项“▲”号条款不满足的，扣4分；最低得分0分。 注：最低得分为0分时将按照无效响应处理，予以拒绝。 |
| 售后服务部分 | 21 | 根据供货响应时间进行评价（8分） | 根据采购要求和技术响应情况，对响应人的供货响应时间满足采购需求（合同签订后X个日历日内）的得5分，每缩短1个日历日增加1分，最高分为8分。 注：响应人须提供《交货承诺书》，未提供《交货承诺书》或交货期不满足采购需求的本项评审得0分。 |
|  |  | 质量保证期（8分） | 质量保证期满足采购文件要求的得5分，每增加12个月加2分，最高得8分。 注：不满足采购文件要求的质量保证期（保修期）的报价此项评审为0分。 |
|  |  | 售后服务方案和培训（5分） | 根据采购文件要求和技术响应情况，对响应人提供的售后服务方案进行评价，其中： （1）售后服务方案完整、具体，能够完全满足采购文件要求的，得3分； （2）售后服务方案不够完整和具体，只能基本满足采购文件要求的，得2分； （3）未提供售后服务方案或完全不能满足采购文件要求的，得1分。 |
|  |  |  | 根据采购文件要求和技术响应情况，响应人能够在设备或系统安装地点为采购人相关人员进行使用及日常维护培训，直至采购人相关人员能熟练使用设备和日常故障的处理。满足要求得2分，否则得0分。 |

# 合同格式

北京大学人民医院医疗设备采购合同

合同编号：                                 甲方：北京大学人民医院

签约时间：                                 乙方：

第一条：产品明细。(医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册名相同；属于法定商检的需进行商检。)

| 产品名称 | 规格型号 | 生产国 | 生产厂商 | 投标人 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成交总价（大写）：人民币 |  |  |  |  | 总计（小写）： |  |  |
| 设备配置清单：请见附页（共 1 页）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用科室： |  |  | 备注：合同价格为含税价格 |  |  |  |  |

第二条：乙方须向甲方全部提供下述文件：医疗器械经营许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、代理授权书。

第三条:乙方保修的条件和期限：产品经甲方验收合格之日起由乙方免费保修   年 。乙方除为甲方使用科室提供《使用手册》外，还须为甲方设备处提供《维修手册》。

第四条: 交货地点：北京大学人民医院。

第五条: 运输方式及到达站港和费用负担：乙方承担卸货、运输保险等相关费用，免费送货至甲方指定场所并负责免费安装培训。

第六条: 到货期：合同生效后       天内到货。

第七条: 包装标准： 乙方必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装。

第八条: 验收标准、方式： 不低于生产厂家(填写生产厂商名称)提供的出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲、乙双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。

第九条: 付款方式及期限：货到验收合格（指甲方提供的设备功能或运行验收合格）后

A．首付80% 保修期后余款20%    B.首款90% 保修期后余款10%          C.付全款

第十条: 违约责任： 合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失,则全部损失及责任由违约方承担。

第十一条: 解决合同纠纷的方式：双方根据本合同原则，友好协商解决。协商无效的，任何一方均可按照《中华人民共和国民法典》采取法律程序向本合同履行所在地的北京市西城区人民法院起诉解决争端。

第十二条: 其他约定事项： 甲乙双方不得收、送各类形式的商业回扣或贿赂，采购过程中如有任何形式的商业贿赂行为，一经核实守约方可追究违约方的法律责任。双方合同签定后，未经甲方同意乙方不得擅自解除合同。本合同经甲、乙双方签字盖章生效，本合同甲方执三份，乙方执一份。本合同未提到的部分，请参照《中华人民共和国民法典》。

第十三条:                      甲    方                             乙    方

| 单位名称（章） | 北京大学人民医院 |  |
| --- | --- | --- |
| 单位地址 | 北京市西城区西直门南大街11号 |  |
| 法定代表人签字 |  |  |
| 或委托代理人签字 |  |  |
| 邮政编码 | 100044 |  |
| 电话 | (010) 88326666 |  |
| 传真 | (010) 68318386 |  |
| 开户银行 |  |  |
| 账号 |  |  |

附页：配置单

项目廉政责任书

项目名称：

项目地址：北京大学人民医院

甲    方：北京大学人民医院

乙    方：

第一条　甲乙双方的责任

(一)　应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)　严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。

(三)　业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

(四)　发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和负责该项目招标的工作人员，在项目开展的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)　不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)　不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)　不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)　不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

(五)　不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同中相关经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守以下规定：

(一)　不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二)　不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)　不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)　不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

(五)　不得实施商业贿赂行为，实施商业贿赂行为后将被列入商业贿赂不良记录。乙方指定企业销售代表为           。

第四条　违约责任

(一)　甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)　乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至合同结束时止。

甲方单位：（盖章）北京大学人民医院　　   乙方单位：（盖章）

法定代表人(或授权代表签字)： 　　       法定代表人(或授权代表签字)：

地址：北京市西城区西直门南大街11号　　 地址：

电话：　010-88326666　　　　　　　　　  电话：

年　　月　　日                           年　 　月　 　日

# 附件—投标文件格式

格式1． 报价函

致：北京大学人民医院

根据贵方为    （项目名称）  的采购文件，签字代表   （全名、职务） 经正式授权并代表响应人    （响应人名称、地址）  提交下述文件正本  份、副本  份：

- 商务文件部分

（1）投标函   表1

（2）评审一览表   表2

（3）分项报价表     表3

（3）中小企业声明函     表4

（5）法定代表人授权书   表5

（6）商务条款响应及偏离表   表6

（7）响应人资格证明文件   表7

（8）响应产品近三年（2022年1月至本采购活动采购公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表   表8

（9）制造商授权书       表9

2、技术文件部分

（1）技术需求响应及偏离表   表10

（2）响应人根据服务需求要求，提供其他必要的响应文件（响应人视需要自行编写或提供，包括但不限于第五部分服务需求要求的相关服务方案，以及响应人认为其他必要的内容等）

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 响应人递交了投标文件，即意味着接受采购文件的规定和相应安排。

- 响应人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

- 响应人已详细审查采购文件的全部文件，包括第  （补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本响应有效期为自报价截止日起90个日历日。

- 我方承诺，我方不是采购人的附属机构。

- 与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

| 地址： |  |
| --- | --- |
| 电话： |  |
| 传真： |  |
| 电子邮件： |  |
| 法定代表人或授权代表签字： |  |
| 法定代表人或授权代表姓名、职务： |  |
| 响应人名称： |  |
| 公 章： |  |

格式2.评审一览表

项目名称：__________________

| 包号 | 包名称 | 总价 | 评审声明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写金额： 大写金额： |  |

价格单位：人民币元

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

注：1、评审声明是指针对评审一览表需声明的内容。不得在此填写与响应评审一览表无关的任何其他内容。若没有需声明内容，请填写“ 无” 即可。

格式3. 分项报价表（格式）

包号：                                    货物名称：

价格单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号（规格） | 制造商及原产地 | 品牌 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、验收 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购项目（内容）到货期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购项目（内容）保修期 |  |  |  |  |  |  |  |

响应人名称：                      （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                        （签字）

日期：

注：1、响应人应根据其所投货物情况，提供配置的详细分项报价。响应人应对上述每项内容展开列明组成的详细分项价格。（根据此表格式将主机、标准附件等扩展开详细报价）

2、如响应要求报选件，也需报出此表所列内容，但报单价即可。

3、如响应产品属于医疗设备，所报响应产品制造商名称、产品型号（规格）需与响应文件提供的响应产品医疗器械注册证或备案表中的相关信息完全一致。

4、响应人必须在本表后附所投设备的配置清单。

格式4 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人名称（加盖单位公章）：

日 期：    年  月  日

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 响应人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3. 响应人为联合体或者向小微企业意向分包方式的，需提供相应的联合体协议书、分包意向协议书。

4.  响应人如不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定中的中小微企业划分的可在本页直接声明（本项目不适用）。

格式5 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于            年       月       日签字盖章后生效。

授权期限为：             年       月       日至             年       月       日 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人工作单位和职务：

响应人名称（加盖单位公章）：

地址：

注：需附法人及被授权人身份证正反面。

格式6．商务条款响应及偏离表

包号：                                 项目名称：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务/合同条款 | 响应文件的商务/合同条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 本表应包括合同条款的偏离说明。

2. 响应人对采购文件商务部分有任何负偏离，则必须在该表中全部列明。若对采购文件无商务偏离，请在“采购文件的响应”栏只填写“对采购文件全部商务条款无商务偏离”即可。不提供上述表格的响应可被拒绝。

响应人名称：                  （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：

格式7．响应人资格证明文件

7.1在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

7.2若响应人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所响应产品的合法授权。

7.3 响应人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

7.4响应人在参加本项采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询报告证明（开标前三个工作日内）。

7.5响应人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

7.6法律、法规规定的其他条件。

7.7响应人必须提供已有同类产品的用户名单。

格式8响应产品近三年（2022年1月至本采购活动采购公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表  （格式）

包    号：__________

品目号：                                   货物名称：

| 序号 | 订货时间 | 型号（规格） | 数量（套） | 合同签订时间 | 采购单位 | 联系人及电话 | 履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 响应人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2. 响应人应按照采购文件第二部分响应人须知附件评标办法和评审标准中的要求提供业绩证明材料。

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

格式9

本次采购的货物，如响应货物非响应人所有或制造，响应时须按照采购文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的响应品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考采购文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可响应人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。

包号：             品目号：                货物名称：

制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书（格式参考可自拟）

致：(采购人)

我们（制造商或境内总代理商名称） 是按（国家名称） 法律成立的一家制造商（的境内总代理商、区域代理），主要营业地点设在（制造商、境内总代理商、区域代理地址） 。兹指派按（国家名称） 的法律正式成立的，主要营业地点设在 (响应人地址) 的（响应人名称） 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方采购邀请要求提供的由我方（制造商）制造的包号（品目号）货物名称（型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商（的境内总代理商、区域代理），我方保证以响应合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（响应人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（响应人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）作为境内总代理商（区域代理），随此函，附上（制造商名称）给我方（境内总代理、区域代理）的正式授权文件复印件，以证明我方提供货物来源的可靠性。

我方于      年     月     日签署本文件，（响应人名称） 于       年     月     日接受此件，以此为证。

响应人名称：                                    制造商（境内总代理商、区域代理）名称：

（单位公章）：                                  （单位公章）：

签字人职务和部门：                               签字人职务和部门：

法定代表人或授权代表签字：                      签字人签字：

二、技术文件部分

格式10.技术需求响应及偏离表（格式）

包    号：__________

货物名称：

| 采购文件条目号 | 采购文件采购需求的内容与数值 | 响应人的技术响应内容与数值 | 技术响应偏差说明 | 技术支持资料（或证明材料）说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

  - 响应人应对采购文件第五部分技术需求第七项的内容给予逐条响应，以响应产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复印采购的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。

  - 响应人应按照采购文件第五部分技术需求第七项中要求提供响应产品技术支持资料（或证明材料），并在采购需求响应及偏离表中给予文件名称、所处响应文件页码或位置等必要说明。

3、	禁止在该项中填写其他需求项，违者后果自负。

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

11. 采购文件第五章“技术需求”规定的响应人需要提供的投标产品相关证明文件和其他技术方案

11.1响应产品在中国境内合法生产或销售的许可文件说明（格式）

北京大学人民医院：

我单位参与            项目，第   包响应的   （投标产品名称）具有在中国境内合法（生产或销售）的许可文件，文件颁发单位和名称为          ，证书编号       ，有效期至          ，许可证明文件复印件附后（并加盖本单位公章）。

我单位对上述说明和提供文件的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

11.2 采购文件第五章技术需求规定的响应产品技术支持资料（或证明材料）

11.3售后服务方案

11.4 其他技术证明文件或说明（如果有）

# 第五部分 技术需求

一、采购项目需实现的功能或者目标：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次采购是为北京大学人民医院配置基本设备，响应人应根据采购文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来响应。响应人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，响应人应出具采购文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。响应人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

二、采购项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1. 响应产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，响应人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2. 响应产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，响应人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3. 响应产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供响应人获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件和所投设备制造商获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。响应产品属于压力容器的，响应人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供响应产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4. 响应产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对响应产品或其制造商有强制性规定或要求的，响应产品或其制造商必须符合相应规定或要求，响应人须提供相关证明文件的复印件。

5．响应产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购项目的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购项目的数量

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 电动升降平衡杠 | 1 | 套 |
| 2 | 2-1 | 训练用阶梯 | 1 | 套 |
| 3 | 3-1 | 超声波治疗仪 | 1 | 台 |
| 4 | 4-1 | 自动心肺复苏机 | 1 | 台 |
| 5 | 5-1 | 中央站 | 1 | 台 |
| 5 | 5-2 | 心电监护仪 | 6 | 台 |
| 6 | 6-1 | 普通病床 | 30 | 张 |
| 7 | 7-1 | 荧光分子成像仪系统 | 1 | 套 |
| 8 | 8-1 | 脂肪抽吸机 | 1 | 台 |
| 9 | 9-1 | 通风防护系统及配套设备 | 1 | 套 |
| 10 | 10-1 | 冰冻切片机 | 1 | 台 |
| 11 | 11-1 | 冰冻染色机 | 1 | 台 |
| 12 | 12-1 | 显微镜 | 1 | 台 |
| 13 | 13-1 | 显微镜 | 1 | 台 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目交付的时间：合同签订后30个日历日内（含安装调试）。

- 采购项目交付的地点：北京大学人民医院指定地点。

四、采购项目需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购项目需满足的服务标准、效率要求

- 响应人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。响应人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员。响应时须提供有关其响应产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明响应人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有响应产品及配件，并含第三方产品，同时响应人应定期对所有响应产品提供维护保养服务。

- 响应人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在响应内。如果采购人确认响应人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，响应人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 响应人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。响应人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入响应。响应人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 响应人应负责响应货物质量保证期内的免费维修和配件供应，响应人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 响应人应保证在质量保证期内提供响应货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，响应人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，响应人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购项目需满足的服务期限要求

1.质量保证期及服务要求：自安装调试验收合格之日起不少于3年。

五、采购项目验收标准

1. 响应人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。响应人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目交付的地点后，采购人将在14个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、采购文件和响应文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3. 响应人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4. 响应人应配合采购人验收部门完成相应计量检测工作。

六、采购项目其他技术、服务等要求

- 响应人需要提供响应产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖响应人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如响应人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，响应人须在投标文件中按照采购文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于响应人提供的响应文件技术应答未按本条款要求提供响应产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的响应产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖响应人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，院内专家可不予承认，并可认为该技术应答不符合采购文件要求。由此产生的响应风险，由响应人承担。

- 响应人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），响应人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。响应人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。响应人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第一包： 电动升降平衡杠

1.	▲升降立柱上的升降控制按键进行平行杠的高度调节，进行增强耐力训练、步态训练、步行矫正训练。

2.	占地面积（长×宽）<6100mm×750mm

3.	扶手杆高度调节≥590mm～800mm

4.	扶手杆直径≥φ40mm

5.	平行杠承载>700N（双侧）

6.	升降柱刻度间距≥5mm

7.	▲要求两侧扶手杆高度可分别升降

第二包： 无影灯

1、适应范围：对患者进行上下阶梯的训练。

2、功能参数：

2.1能在0～16cm之间随意调整阶梯高度，适应不同的患者；

2.2▲扶手高度能在50cm～80cm之间调整，适应不同身高的患者；

2.3软件记录患者训练记录和测试记录，确定患者训练的效果；

2.4设备装有脚轮，根据实际情况平地移动设备到合适的位置。

2.5▲设备接引阶梯部分可变换为阶梯结构或斜坡结构或阶梯加长平台结构，适应不同的患者训练需要。

3、技术参数：

3.1最大承重（静态）≥190KG

3.2每级阶梯最大高度≥16cm

3.3扶手之间的宽度≥75cm

3.4▲扶手离台面的高度范围≥65～95cm；

4、占地空间≤长380cm*宽165cm*高275cm

第三包：超声波治疗仪

1.超声工作频率：5cm2:1.0MHz/3.2MHz；10cm2：1.0MHz；1cm2：3.3MHz

2.▲治疗探头：具备晶体材质表面的治疗探头

3.连接线：具备可分离式探头连接线，便于更换

4.接触监测：具备蓝色LED接触指示灯实时显示接触状态

5.输出模式：持续型、脉冲型

6.时间性峰值/平均强度比：10:1，5:1，2:1

7.占空比：持续型占空比为100%，脉冲型占空比为10%、20%、50%

8.脉冲频率：100Hz

9.脉冲宽度：1、2、5ms

10.最大有效声强：≥2.2W/cm ²

11.▲波束不均匀性系数：5cm2:  ≤2.1（1.0MHz）/≤2.6（3.2MHz）；10cm2：≤2.6；1cm2：≤1.2 （可提供三种探头检测报告）

12.治疗时间：0-30分钟，可调

13.重量：≤1.7Kg

14.输入功率：100～240Vac；50/60Hz，最大1.0A

第四包：自动心肺复苏机

1.	▲电动电控型心肺复苏机，无需任何气源即可实现心脏按压，摆脱了长途转运过程中气源不足无法按压的问题

2.	插拔式2块（同时装入）可充电锂电池，可连续工作90分钟以上，更换任一电池时不中断按压，在线充电时可同时进行正常操作使用

3.	采用背板加双侧支臂式按压结构，支臂与底板采用卡扣式连接，快速操作

4.	设备连接完毕后仅2步操作即可实现按压，第一步开机，第二步启动按压

5.	标配负压吸引盘，有效提拉胸腔回弹，提升血流和防止胸腔塌陷的发生

6.	启动按压键，按压头接触到患者后完成自动定位，无需人工拉动按压头进行定位

7.	整机重量（含电池及背板）8.9kg

8.	▲彩色触摸屏，3.5英寸，亦可通过薄膜独立按键使用，操作灵活方便

9.	按压深度：30~53mm，连续可调

10.	按压频率：每分钟按压110次

11.	按压通气模式：15:2、30:2和连续按压

12.	按压/释放比：按压/释放比为50%（即1:1）

13.	▲CPR质量生理监测：遵循2020年国际最新心肺复苏质量监测指南要求进行设计，监测和优化CPR质量，内置EtCO2生理参数监测范围为：0mmHg ~ 150mmHg

14.	电量报警：具有电量显示图标，当电池电量低时，可产生电池电量不足报警

15.	报警静音时间：120s。

16.	快速安装，2步操作，可在10秒内完成安装，大幅提升抢救效率

17.	具有手臂固定带和移位固定带，手臂可与按压装置固定连接，方便移动过程中使用

18.	CPR模式：注册有无线通讯和联网功能，可实现与呼吸机联动，实现30:2自动按压与自动通气功能

19.	安全要求：应符合国家标准GB 9706.1-2007

20.	生物相容性：符合国家标准GB/T16886的要求

21.	产品通过国际CE认证，提供认证证书

22.	设备兼容性：背板采用塑料纤维材质，可透X光，可配合超声、触诊、除颤使用，无需拆卸机器即可配合

23.	配有便携式一体化背囊，利于野外或转运过程中携带使用

24. 车载运输性能：在三级公路、行驶速度40km／h，运行200km状态下，能持续稳定实施胸腔按压，以满足长距离转运期院外急救的使用需求

25. 心肺复苏机已通过抗振性能：频率循环范围5Hz-35Hz-5Hz，振幅值0.35mm，振动循环15次。同时通过防撞性能：加速度50m/s2，脉冲持续时间11ms，碰撞1000次。

26. 可升级数据通信功能：具有蓝牙通信功能，能存储、下载按压频率、按压深度、按压中断时间以及心肺复苏总时间，可计算按压指数CCF值等

27. ▲通过航空适航RTCADO160G认证。一旦有航空转运情况需要，支持空中救援

28. 通过EN1789《医用车辆和其设备道路救护车标准》

29. 动力电池：可充电锂电池，用户自主充放电不少于500次

第五包：中央站及心电监护仪

5-1 中央站

一、系统功能

1.	▲中心监护系统可支持参数监测ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP， NIBP， IBP， C.O.，CCO， ScvO2，ICG，BIS，RM，CO2，AG，EEG，NMT，rSO2，TcGas

2.	支持设备集成参数的监测

3.	中心监护系统支持Window 7中、英文操作系统

4.	▲可同时集中监护多达64个病人， 单个屏幕可支持16个病人的同时集中监护。支持多达4个显示屏显示

5.	多床观察时每床支持5个参数、4道波形的观察，支持大字体显示

6.	多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等

7.	支持重点观察某床病人，双屏和多屏时可支持固定一个辅助屏显示重点单床观察

8.	重点观察床支持多达11道波形显示

9.	重点观察床支持多导心电、呼吸氧合图、动态短趋势、NIBP LIST等多种视图显示，适用不同科室的观察习惯

10.	提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后32秒的波形

11.	支持系统报警声音关闭功能

12.	提供全床位最近24h的报警事件浏览功能

二、存储功能

1.	▲支持至少240小时长趋势回顾和4小时短趋势回顾，至少240小时全息波形回顾，至少720条报警事件回顾，至少720条12导分析报告回顾，至少240小时的ST片段回顾，至少720条C.O. 测量结果回顾，至少100条呼吸氧合事件回顾

2.	支持至少24小时动态血压分析与回顾功能

3.	支持至少2万个历史病人数据存储与回顾

4.	支持至少75条药物计算结果回顾，至少100条血液动力学计算结果回顾，至少100条氧合计算结果回顾，至少100条通气计算结果回顾，至少100条肾功能计算结果回顾

三、打印

1.	支持热敏记录仪及激光打印机输出病人报告

2.	▲支持报警报告、波形报告、趋势报告、ARR统计报告、24h动态血压报告等

四、双向控制

1.	可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置，解除病人，进行standby

2.	支持远程控制床旁监护仪报警暂停、报警复位，设置报警开关、报警级别、报警上下限等。

3.	支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔；支持远程控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式

5-2心电监护仪

1：整机要求：

1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2、具备提手。

▲1.3、彩色液晶触摸屏≥10英寸，分辨率1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。

1.4、屏幕采用电容屏非电阻屏。

1.5、显示屏支持170度可视范围，提供彩页证明材料。

1.6、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

▲1.7、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 。

1.8、监护仪设计使用年限≥8年。

1.9、监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。

1.10、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。

1.11、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

1.12、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

2：监测参数：

2.1、配置5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

▲2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供彩页证明材料。

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

▲2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果。

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

2.14、提供辅助静脉穿刺功能。

2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

3：系统功能：

▲3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、支持肾功能计算功能。

3.3、具有图形化技术报警指示功能。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。

3.5、支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

3.6、NIBP测量结果≥1000组。

3.7、ST模板存储与回顾≥120小时（分辨率1分钟）。

3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能。

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

▲3.12、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.13、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

3.14、支持升级MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分）和NEWS2（英国早期预警评分2）的动态评分。

▲3.15、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示。

3.16、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

3.17、支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。

3.18、支持与护士站中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。

第六包：普通病床

1.规格：长度：≤2170mm宽度：≤990mm（包含护栏）；高度：≤430-700mm（不含床垫）

2、床面采用优质冷轧钢板一次冲压成型，厚度≥1.2mm，表面无焊点，背部有钢管加强筋，采用双支撑卸力结构，延长病床寿命，采用床面冲孔床垫防滑设计，床面凹槽散气孔结合，防滑性强、透气性强；床面与床架间有六个带胶皮垫钢制立柱，使床面放平时无噪音，防夹手设计；床框采用30*60*1.5mm的冷轧钢管，整体采用先进焊接设备焊接，二氧化碳气体保护焊满焊工艺。

3、床头床尾板采用优质ABS原生料整体吹塑成型，表面光滑；可轻松装卸，可兼做CPR心肺复苏按压板功能，床尾板配备透明亚克力患者信息卡，床头板四角防撞设计。

▲4、护栏：采用优质ABS原生料整体吹塑成型，两大（长度≥1080mm）两小（长度≥820mm）护栏，垂直升降，可隐藏于床面以下；采用阻尼器装置控制速度及噪音，防止护栏快速下降。护栏主体选用优质ABS颗粒，一次中空吹塑成型，线条流畅，表面光滑，结实耐用易清洁。护栏盖板与拐臂为全铝铸造，坚固耐用。前后护栏均设置角度显示器，可清晰显示背部与腿部床板升起角度。

▲5、脚轮：配置五寸中控制动脚轮，轮支架采用压铸铝材质，转动轴，轮轴、轴承座均采用铆轴工艺，使用质量稳定可靠。刹车凸轮和顶帽采用特种钢锻制淬火处理，耐磨坚固，永久耐用。

▲6.配置ABS材料注塑成型手摇把，不使用时可弯折隐藏于床下，不超出床尾，有效节省空间。丝杠采用40#钢材质，硬度大，不易变形，回旋体为铝压铸工艺，丝杠（螺杆）内置螺母，与丝杠密切咬合密切，可自润，有效地防止磨损、无噪音，寿命长，具备过载保护结构和双向到位极限保护功能。配置两根液压杆，便于整体升降时轻松操作。

7、床两侧备有四个输液架插孔以及四支引流挂钩。

8.配置输液架1个：采用304#优质不锈钢，φ22mm，升降自锁式设计，其特点是轻松操作即可达到输液高度，任意调节，操作方便。

9、功能：背部最大折起角度：75°±5°；脚部最大折起角度：35°±5°；升降高度：430-700±20 mm

10.床体载重≥250kg

11、整体采用磷化、酸洗、水洗、氧化渡膜等一系列工艺，采用全自动流水喷涂线，采用粉末静电喷涂，色泽鲜艳，附着牢固。

▲12.提供病床生产工序不低于30道工序佐证材料；                                                                     *13.提供产品原材料检测报告（板材，管材，脚轮，塑粉）；                                                             *14.提供由第三方检测机构出具的病床检测报告。

15：床垫：

15.1.尺寸：1930×880×80mm；

15.2.布料采用防水布材料；内胆采用化纤面料；

15.3.内置4cm高密度海绵和4cm天然棕丝，要求回弹性好、不变形，垫子的边缘和中间厚度一致；

15.4.棕丝经过高温灭菌，要求不生虫、弹性好、透气、抗菌防腐；

15.5.床垫配置拉链；

16：餐桌；

16.1面板采用优质ABS注塑成型，颜色与床体和床头柜协调一致；

16.2采用伸缩式活动设计，大小与病床匹配，可自由放置在腿部护栏上；不用时可直接收挂于床尾部。

17.床头柜：

17.1.规格:≥500*510*700mm

▲17.2、材质ABS与碳钢

17.3.结构:柜框采用碳钢结构，柜面、柜底、柜门采用加厚板材，全ABS材料注塑成型。该柜易清洁，可冲洗，结实耐用，平开门设计，一屉一柜式结构，抽屉上方设置有拉板，柜内设有活动隔板、高度可调，柜门开关灵活，不易破损。功用齐全，柜体两侧有隐蔽式毛巾挂架。

17.4.采用优质ABS工程注塑成型后装配而成，抗冲击、抗老化、韧性高，具有美观、轻巧、结构牢固等优点。

第七包：荧光分子成像仪系统

1、分析成像仪主机

1.1 主机具备图像处理性能，图像分辨率3840*2160P、4096*2160P可选；

1.2 内置刻录功能，可进行手术视频及图片采集功能，支持动态录像状态下采集实时照片的功能，并通过USB端口进行录像和图片输出；

1.3 具备USB移动设备识别功能，识别移动设备存储空间，在显示器上显示移动设备录像时长等状态；

▲1.4 高荧光灵敏度，荧光探测灵敏度≤0.1μg/ml；

1.5 液晶触控屏设计,屏幕尺寸≥7英寸；

1.6 可在触控屏上实现科室选择、动态增强、色彩增强、结构增强、荧光颜色、亮度调整、录像、白平衡、荧光增强、荧光优化、色调调节、保存图片、主动降噪、除烟去雾、放大、旋转、冻结、暗场增强、去摩尔纹、参数设置等功能。

1.7 具备4K输出端口≥5（包括4×12G SDI、1个HDMI）；高清视频接口≥4组接口（包含2个SDI、2个DVI）；

1.8 科室模式≥8种，用户可根据需求自主选择；

1.9图像显示模式≥7种：彩色影像模式、彩色荧光影像模式、画中画、多分屏、黑白荧光影像模式及2种梯度荧光模式等。

2、医用监视器

2.1、屏幕屏幕尺寸≥32英寸、IPS液晶硬屏

2.2、分辨率≥3840×2160P，逐行扫描

第八包：脂肪抽吸机

- 吸引压力：-65kpa～ -98kpa连续可调

- 真空泵：采用进口无油真空泵

- 真空泵数量：2台

- 真空泵工作模式：单独控制，可同时开启，可单独开启，自由切换。

- 抽气速度：120L／min或240L／min可调。

- 往复振动幅度：5mm，既可以和脂肪形成共振最大程度震碎脂肪，又可以减少对毛细血管等其他组织的损伤。

- 往复振动次数：0-3000次/分钟（可调）。

- 脂肪定向存储：设备两侧吸脂瓶可定向选择，便于对称部位吸脂时的对比。

- 脂肪存储系统：采用一次性防倒吸止溢存储袋，减少了传统吸脂瓶的清洗环节，便于吸出脂肪的后续处理，更加清洁安全。

- 蠕动泵注液系统流量范围：0ml/min～510ml/min可连续调节

- 控制及显示方式：微电脑控制，数字显示。

- 面板显示内容：吸引压力、注液速度、振动频率。

- 吸脂工作模式：手动吸脂，振动吸脂两种工作模式（可切换）。

- 脂肪吸引头：吸口为品字形，切割面积大，吸引快捷均匀。

- 手动吸脂针：2.5、3.0、3.5、4、5毫米直径吸脂针。

- 振动吸脂针：3.0、3.5、4、5毫米直径吸脂针。

- 操作方式：脚踏开关一体化，负压、注液、振动在同一模板，使查看和调节更加便利直观。

- 应急开关：除脚踏开关外，机器各功能均设有应急开关，在脚踏开关出现意外时，仍然可以保证手术的正常使用。

- 手柄消毒：支持环氧乙烷和高温高压两种消毒方式

- 正常工作噪声：≤55db

- 保险管：吸脂主机φ5×20mm  15A

第九包：通风防护系统及配套设备

（一）升降型智能控制生物安全取材工作站

1、高度可电动调节，升降行程≥350mm。

2、具有智能生物安全取材工作站脚控、触控、遥控三种升降方式控制软件。

3、控制系统：

3.1、微电脑智能控制系统，可控制风量、风速、风压运行参数；

3.2、触控式人机交互界面≥10英寸，整机防尘防水等级：IP65；

3.3、具备多种工况下一站式管理和监测功能，可远程控制；

3.4、具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询、数据储存等功能。

4、病理废气智能排风装置：

4.1、上送下排背吸式负压排气，台面除排水孔外无其它任何管孔；

4.2、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动。

5、自动风幕隔离与消毒系统：

5.1、工作模式：风幕隔离模式、消毒模式；

5.2、风幕隔离模式：风幕风速≥2档可调；

5.3、消毒装置与送风幕一体式安装，可180°自动运行翻转，灭菌时间可程序设定；

5.4、具有智能取材工作站自动风幕隔离与消毒控制软件。

6、整机316L不锈钢材质，台面、台顶由厚度≥2mm钢板一体冲压成型，无接缝，结构框架、柜体钢板厚度≥1.5mm，台面两侧具有可抽拉透视隔离装置，除排水孔外无其它任何管孔，所有边角倒圆弧角处理。

7、配置LED照明灯，照度≥4000LUX。

8、配置标本成像加强光源。

9、具有与台面一体成型加工工艺水池，无缝无焊点，整体向排水池方向微坡度设计，水池给排水装置可360°旋转，具有移动式冲洗和侧面喷洒冲洗装置。

10、具有中控台激光雕刻毫米级刻度尺、可升降取材专用砧板。

11、具有双重用电安全防护装置。

12、配备取材工作站专用全不锈钢升降型静压装置，三级升降，升降范围≥350mm，钢板厚度≥1.0mm，防废气泄露，内置通风导流装置，无软接，可无缝对接通排风系统。可无缝对接通排风系统。

▲13、防火性能符合GB8624-2012的A（A1）等级，提供投标人或制造商的由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的“升降型智能控制生物安全取材工作站”检测报告。

（二）全不锈钢智能控制手工染色排毒柜

1、控制系统：微电脑智能控制系统，可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数；触控式人机交互界面≥7英寸，整机防尘防水等级≥IP65。

2、病理废气智能排风装置：顶部废气处理装置，废气处理量≥1500m3/h。

3、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动。

4、整机采用不锈钢材质，台面≥2mm厚316L不锈钢，框架、柜体≥1.5mm厚304不锈钢。

5、台面与支腿U型结构一体成型，无接缝，成型后台面及支腿正立面厚度≥75mm，上柜两侧为透明可视玻璃。

6、具备与台面一体成型水池，采用厚度≥2mm的316L不锈钢板一体冲压成型，无拼接、无焊缝。

7、操作视窗具有电动及手动两种开启模式，承载力≥3.5KN。

8、地脚：采用可调式304不锈钢防震调节脚。

9、配备LED照明灯、紫外线消毒灯、符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口。

10、全不锈钢静压装置：钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接，可无缝对接通排风系统。

▲11、防火性能符合GB8624-2012的A（A1）等级，提供投标人或制造商的由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的“全不锈钢智能控制病理排毒柜”检测报告扫描件。

（三）智能控制安全型标本排毒柜

1、控制系统：可与分室监测控制系统及总控站三方互联，多地互联互锁的监测和操控；工作状态及值班状态可切换；与病理通风防护系统无缝对接且可并入操控管理。

2、整体材质316L不锈钢，结构框架及柜体钢板厚度≥1.5mm。

结构功能：

3.1、立体柜式结构，可调式分体内腔≥6节，适合多种组织标本分类存放；

3.2、各分体内腔具备标本废气排放通路。

4、病理标本废气处理系统：整体内腔负压抽吸废气处理设计，配备废气导流装置和废气汇聚装置，最大废气处理量≥500m3/h，设备内腔废气无外溢，满足实验室生物安全。

5、全不锈钢静压装置钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接。可无缝对接通排风系统。

▲6、防火性能符合GB8624-2012的A（A1）等级，提供投标人或制造商的由具备CM或CNAS资质的第三方检测机构出具的“智能控制安全型标本排毒柜”检测报告扫描件。

（四）全不锈钢记录描写台

1、满足病理实验室生物安全、洁净、标本取材记录打号等多种工况操作需求。

2、台面整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体成型，网架式钢梁缓冲支撑，边角安全型圆弧角处理。

3、结构框架为厚度≥1.5mm全钢梁式结构，内外两侧均为双层护板。

4、抽屉采用304不锈钢，配三级伸缩钢珠式静音导轨。

5、主机挂件采用万向悬挂装置，并能随意更换悬挂位置。

6、全不锈钢隐蔽式布线槽，网线电源线隐蔽式设计。

7、地脚：采用可调式304不锈钢防震调节脚。

（五）可移动桌

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、整体不锈钢材质，台面≥2mm厚316L不锈钢，结构框架为全钢梁式结构，柜体为304不锈钢板≥1.5mm厚一体冲压成型，内外两侧均为双层护板。

3、台面：台面与支腿U型结构一体成型，无接缝，成型后台面与支腿立面厚度≥50mm。

4、柜体：

4.1、材料：304不锈钢材质，表面彩色不锈钢涂装工艺+亮面技术工艺，可拆卸式背板；

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选。

6、抽屉：三级伸缩钢珠式静音导轨、全不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

7、地脚：采用可调式304不锈钢防震调节脚，带可移动万向轮。

（六）诊断桌

1.台面：采用≥25mm厚E1级双饰面三聚氰胺刨花板，板材四周（包括隐藏断面）均采用≥2mm厚PVC高温热压封边，使用环保热熔胶，机械倒角。

2.柜体：

2.1采用≥18mm厚E1级双饰面三聚氰胺刨花板，板材四周（包括隐藏断面）均采用≥2mm厚PVC高温热压封边，使用环保热熔胶、机械倒角；

2.2、上部为抽屉，下部为柜门，门内层板可自由调解高度，背板可拆卸，带置物架。

3.五金件：

3.1三节静音承重滑轨，承重≥30kg；

3.2铰链≥110°；

3.3金属调节脚，高度调节范围：30-40mm；

4.电源插座：AC 220V 10A多功能电源插座，安装立柱两侧；

（七）医学病理实验专业通风防护系统

1、总则：

1.1、系统至少应包含病理废气处理系统、全新风补充系统及智能控制系统三部分。

1.2、须满足病理实验室所有通风排毒设备的废气处理及新风补充需求、实验室温度调节需求。

1.3、病理实验室空气流向导向规范正确。

▲1.4、具有专业病理实验室整体通风防护系统软件，并提供投标人或制造商的国家级计算机软件著作权证书。

▲1.5、具有专业病理实验室室内智能控制软件，并提供投标人或制造商的国家级计算机软件著作权证书。

▲1.6、具有专业病理实验室通风防护系统定压随动控制软件，并提供投标人或制造商的国家级计算机软件著作权证书。

2、病理废气处理系统：

2.1、废气处理系统须与病理实验室终端设备、智能控制系统无缝对接。

2.2、病理废气须室外高空安全排放。

2.3、标本排毒柜废气处理设计要求：系统工况不少于工作状态及值班状态两种状态，智能自由切换。

2.4、取材工作站专用三级升降不锈钢通风静压装置：三级伸缩，升降范围≥370mm；整体316L不锈钢材质，钢板厚度≥1.0mm，无软接；内置病理废气专业导流装置及防废气泄露安全处理装置，与病理实验室通风防护系统及室内通风设备无缝对接；腔体截面≥320*200（mm）。

2.5、标本排毒柜专用不锈钢通风静压装置：内含通风导流装置，无软接，防废气泄漏处理，与病理实验室通风防护系统及室内通风设备无缝对接。采用 316L不锈钢材质，钢板厚度≥1.0mm；腔体截面≥200*150mm

2.6、全不锈钢排毒柜专用不锈钢通风静压装置：内含通风导流装置，无软接，防废气泄漏处理，与病理实验室通风防护系统及室内通风设备无缝对接。采用 316L不锈钢材质，钢板厚度≥1.0mm；腔体截面≥320*200mm

3、全新风补充系统：

3.1、全新风补充系统须与病理废气处理系统、智能控制系统互通互联，实现智慧化运行管理。

4、智能控制系统：

4.1、设计满足一体化整体解决方案设计要求。

4.2、整体系统智能计算工作模式：自由设置工作模式、加班模式、夜间值班模式和节假日模式，系统自动延时关闭或启动。

4.3、系统配备实时全景人机界面，实时全景显示系统运行状态和数据，操控和调整设备运行工况。

5、病理专用无级变量病理废气处理及新风补充机组：专业定制，须采用热回收型机组。

第十包：冰冻切片机

- 负压抽吸：具备负压抽吸功能，以辅助修块、切片和展片，并轻松处理废屑

- ▲设备操作：采用纯按键控制，整体机身无触摸屏设计，避免误触风险。确保操作人员在高度紧张时仍能快速完成术中冰冻切片，并便于戴手套操作

- ▲具备双压缩机制冷，实现腔体与样本头单独制冷，轻松处理脂肪与致密组织，两个独立的压缩机可单独关闭或开启。

- ▲刀架制冷：采用冷空气循环和刀架送风技术，确保刀架和样本头周围空气低温恒定

- ▲环保：带HEPA空气净化系统，确保安全的实验室环境

- ▲可支持升级设备原厂生产的钨钢刀刀架，便于处理疑难组织。

- 除霜功能：冷冻箱具备自动除霜功能并可编程，可设置24小时自动除霜一次，除霜时长快至12分钟。样本头制冷系统可进行电加热器除霜，除霜时长可快至15分钟。

- 速冻架：速冻架冷冻位点数 ≥ 17个，速冷架制冷温度 ≤ -42℃

- 快速制冷位点：具备珀尔帖快速制冷位点，位点数 ≥ 2个，珀尔帖元件可为速冻架提供额外制冷，并采用一键式额外制冷时间设置功能。

- 机身控制面板：控制面板设计有电动粗进、切片和修块按键式控制按钮，并有指示灯提示功能。在样品回缩时面板以亮黄色提示，控制面板需含有样品头快速回位功能、样品头以20um恒定前移和后移功能、样品头快速前移功能。

- 半刀切片：具备半刀切片功能，可进行半刀切片。

- 切片厚度范围：1-100 um

- 修片厚度：修片厚度设置范围1-600 um。修块值超出切片厚度 200 μm 时，控制面板显示屏闪烁，明确通知操作者切片过厚。

- 修片模式：设置有用于临床样本的快速修块模式，即10 μm、20 μm、30 μm、40 μm修块厚度快速设置。

- 水平进样：≥ 25 mm

- 样品垂直行程：≥ 59 mm

- 电动粗修：采用2档电动粗修，快速修块速度900 μm /s，慢速修块速度300 μm /s

- 样品回缩：具备样品回缩功能，回缩行程20 μm并可关闭。

- 样品定位：± 8°定位及360°旋转，自动中心定位和精确0位指示确保样本准确快速定位

- ▲环境安全：设备机身采用抗菌银离子涂层技术，可有效阻止细菌与微生物在设备表面繁殖

- 人员安全：具备UVC紫外消毒系统，有效灭活新冠病毒、HIV、分枝杆菌肺结核、甲型流感病毒、脊髓灰质炎病毒、真菌、肝炎病毒等有害微生物和病毒，

- 最大可切片样品尺寸：50 mm x 80 mm

- ▲滑窗加热：具备滑窗加热功能，以避免滑窗产生雾气或结冰

第十一包：冰冻染色机

- ▲染缸数量≤15个

- 单缸处理时间：可在1秒-59秒内任意设定

- ▲苏木素染液缸的温度设置范围：0-99℃调节

- ▲具备超声波快速上色功能，超声波频率可调。

- 返蓝染液缸：三种方式任意转换

- 染色架单次染片数量≥20张

- 随时上机无限无限循环工作模式

- 单次染色时间：3-10分钟可调

- 电脑程控进清水排污水系统，确保每个工序清洗玻片时水质清洁，并有节水效能。

- 染液缸容量≥400ml

- 染液缸尺寸≥100mm×49mm×104mm

- ▲返蓝染液缸的温度设置范围：0-99℃调节

第十二包：显微镜

- 光学系统：采用HCS无限远校正光学系统，及完美设计令整个光学系统保证优越的高光亮度、高解象度及高衬比度影象。 具有明场、数字成像功能，可扩展荧光、相差、暗场、偏光等观察方法

- 主机：全金属，T型镜座设计，稳定性好，利用双金属原理TCFS专利热补偿调焦系统，有效增强机械性及热稳定性，有效减少积温引起的焦面漂移。

- ▲调焦系统：2档同轴粗/微调焦，调焦驱动钮高、低位可调。调焦与X-Y调节全对称,适合不同大小的手掌贴着桌面操控调焦，有效降低手掌、手臂、肩膀的肌肉疲劳。具有载物台限位装置，能有效防止压碎标本。

- ▲防止肩部劳损的对称操作设计：载物台驱动装置和聚焦按钮在显微镜上同一高度，并且离操作者的距离相同，形成对称操作，操作显微镜时，两手可以放在一条直线上，肩部与身体轴线成一直角。

- ▲载物台：超硬浅米色镀陶瓷载物台，坚固耐刮、耐腐蚀，行程76mm x 25 mm。载物台驱动手柄可左、右更换，使左、右手操作皆为可能，另外可轻松实现X、Y、Z轴单手调节。载物台钢丝传动，阻尼可调，扭矩可调，X-Y移动无暴露齿条，带刻度，可方便记录座标位置。

- 单手可操作玻片夹，方便另一只手同时执笔记录，提高了工作效率。

- ▲聚光镜：数值孔径N.A.0.9/1.25，孔径光栏具有彩色标记，并且与物镜放大倍数的颜色标记相匹配，带有物镜倍数标注。

- 物镜转换器：5孔内倾式物镜转换器，高齐焦性、高同轴性。

- 宽视野双目镜筒，倾角30度，瞳距调节55-75mm，视场数≥22mm；

- 目镜：10倍宽视野目镜，高眼点；

- 照明装置：LED冷光源照明，LED灯泡250V/4W，寿命≥10万小时，色温恒定。

- 物镜：高级平场消色差物镜

4X(NA≥0.1)

10X(NA≥0.25)

20X(NA≥0.4)

40X(NA≥0.65) WD≥0.36mm

第十三包：显微镜

用途：该仪器主要用于观察组织形态和偏光观察

- 光学系统:无限远复消色差校正光学系统，齐焦距离60mm

- 照明具有明场观察功能

- 明场照明器：预制型或标准型柯勒照明

- ▲配置“复眼照明”高级功能

- 明场光源：超长寿命LED光源，使用寿命不低于60000小时

- 光源指示器：机身具有LED环保光源指示器

- ▲快捷拍摄按钮和物镜显示屏：主机机身设置有快捷拍摄按钮，无需转换，快速实时拍摄，物镜显示屏幕可以实时显示当前物镜倍数。

- 机身具有LIM光强管理功能，每颗物镜都可以单独设定光强度，避免视觉疲劳。

- 聚光镜：摆动聚光镜NA 0.9

- 物镜转盘：6孔位带偏光插槽

- 可选配超低手位物镜转换器，降低2cm操作高度。

- 调焦：多能调焦装置带，步进精度0.1mm

- 微调装置：左右手微调旋钮可互换，调焦行程30mm

- 载物台：超硬抗氧化表面，耐酸碱腐蚀抗磨损陶瓷涂层，大行程，支持双片单手操作

- 行程：不小于150mm×240mm,75mm×50mm.

- 水平X-Y移动把手：左右手可选，操作高度可调，降低高度不低于2cm

- ▲三目观察镜筒：三档分光，支持视野数不小于25mm

- 目镜：防霉型超宽视野目镜10X，双目屈光度可调节，视野数25mm

- 偏光装置：带起片检偏器

- 物镜系统，4 倍、10倍、20倍、40倍、100倍平场消色差物镜

- 图像采集系统：2000万像素显微专用CCD芯片彩色数码相机