北京大学人民医院设备采购

采购文件

采购人：北京大学人民医院

2025年6月

采购文件目录

第一部分	采购邀请	3

第二部分	投标人须知表	5

第三部分	合同格式	12

第四部分	附件--投标文件格式	16

第五部分   技术需求	29

# 采购邀请

日期：2025年06月11日

北京大学人民医院（以下简称“采购人”）就利用其财政性资金，对“北京大学人民医院设备”所需下列货物进行院内采购。现邀请合格投标人参加该项目的采购。

- 采购项目情况和内容：

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 | 分品目预算金额（人民币万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 腹腔镜器械包 | 1 | 套 | 是 | 15 |  |
| 2 | 2-1 | 酶标仪 | 1 | 台 | 是 | 35 |  |
| 3 | 3-1 | 超声引导系统 | 1 | 台 | 是 | 18.9 |  |
| 4 | 4-1 | 多导生理仪 | 1 | 台 | 是 | 19.5 |  |
| 5 | 5-1 | 全自动样品处理系统 | 1 | 套 | 是 | 40 |  |
| 6 | 6-1 | 全自动生化免疫流水线 | 1 | 套 | 是 | 40 |  |
| 7 | 7-1 | 组织脱水机 | 1 | 台 | 是 | 45 |  |
| 8 | 8-1 | 组织包埋机 | 1 | 台 | 是 | 20 |  |
| 9 | 9-1 | 石蜡切片机 | 1 | 台 | 是 | 13 |  |
| 备注：本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）本次采购，响应人必须以包为单位进行投标响应，评审和合同授予也以包为单位。

- 响应人资格条件：

    - 在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

    - 若响应人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。

    - 响应人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

    - 响应人在参加本项采购采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。

    - 响应人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

    - 法律、法规规定的其他条件。

    - 响应人必须提供已有同类产品的用户名单。

- 递交响应文件时间地点：2025年6月19日8:30（北京时间），中仪大厦10层1011会议室，递交文件截止时间：2025年6月19日 9:00（北京时间）。逾期送达或未密封的响应文件恕不接受。

- 采购人信息：

- 名称：北京大学人民医院

- 地址：北京市西城区西直门南大街11号

- 联系方式：谢老师010-88324616 邮箱：xiexiaopapa@163.com

- 采购人的技术需求：详见第五部分技术需求。

- 凡对本次采购提出询问及质疑，请与谢老师联系。

- 对院内采购文件的质疑

供应商如认为采购文件存在不合理条款、歧视性条款的，供应商可向采购人就院内采购文件在自公告挂网之日起5个工作日内（以收到材料日期为准）以书面形式一次性向采购人提出质疑。供应商的质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑函的提出须采用政府采购供应商质疑函范本格式。

- 对中标结果的质疑

参与供应商对评审结果有异议的，应当在评审结果公告期限届满之日起7个工作日内（以收到材料日期为准）一次性依法向采购人提出书面质疑和必要的证明材料，质疑函的提出须采用政府采购供应商质疑函范本格式。

# 响应人须知表

| 序号 | 条款 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目概况 | 1）项目名称：北京大学人民医院设备 2）财政性资金，且资金已落实 3）采购内容：详见本采购文件第五部分 4）采购人：北京大学人民医院 5）本次采购，响应人须以本采购文件第五部分所列服务要求全部内容为基础进行响应，响应、评审和合同授予也以此为单位 |
|  | 对响应人的资格要求 | 合格响应人的资格要求（不符合下述合格响应人资格要求的文件，将视为无效响应被拒绝）： （1） 在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。 （2） 若响应人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。 （3） 响应人必须具有履行合同及具备供货保障能力。 （4） 响应人在参加本项采购采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询证明并生成报告。 （5） 响应人必须提供本项目用户所在地的售后服务。 （6） 法律、法规规定的其他条件。 注：上述响应人须提供的资格文件均应为有效文件并加盖本单位公章，否则评审时不予认可。 |
|  | 合格的货物及其有关服务 | 1）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“不接受进口产品”的响应货物的原产地应为中华人民共和国境内，不接受进口产品。 2）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“接受进口产品”的响应货物的原产地应为中华人民共和国境内或来自与之有正常贸易往来的国家或地区，接受进口产品。 |
|  |  | 3)本次采购的货物，如响应货物非响应人所有或制造，响应时须按照采购文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的响应品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、物名称、品牌及型号，授权书格式可参考采购文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可响应人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。 |
|  | 响应费用 | 无论评审会议的过程和结果如何，响应人自行承担所有与参加评审会议有关活动的全部费用。 |
|  | 响应文件语言 | 中文（有关产品型号、专用名词等可除外） |
|  | 响应文件计量单位 | 除本采购文件第五部分中有特殊要求外，应采用中国国家法定计量单位。 |
|  | 响应货币 | 人民币 |
|  | 响应报价范围及说明 | 响应报价范围及说明： （1）货物价——以货到采购人项目现场或指定仓库完税价为标准，包括制造或组装货物所使用的部件和原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的全部税费；运输费、保险费和货物运抵项目现场所产生的其它费用；货物本身必须的备件/附件和专用工具；技术文件费； （2）安装、调试、验收费用； （3）培训费； （4）维修服务和技术支持费； （5）第五章“技术需求”规定的其它费用 |
|  | 响应文件有效期 | 响应文件递交截止期后90日内有效 |
|  | 响应文件的组成 | 响应人应按本采购文件第四部分规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本采购文件第五部分要求的文件和资料也须一并提供。响应人还可根据自己的理解，提供其他必要的响应文件。 |
|  | 响应文件封面要求 | 列明项目名称、响应人名称 |
|  | 响应文件份数要求 | 1）纸质文件份数：①正本1份；②副本（正本复印件）4份；③响应文件电子版：1份（PDF格式）（电子版需单独封装） 2）响应文件：包括生产厂商资质、代理商资质、授权、产品资质、产品彩页、售后服务、技术响应文件、报价单(包含到货期、保修期)、响应单位法定代表人授权书（需附法人及响应授权人身份证正反面加盖公章并签名）、响应公司信用查询报告（开标日期前3个工作日内查询），响应产品的北京三甲医院近三年销售业绩（合同）等。以上文件需加盖公章。 注. 响应人可以投一个包或多个包，但不允许拆包投标，即响应人必须对每个包要求的所有货物和服务给予报价，并以包为单位分别独立装订响应文件。每包响应文件正、副本必须分开装订成册。 |
|  | 响应文件装订和密封要求 | 响应文件须胶装并密封提交。 |
|  | 响应文件递交时间 | 2025年6月19日8：30分整-9：00分整（北京时间） |
|  | 响应文件递交地点 | 中仪大厦10层1011会议室。每家响应人只能派1名（法定代表人或授权代表）递交响应文件。 |
|  | 院内专家组成及职责 | 采购人根据采购内容特点，组建院内专家，院内专家所有成员集中评审，推荐评审候选人。 |
|  | 评审程序和内容 | - 采购人在本采购文件规定的时间和地点收取响应人的投标文件。并由院内专家开启文件，进行初步审查工作（包括资格性和符合性检查）。 - 初步审查是从响应文件的有效性、完整性、对本采购文件的响应程度来进行评审。院内专家可以要求响应人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。响应人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。 - 院内专家将针对响应文件中的报价、技术响应、服务方案等进行综合评审。 - 实质上响应的响应人应该是其响应文件满足采购文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本采购文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本采购文件不一致，而且限制了合同中甲方的权利和投标人的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的响应人的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果响应文件出现属下列情况之一的，院内专家有权拒绝其报价： a.逾期送达的； b.响应超过分品目预算金额或最高限价的； c.不符合本采购文件中规定的响应人资格要求的； d.未按招本采购文件规定要求密封、签字和盖章的； e.不符合采购文件规定的★项要求的； f.提交了转包或分包要求的; g.不符合法律、法规和本采购文件中规定的其他实质性要求的。 |
|  | 评审货币 | 评审货币为人民币 |
|  | 采购评审办法 | 经确定资格性审查、符合性审查通过的响应人后，由院内专家采用综合评分法对响应人的响应文件进行综合评分，具体评分办法详见附表评审标准。院内专家将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名评审候选人。 |
|  | 确定评审候选人 | 采购人根据院内专家的推荐意见，按照评审得分由高到低的原则确定排名第一的响应人为评审候选人。 |
|  | 签订合同 | 1）接到成交通知30天内，评审候选人应按通知规定的时间、地点与采购人签订经济合同。 2）本采购文件、响应文件及评审过程中有关澄清、承诺文件的内容，将作为签订合同的主要内容。 |
|  | 分包和转包 | 成交响应人不得将该项目分包或转包给其他任何单位，若出现此行为，采购人有权无条件解除合同。 |
|  | 院内评审终止，重新开展采购活动说明 | 出现下列情形之一的，采购人终止采购活动，发布项目终止公告并将说明原因，重新开展采购活动： 1）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的； 2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3）在采购过程中符合要求的响应人或者报价未超过采购预算的响应人不足3家的。 |
|  | 付款条件和方式 | 详见第三部分合同格式 |

附表 评审标准

- 院内专家将按照本采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值,即为每个投标人的最终得分。评委评分保留整数，评审最终得分保留2位小数。

- 本项目评审采用综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为评审候选人的评审方法。

- 采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为排名第一的评审候选人。中标候选人并列的，按技术指标优劣顺序确定评审候选人，得分且响应报价相同且技术指标得分也相同的，由院内专家现场采取随机抽取方式确定。

- 政府采购促进中小企业发展扶持政策：

促进中小企业发展扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，将对该货物的投标价给予10%的扣除。响应人提供的货物既有小型或微型企业制造的，也有大型企业制造的，不享受本项扶持政策。

- 评分因素和评分标准

| 内容 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 30 | 评审价格 | 评审价格分数=（评审基准价/响应报价）×价格权重（30%）×100 备注：实质性响应采购文件要求且价格最低的响应报价为评标基准价 |
| 商务部分 | 9 | 履约能力评分（8分） | 根据响应产品近三年（2022年1月至本采购活动公告日期，合同或协议签字日期为准），在中国境内的北京三甲医院销售业绩进行评价，有1项业绩得2分，最高得8分。 注：响应人需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、配置清单页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。 |
|  |  | 政府采购节约能源、环境保护评分（1分） | 政府采购的强制采购产品除外： （1）投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，且响应人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；不是的为0分； （2）响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，且响应人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分；不是的为0分； |
| 技术部分 | 40 | 对采购文件技术规格要求的响应程度（40分） | 响应文件技术规格响应全部满足采购文件技术要求的为40分，其中有1项条款不满足的，扣2分；有1项“▲”号条款不满足的，扣4分；最低得分0分。 注：最低得分为0分时将按照无效响应处理，予以拒绝。 |
| 售后服务部分 | 21 | 根据供货响应时间进行评价（8分） | 根据采购要求和技术响应情况，对响应人的供货响应时间满足采购需求（合同签订后X个日历日内）的得5分，每缩短5个日历日增加1分，最高分为8分。 注：响应人须提供《交货承诺书》，未提供《交货承诺书》或交货期不满足采购需求的本项评审得0分。 |
|  |  | 质量保证期（8分） | 质量保证期满足采购文件要求的得5分，每增加12个月加2分，最高得8分。 注：不满足采购文件要求的质量保证期（保修期）的报价此项评审为0分。 |
|  |  | 售后服务方案和培训（5分） | 根据采购文件要求和技术响应情况，对响应人提供的售后服务方案进行评价，其中： （1）售后服务方案完整、具体，能够完全满足采购文件要求的，得3分； （2）售后服务方案不够完整和具体，只能基本满足采购文件要求的，得2分； （3）未提供售后服务方案或完全不能满足采购文件要求的，得1分。 |
|  |  |  | 根据采购文件要求和技术响应情况，响应人能够在设备或系统安装地点为采购人相关人员进行使用及日常维护培训，直至采购人相关人员能熟练使用设备和日常故障的处理。满足要求得2分，否则得0分。 |

# 合同格式

北京大学人民医院医疗设备采购合同

合同编号：                                 甲方：北京大学人民医院

签约时间：                                 乙方：

第一条：产品明细。(医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册名相同；属于法定商检的需进行商检。)

| 产品名称 | 规格型号 | 生产国 | 生产厂商 | 投标人 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成交总价（大写）：人民币 |  |  |  |  | 总计（小写）： |  |  |
| 设备配置清单：请见附页（共 1 页）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用科室： |  |  | 备注：合同价格为含税价格 |  |  |  |  |

第二条：乙方须向甲方全部提供下述文件：医疗器械经营许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、代理授权书。

第三条:乙方保修的条件和期限：产品经甲方验收合格之日起由乙方免费保修   年 。乙方除为甲方使用科室提供《使用手册》外，还须为甲方设备处提供《维修手册》。

第四条: 交货地点：北京大学人民医院。

第五条: 运输方式及到达站港和费用负担：乙方承担卸货、运输保险等相关费用，免费送货至甲方指定场所并负责免费安装培训。

第六条: 到货期：合同生效后       天内到货。

第七条: 包装标准： 乙方必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装。

第八条: 验收标准、方式： 不低于生产厂家(填写生产厂商名称)提供的出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲、乙双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。

第九条: 付款方式及期限：货到验收合格（指甲方提供的设备功能或运行验收合格）后

A．首付80% 保修期后余款20%    B.首款90% 保修期后余款10%          C.付全款

第十条: 违约责任： 合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失,则全部损失及责任由违约方承担。

第十一条: 解决合同纠纷的方式：双方根据本合同原则，友好协商解决。协商无效的，任何一方均可按照《中华人民共和国民法典》采取法律程序向本合同履行所在地的北京市西城区人民法院起诉解决争端。

第十二条: 其他约定事项： 甲乙双方不得收、送各类形式的商业回扣或贿赂，采购过程中如有任何形式的商业贿赂行为，一经核实守约方可追究违约方的法律责任。双方合同签定后，未经甲方同意乙方不得擅自解除合同。本合同经甲、乙双方签字盖章生效，本合同甲方执三份，乙方执一份。本合同未提到的部分，请参照《中华人民共和国民法典》。

第十三条:                      甲    方                             乙    方

| 单位名称（章） | 北京大学人民医院 |  |
| --- | --- | --- |
| 单位地址 | 北京市西城区西直门南大街11号 |  |
| 法定代表人签字 |  |  |
| 或委托代理人签字 |  |  |
| 邮政编码 | 100044 |  |
| 电话 | (010) 88326666 |  |
| 传真 | (010) 68318386 |  |
| 开户银行 |  |  |
| 账号 |  |  |

附页：配置单

项目廉政责任书

项目名称：

项目地址：北京大学人民医院

甲    方：北京大学人民医院

乙    方：

第一条　甲乙双方的责任

(一)　应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)　严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。

(三)　业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

(四)　发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和负责该项目招标的工作人员，在项目开展的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)　不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)　不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)　不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)　不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

(五)　不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同中相关经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守以下规定：

(一)　不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二)　不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)　不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)　不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

(五)　不得实施商业贿赂行为，实施商业贿赂行为后将被列入商业贿赂不良记录。乙方指定企业销售代表为           。

第四条　违约责任

(一)　甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)　乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至合同结束时止。

甲方单位：（盖章）北京大学人民医院　　   乙方单位：（盖章）

法定代表人(或授权代表签字)： 　　       法定代表人(或授权代表签字)：

地址：北京市西城区西直门南大街11号　　 地址：

电话：　010-88326666　　　　　　　　　  电话：

年　　月　　日                           年　 　月　 　日

# 附件—投标文件格式

格式1． 报价函

致：北京大学人民医院

根据贵方为    （项目名称）  的采购文件，签字代表   （全名、职务） 经正式授权并代表响应人    （响应人名称、地址）  提交下述文件正本  份、副本  份：

- 商务文件部分

（1）投标函   表1

（2）评审一览表   表2

（3）分项报价表     表3

（3）中小企业声明函     表4

（5）法定代表人授权书   表5

（6）商务条款响应及偏离表   表6

（7）响应人资格证明文件   表7

（8）响应产品近三年（2022年1月至本采购活动采购公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表   表8

（9）制造商授权书       表9

2、技术文件部分

（1）技术需求响应及偏离表   表10

（2）响应人根据服务需求要求，提供其他必要的响应文件（响应人视需要自行编写或提供，包括但不限于第五部分服务需求要求的相关服务方案，以及响应人认为其他必要的内容等）

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 响应人递交了投标文件，即意味着接受采购文件的规定和相应安排。

- 响应人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

- 响应人已详细审查采购文件的全部文件，包括第  （补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本响应有效期为自报价截止日起90个日历日。

- 我方承诺，我方不是采购人的附属机构。

- 与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

| 地址： |  |
| --- | --- |
| 电话： |  |
| 传真： |  |
| 电子邮件： |  |
| 法定代表人或授权代表签字： |  |
| 法定代表人或授权代表姓名、职务： |  |
| 响应人名称： |  |
| 公 章： |  |

格式2.评审一览表

项目名称：__________________

| 包号 | 包名称 | 总价 | 评审声明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写金额： 大写金额： |  |

价格单位：人民币元

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

注：1、评审声明是指针对评审一览表需声明的内容。不得在此填写与响应评审一览表无关的任何其他内容。若没有需声明内容，请填写“ 无” 即可。

格式3. 分项报价表（格式）

包号：                                    货物名称：

价格单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号（规格） | 制造商及原产地 | 品牌 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、验收 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购项目（内容）到货期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购项目（内容）保修期 |  |  |  |  |  |  |  |

响应人名称：                      （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                        （签字）

日期：

注：1、响应人应根据其所投货物情况，提供配置的详细分项报价。响应人应对上述每项内容展开列明组成的详细分项价格。（根据此表格式将主机、标准附件等扩展开详细报价）

2、如响应要求报选件，也需报出此表所列内容，但报单价即可。

3、如响应产品属于医疗设备，所报响应产品制造商名称、产品型号（规格）需与响应文件提供的响应产品医疗器械注册证或备案表中的相关信息完全一致。

4、响应人必须在本表后附所投设备的配置清单。

格式4 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人名称（加盖单位公章）：

日 期：    年  月  日

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 响应人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3. 响应人为联合体或者向小微企业意向分包方式的，需提供相应的联合体协议书、分包意向协议书。

4.  响应人如不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定中的中小微企业划分的可在本页直接声明（本项目不适用）。

格式5 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于            年       月       日签字盖章后生效。

授权期限为：             年       月       日至             年       月       日 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人工作单位和职务：

响应人名称（加盖单位公章）：

地址：

注：需附法人及被授权人身份证正反面。

格式6．商务条款响应及偏离表

包号：                                 项目名称：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务/合同条款 | 响应文件的商务/合同条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 本表应包括合同条款的偏离说明。

2. 响应人对采购文件商务部分有任何负偏离，则必须在该表中全部列明。若对采购文件无商务偏离，请在“采购文件的响应”栏只填写“对采购文件全部商务条款无商务偏离”即可。不提供上述表格的响应可被拒绝。

响应人名称：                  （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：

格式7．响应人资格证明文件

7.1在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

7.2若响应人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所响应产品的合法授权。

7.3 响应人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

7.4响应人在参加本项采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询报告证明（开标前三个工作日内）。

7.5响应人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

7.6法律、法规规定的其他条件。

7.7响应人必须提供已有同类产品的用户名单。

格式8响应产品近三年（2022年1月至本采购活动采购公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表  （格式）

包    号：__________                         货物名称：

| 序号 | 订货时间 | 型号（规格） | 数量（套） | 合同签订时间 | 采购单位 | 联系人及电话 | 履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 响应人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2. 响应人应按照采购文件第二部分响应人须知附件评标办法和评审标准中的要求提供业绩证明材料。

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

格式9

本次采购的货物，如响应货物非响应人所有或制造，响应时须按照采购文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的响应品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考采购文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可响应人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。

包号：             品目号：                货物名称：

制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书（格式参考可自拟）

致：(采购人)

我们（制造商或境内总代理商名称） 是按（国家名称） 法律成立的一家制造商（的境内总代理商、区域代理），主要营业地点设在（制造商、境内总代理商、区域代理地址） 。兹指派按（国家名称） 的法律正式成立的，主要营业地点设在 (响应人地址) 的（响应人名称） 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方采购邀请要求提供的由我方（制造商）制造的包号（品目号）货物名称（型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商（的境内总代理商、区域代理），我方保证以响应合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（响应人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（响应人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）作为境内总代理商（区域代理），随此函，附上（制造商名称）给我方（境内总代理、区域代理）的正式授权文件复印件，以证明我方提供货物来源的可靠性。

我方于      年     月     日签署本文件，（响应人名称） 于       年     月     日接受此件，以此为证。

响应人名称：                                    制造商（境内总代理商、区域代理）名称：

（单位公章）：                                  （单位公章）：

签字人职务和部门：                               签字人职务和部门：

法定代表人或授权代表签字：                      签字人签字：

二、技术文件部分

格式10.技术需求响应及偏离表（格式）

包    号：__________

货物名称：

| 采购文件条目号 | 采购文件采购需求的内容与数值 | 响应人的技术响应内容与数值 | 技术响应偏差说明 | 技术支持资料（或证明材料）说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

  - 响应人应对采购文件第五部分技术需求第七项的内容给予逐条响应，以响应产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复印采购的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。

  - 响应人应按照采购文件第五部分技术需求第七项中要求提供响应产品技术支持资料（或证明材料），并在采购需求响应及偏离表中给予文件名称、所处响应文件页码或位置等必要说明。

3、	禁止在该项中填写其他需求项，违者后果自负。

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

11. 采购文件第五章“技术需求”规定的响应人需要提供的投标产品相关证明文件和其他技术方案

11.1响应产品在中国境内合法生产或销售的许可文件说明（格式）

北京大学人民医院：

我单位参与            项目，第   包响应的   （投标产品名称）具有在中国境内合法（生产或销售）的许可文件，文件颁发单位和名称为          ，证书编号       ，有效期至          ，许可证明文件复印件附后（并加盖本单位公章）。

我单位对上述说明和提供文件的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

11.2 采购文件第五章技术需求规定的响应产品技术支持资料（或证明材料）

11.3售后服务方案

11.4 其他技术证明文件或说明（如果有）

# 第五部分 技术需求

一、采购项目需实现的功能或者目标：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次采购是为北京大学人民医院配置基本设备，响应人应根据采购文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来响应。响应人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，响应人应出具采购文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。响应人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

二、采购项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1. 响应产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，响应人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2. 响应产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，响应人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3. 响应产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供响应人获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件和所投设备制造商获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。响应产品属于压力容器的，响应人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供响应产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4. 响应产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对响应产品或其制造商有强制性规定或要求的，响应产品或其制造商必须符合相应规定或要求，响应人须提供相关证明文件的复印件。

5．响应产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购项目的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购项目的数量

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 腹腔镜器械包 | 1 | 套 |
| 2 | 2-1 | 酶标仪 | 1 | 台 |
| 3 | 3-1 | 超声引导系统 | 1 | 台 |
| 4 | 4-1 | 多导生理仪 | 1 | 台 |
| 5 | 5-1 | 全自动样品处理系统 | 1 | 套 |
| 6 | 6-1 | 全自动生化免疫流水线 | 1 | 套 |
| 7 | 7-1 | 组织脱水机 | 1 | 台 |
| 8 | 8-1 | 组织包埋机 | 1 | 台 |
| 9 | 9-1 | 石蜡切片机 | 1 | 台 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目交付的时间：合同签订后30个日历日内（含安装调试）。

- 采购项目交付的地点：北京大学人民医院指定地点。

四、采购项目需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购项目需满足的服务标准、效率要求

- 响应人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。响应人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员。响应时须提供有关其响应产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明响应人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有响应产品及配件，并含第三方产品，同时响应人应定期对所有响应产品提供维护保养服务。

- 响应人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在响应内。如果采购人确认响应人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，响应人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 响应人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。响应人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入响应。响应人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 响应人应负责响应货物质量保证期内的免费维修和配件供应，响应人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 响应人应保证在质量保证期内提供响应货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，响应人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，响应人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购项目需满足的服务期限要求

1.质量保证期及服务要求：自安装调试验收合格之日起不少于3年。

五、采购项目验收标准

1. 响应人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。响应人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目交付的地点后，采购人将在14个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、采购文件和响应文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3. 响应人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4. 响应人应配合采购人验收部门完成相应计量检测工作。

六、采购项目其他技术、服务等要求

- 响应人需要提供响应产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖响应人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如响应人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，响应人须在投标文件中按照采购文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于响应人提供的响应文件技术应答未按本条款要求提供响应产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的响应产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖响应人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，院内专家可不予承认，并可认为该技术应答不符合采购文件要求。由此产生的响应风险，由响应人承担。

- 响应人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），响应人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。响应人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。响应人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第一包：腹腔镜器械包

可转弯施夹器

1.施夹器夹持性能：φ5.5mm外径的钳子夹持力不小于20N。钳头部采用YY/T0294.1-2016中05Cr17Ni4CuNb号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。施夹器硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级

2.规格有Ф5.5工作长度330mm，可夹持绿色结扎夹，适合各种部位各种患者腔镜手术

3.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要

4.头部多种弯曲角度，可以保证良好的手术视野以及不同角度走向的血管

5.改良钳头，夹子固定更牢靠，术中不易掉夹

可转弯施夹器

1.施夹器夹持性能：φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。钳头部采用YY/T0294.1-2016中05Cr17Ni4CuNb号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。施夹器硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级

2.规格有Ф10，工作长度330mm，可夹持紫色结扎夹，适合各种部位各种患者腔镜手术

3.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要

4.头部多种弯曲角度，可以保证良好的手术视野以及不同角度走向的血管

5.改良钳头，夹子固定更牢靠，术中不易掉夹

可转弯施夹器

1.施夹器夹持性能：φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。钳头部采用YY/T0294.1-2016中05Cr17Ni4CuNb号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。施夹器硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级

2.规格有Ф10，工作长度330mm，可夹持金色结扎夹，适合各种部位各种患者腔镜手术

3.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要

4.头部多种弯曲角度，可以保证良好的手术视野以及不同角度走向的血管

5.改良钳头，夹子固定更牢靠，术中不易掉夹

可转弯吸引器

1. 吸引器采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。吸引器内芯通常，无堵塞现象。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。

2. 吸引管可配Φ3、Φ5和Φ10，工作长度180-450

3. 推杆式吸引器按阀体大小可分大号、中号和小号推杆式吸引器，阀体设有复位机构，使用中阀体卡滞时用力按压阀门盖“咔”一声即复位

4. 弹簧式吸引器密封良好，可方便实现点吸引枪式吸引器外形符合人体工程学，握感好

可转弯分离钳

1. 分离钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。钳头部采用YY/T0294.1-2016中05Cr17Ni4CuNb号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。

2. 规格Φ3、Φ5和Φ10，工作长度180-450

3. 钳头根据弯曲形状分直分离钳、弯分离钳和直角分离钳。弯分离钳有多种弯曲角度，头部有钝头和精细头，直角分离钳直角弯有多种长度可选，可做各种粗细和角度的血管以及组织的分离

可转弯无创抓钳

1.  抓钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。钳头部采用YY/T0294.1-2016中05Cr17Ni4CuNb号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。

2. 规格Φ3、Φ5和Φ10，工作长度180-500

第二包：酶标仪

1	加样能力	需包含2个加样通道和1个酶标板抓手；以100ul为加样容积时，精密度应小于等于0.5%；

2	样本检测能力	需满足96个样本同时上机，并配备扫描头；设备应支持1.5mL离心管上机

3	孵育器数量	不低于4个；

4	洗板能力	需满足16通道同时洗板，，每孔液体残留量应小于等于1ul

5	加样针类型	应使用1000ul吸头，且专机专用

6	质控品和试剂装载能力	设备应满足24个质控品位、不低于14个试剂槽位以及24个试剂瓶位

7	酶标分析能力	该模块应包含405nm、450nm、492nm、620nm四种波长读取能力，吸光值范围应包含0至4.0 OD,灵敏度不低于0.001OD,重复性在±0.005OD内,稳定性不高于0.005OD

8	配套计算机	设备应包含配套的控制用计算机及分析软件

9	整机尺寸	设备宽度不应超过1100mm，进深不应超过800mm高度不应高于1500mm

第三包：超声引导系统

产品用途	适用于PICC置管且具备导管尖端心腔内电图定位的磁导航定位系统

主机

1.	显示器	≥10.4 英寸

2.	全触摸屏操作 	深度，焦点位置，TGC，彩色取样框位置，PW取样门位置可以在图像区域直接进行调节，无需键盘操作

3.	内置电池	≥2小时续航

4.		USB接口	具备，可接鼠标、键盘、U盘、打印机

5.	主机存储容量	≥32GB

超声参数

6.	▲成像和显示模式	至少具备B，B/B，4B，M，B/M，彩色多普勒模式，PW模式

7.	▲线阵探头支持频率	包含6MHZ~11MHZ

8.	线阵探头扫描深度范围	1.5cm~10.5cm

9.	探头按键功能	包括冻结/解冻，网格线/中心线，深度调节，关机，或自定义等

10.	探头	探头上具备安装导针架的凸起且为一体化

软件

11.	▲测量	具备PICC置管测量软件包，可测量血管面积、直径、深度、能判断导管占比

12.	血管专用预设值选择界面	具备

13.	可录入或导出病人置管相关信息	具备

14.	手动/自动电影回放功能	具备

15.	DICOM3.0接口	具备，可连接投影

16.	定位系统

17.	▲ECG功能	可根据ECG的波形准确判断导管的尖端位置。ECG波形能够冻结和记录

18.	磁导航定位系统	用于中心静脉导管尖端追踪及定位

19.	置管和导管定位界面	超声引导下置管系统和心电定位界面一键切换

第四包：多导生理仪

一、硬件技术参数：

1） 16个模拟数据采集通道

2） 16个数字输入通道

3） 16个计算通道

4） 2个模拟输出通道

5） 16位A/D转换

6） 采样率：1600KHZ（1600万点/秒）

7） 可联网工作

8） 主机系统可扩展到64通道

9） ▲与各种放大器采用直接插拔方式连接，无需连接电缆。

10） 漏电流小于8μA

11）主机内部缓存42M

12）▲最低采样率: 6 点/分钟

13）▲数字I/O口: 16双功能I/O口

14）精度: ±0.00076%

15）接口类型: Ethernet/USB

16) ▲可扩充为在MRI核磁条件下工作。

17）▲可实现最少两人同时测量心电、呼吸等生理信号

二、软件功能

1） ≥200个通道显示

2） 可选择外触发或内触发

3）	可进行在线或离线数字滤波

4） 可计算dp/dt，最大值，最小值，平均值，峰值，心率，斜率，微分，积分，指数运算，对数运算，傅利叶变换，面积，偏差，标准差，绝对值，三角函数，曲线平滑，直方图、数学计算加减乘除、位移、自动峰值探测等。心率变异，胃慢波分析，R-R间期，ECG QRS波形分析，EEG成分分析（α波、β波、γ波、δ波、θ波），EMG分析(积分和均方根)，心室压力P-V分析（压力容积环），肺通气参数和气道阻力计算（PIF、PEF、TV、MV、BPM、IT、ET、TT）

5） 自由设定存储时刻，时间，重复次数

6） 可用EXCEL进行统计计算

7） 资料作为WINDOWS文件长期保存

8） 软件中内置多种常用实验及其计算模板并都附有详细的软硬件操作说明,使实验设置更方便快捷

9） 可进行时实计算和离线计算

10）全新软件构架，支持WIN10/11  64位版本、MacOS13-14,提升了性能与稳定性。

三）放大器参数：

放大器信号类型：呼吸+心电

发射器运行时间：72-90小时

1、呼吸（CHA）带宽限制：最大：DC - 10 Hz

滤波选项：高通：DC、0.5 Hz   低通：1 或 10 Hz

呼吸（CHA）分辨率：FSR/4096；（4.88 mV）

呼吸（CHA）信号量程：±10V

2、心电（CHB）带宽限制：最大：0.05 Hz - 150 Hz

滤波选项：高通：0.05 或 1 Hz  低通：35 或 150 Hz

心电（CHB）信号量程：±10V

输出电压量程：±10V（接收器端输出）

第五包：全自动样品处理系统

技术要求

- 基本要求：用于血清，血浆，尿液等常规项目的检测。

- 标准规范：具备NMPA认证。

全自动流水线

- ▲进样处理能力：单模块进样区样本装载量≥400样本，可连续进样。单模块进样区样本进样速度≥1100样本/小时。

- 离心处理能力：离心速度≥900样本/小时。

- ▲分杯处理能力：具备分杯功能。单模块分杯速度≥350主试管+350分杯管/小时。一次分杯数量≥9杯。

- 分类处理能力：分类速度≥1100样本/小时。

- ▲样本异常状态监测能力：可识别样本量，样本管条码，样本离心状态、样本是否溶血、脂血、黄疸。

- 轨道速度：轨道速度≥2300样本/小时。

- 轨道拓展：轨道可连接生化检测仪器、免疫检测仪器、血球检测仪器、血凝检测仪器、分子检测仪器、尿液检测仪器等。

- 样本储存容量：单模块样本储存容量≥12000样本。

- 样本储存能力：支持线下设备采血管存储。

全自动免疫分析仪

- 检测原理：采用直接或间接化学发光法

- 检测速度：单模块免疫测试速度≥280测试/小时。

- ▲机载试剂位：机载试剂位≥45个/模块。

- 试剂稳定性：试剂机上稳定时间≥80天，减少试剂浪费。

- ▲定标方式：所有项目两点定标。

- ▲首个样本结果时间：首个样本结果时间≤9min。

- 加样方式：采用一次Tip头加样，避免携带污染。

全自动生化分析仪

- ▲光学速度：单模块光学比色法速度≥2000测试/小时

- 离子速度：单模块离子电解质速度≥800测试/小时。

- 样本位：样本位≥300样本，进样方式为连续轨道式进样。

- 试剂位：可同时在机开展光学比色法检测项目数≥65个。

- 混匀方式：采用无接触式超声混匀，避免交叉污染。

- 加样系统：样本最小加样量≤1.5ul，加样调节步进：≤0.1uL。

- 检测系统：检测波长覆盖范围 340-800nm。

第六包：全自动生化免疫流水线

- 单模块进样处理能力≥1200管/小时，装载样本量≥500管，可连续抽屉式进样。

- 进样单元机械手抓起样本可完成样本信息的获取，包括样本的拍照、样本管的尺寸、样本管类型、管盖类型、管盖颜色、样本量、条码识别及样本管重量等信息。

- 为提高样本识别率，条形码的识别方式≥2种方式。

- 系统可通过与各功能模块的实时通讯对样本进行智能的路线规划从而保证样本获得最优的TAT。

- 离心机总处理能力≥1000管/小时，单台离心机的处理速度≥500管/小时，具有低温自动平衡功能。

- 单开盖模块处理能力≥1200管/小时，支持多种类型的样本管盖的去盖。

- 在线后处理，单个后处理冰箱容量≥13000管

- 出样模块处理能力≥1200管/小时，出样容量≥800管

- 前处理到后处理主轨道双向四轨的轨道传输系统，支持样本在多节点的返回及回转，提高样本的传输效率，缩短样本的传输时间。

- 电驱动的样本传输系统，降低工作环境的噪音。

- 数据管理系统具备高级质控管理功能，基于商业质控品的质控数据管理以及使用符合要求的病人样本数据进行移动均值质控数据管理，能够自动判断失控项目，具备移动均值分析报警功能；可以结合后处理得功能，自动完成智能比对工作，减少科室工作量；可以实现大屏管理功能，大屏管理内容可以根据客户的需要进行定制；

在线全自动生化分析仪

- 生化仪器采用模块化设计，光学单模块速度≥2000测试/小时，总测试速度8000测试／小时；

- 单个电解质速度≥900测试/小时，每台仪器标配ISE 模块1-2个，可同时做3个离子项目；

- 最小样本吸样量≤1.0µl；

- 为了节约试剂用量，最小反应体积≤80µl

- 石英玻璃反应杯，无需定期更换。

- 系统配套提供有溯源性的校准品及相关的检测试剂，并提供原厂的溯源性证明文件及不确定度文件；

- 在线全自动免疫分析仪

- 可以流水线上在轨道取样，一次性吸走所需要的血清，原始管便可以顺利到下一个模块，很好的完成血清学一管血检测，或者流水线具备分杯系统

- 最小反应单元（单模块）冷藏试剂位≥50个；

- 单模块反应速度≥400测试／小时，总测试速度≥1600测试／小时；

- 仪器可开展免疫项目：性激素、心肌标志物、甲状腺功能、贫血、肿瘤标志物等

- 仪器运行期间可任意添加冲洗液、反应管。

- 一次性独立反应杯，避免交叉污染。

第七包：组织脱水机

- ▲每次最大处理容量,有序排放≥300个脱水盒。且150个/300个可换。

- ▲石蜡温度范围： 45-70℃（每1℃可调）

- 试剂温度范围：环境温度，35℃-50℃

- #多项旋转阀的材料： 采用陶瓷材料制作，可有效防止石蜡的堵塞。

- 石蜡缸数量/结构：≥4个可拆卸式不锈钢石蜡缸，方便清洁石蜡缸和更换石蜡。

- 石蜡缸容量：4.2-5.6升。

- 组织处理程序/组织处理药液名称：组织处理程序≥50个，药液名≥100个。

- 内置脱脂程序≥1个。

- 设备输出配置要求：设有USB接口、RS232接口、外部警报接口和以太网（10-BaseT）接口，可进行应用软件的升级。

- 组织处理室盖的要求：有加温装置,可防止冷凝水的产生和石蜡的凝结。

- ▲培养时间：0-99小时59分钟（每1分可调）。

- ▲延迟的“结束时间”：0-99天（单位每1天可调）

- 处理组织药液试剂瓶容量设定：小容量设定为≥2.7升，大容量设定为≥3.5升，清洗量设定为≥4.2升。

- 废蜡处理缸：≥1个

- 清洁循环瓶/程序：带自加热二甲苯清洗瓶≥1个、酒精清洗瓶≥1个。清洗程序设置≥3个，内置温水清洗程序≥1个。

- 药液补充试剂缸数量/容量：数量≥2个，容量≥10升

- 试剂瓶接口连接自检测：设备自动对所有试剂瓶接口快速检测，确保组织处理工作的顺利进行。

- 设有处理组织药液瓶液位显示照明功能，有两种颜色可选。

- 独立吸排液管道，减少污染，过滤试剂，处理更充分。

- 组织处理缸液位传感器要求：设有≥4段水平液位监测的超声波传感器，可有效的防止因污物污染处理槽后，保证传感器正常工作的装置。配置传感器清洁装置。

- 环保处理尾气，从处理槽内取出组织前可对尾气置换功能，用双层活性碳进行吸附处理化学尾气。

- 操作显示器：≥10.4英寸抗溶剂式彩色液晶触摸屏，有≥17种语言可选，包含中文。

- 试剂管理系统：可自动更换、补充组织处理药液和石蜡，并通过包埋盒数量或使用天数管理组织处理药液。

- 组织处理标本篮筐要求：采用不锈钢材料设计有耐腐蚀型和耐高温易于方便存放和取出组织标本，并配有筐搬运器和筐转运托盘。

- 电压要求：适合中国地区AC220V-240V可用范围内。

第八包：组织包埋机

- 石蜡储存槽容量：≥8升

- 热台化蜡模式具有普通快速两个档位，快速模式60分钟即可化蜡完全（满蜡状态）

- LED五档照明调节，适合不同工作类型和习惯

- 冷台容量：可存放64个包埋盒标准模具

- ▲冷台温度范围：-13℃至0℃（每0.5℃可调）

- 石蜡槽温度：50℃-90℃

- 左右侧预热槽温度：50℃-75℃

- 工作区温度范围：50℃-75℃，左右侧温度独立控制温度（每0.5℃可调）

- ▲镊子孔温度：58℃-80℃（每0.5℃可调）

- 加温槽可以单独取出，方便拿取组织和清洁加温槽

- 工作区为白色操作板，不易反光，可缓解操作中工作人员的眼睛疲劳及增强组织识别度

- 具有手腕护托，以便于稳定操作。

- 镊子架：可放置6把镊子。

- 左右两个宽大的加热室配有可折叠的推拉盖子方便取放样本和包埋模具。且样本和包埋模具左右可以互换。

- 预热槽盖具有磁性吸附功能，操作更安全

- 具有延时使用程序，在自动控制模式下可以自由控制

- 冷却板具有高低温调节功能

- 废蜡槽加温功能

- ▲冷热台各有≥7寸高清触摸屏，可配对使用，也可单独使用，完全可编程开/关控制：能够自动开关机，有休眠功能，自由设定节假日时间。

- ▲具有安全保护功能（过流保护、温度过载保护、压缩机过载保护、风扇转动检测）

第九包：石蜡切片机

- 切片厚度	0.5~100微米

- 修片厚度	1~500微米

- 样本夹头最大垂直行程	70 ±1 mm

- ▲样本夹头最大水平行程	30 ±1 mm

- 夹头驱动方式	步进电机驱动

- 样本夹头	配常规包埋框夹头，再增配一个77*60mm的大蜡块夹头做大切片

- ▲配重方式	弹簧和配重块双重配重

- 休眠功能	机器15分钟内未操作，自动进入休眠状态

- 修块模式	≥3种，其中必须含小手轮(非旋钮)辅助修块模式

- 小手轮	机器左侧的小手轮可换向：小手轮顺时针转动夹头前进/逆时针夹头后退，或者顺时针后退/逆时针前进

- ▲样本夹头快拆/装装置	夹头和角度调节装置之间，有一个带燕尾滑块的快装装置，方便从侧面快速更换或拆卸夹头

- ▲样本夹头位置记忆	样本夹头带3个位置记忆功能

- 显示  液晶显示，非电子管显示

- ▲折叠把手  机器后部有可折叠把手，方便搬运

- ▲小手轮   步进距离1～30微米/格可调