北京大学人民医院设备采购

采购文件

采购人：北京大学人民医院

2025年12月

采购文件目录

第一部分	采购邀请	3

第二部分	投标人须知表	5

第三部分	合同格式	12

第四部分	附件--投标文件格式	16

第五部分   技术需求	29

# 采购邀请

日期：2025年12月5日

北京大学人民医院（以下简称“采购人”）就利用其财政性资金，对“北京大学人民医院设备”所需下列货物进行院内采购。现邀请合格投标人参加该项目的采购。

- 采购项目情况和内容：

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 | 分品目预算金额（人民币万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 支气管镜光源 | 1 | 套 | 是 | 26 |  |
| 2 | 2-1 | 活度计 | 1 | 台 | 是 | 10 |  |
| 3 | 3-1 | 玻片打印机 | 1 | 台 | 是 | 20 |  |
| 4 | 4-1 | 全自动免疫组化独立温控单独滴染染色机 | 1 | 台 | 是 | 15 |  |
| 5 | 5-1 | 超低温冰箱 | 2 | 台 | 是 | 17 |  |
| 6 | 6-1 | 医用图像处理服务器 | 1 | 套 | 是 | 22 |  |
| 7 | 7-1 | 液氮罐 | 1 | 台 | 是 | 5.4 |  |
| 8 | 8-1 | 实验室监控系统 | 1 | 套 | 是 | 11.86 |  |
| 9 | 9-1 | 光学干涉断层成像系统 | 1 | 台 | 是 | 48 |  |
| 10 | 10-1 | 动脉血流储备计算设备 | 1 | 套 | 是 | 25 |  |
| 11 | 11-1 | 动态心电血压记录仪 | 5 | 台 | 是 | 23.5 |  |
| 12 | 12-1 | 关节内窥镜 | 20 | 套 | 是 | 34.4 |  |
| 13 | 13-1 | 输尿管镜 | 4 | 套 | 是 | 40 |  |
| 14 | 14-1 | 细输尿管镜 | 3 | 套 | 是 | 30 |  |
| 备注：本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）本次采购，响应人必须以包为单位进行投标响应，评审和合同授予也以包为单位。

- 响应人资格条件：

    - 在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

    - 若响应人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。

    - 响应人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

    - 响应人在参加本项采购采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。

    - 响应人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

    - 法律、法规规定的其他条件。

    - 响应人必须提供已有同类产品的用户名单。

- 递交响应文件时间地点：2025年12月11日8:30（北京时间），中仪大厦10层1004，递交文件截止时间：2025年12月11日 9:00（北京时间）。逾期送达或未密封的响应文件恕不接受。

- 采购人信息：

- 名称：北京大学人民医院

- 地址：北京市西城区西直门南大街11号

- 联系方式：谢老师010-88324616 邮箱：xiexiaopapa@163.com

- 采购人的技术需求：详见第五部分技术需求。

- 凡对本次采购提出询问及质疑，请与谢老师联系。

- 对院内采购文件的质疑

供应商如认为采购文件存在不合理条款、歧视性条款的，供应商可向采购人就院内采购文件在自公告挂网之日起3个工作日内（以收到材料日期为准）以书面形式一次性向采购人提出质疑。供应商的质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑函的提出须采用政府采购供应商质疑函范本格式。

- 对中标结果的质疑

参与供应商对评审结果有异议的，应当在评审结果公告期限届满之日起7个工作日内（以收到材料日期为准）一次性依法向采购人提出书面质疑和必要的证明材料，质疑函的提出须采用政府采购供应商质疑函范本格式。

# 响应人须知表

| 序号 | 条款 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目概况 | 1）项目名称：北京大学人民医院设备 2）财政性资金，且资金已落实 3）采购内容：详见本采购文件第五部分 4）采购人：北京大学人民医院 5）本次采购，响应人须以本采购文件第五部分所列服务要求全部内容为基础进行响应，响应、评审和合同授予也以此为单位 |
|  | 对响应人的资格要求 | 合格响应人的资格要求（不符合下述合格响应人资格要求的文件，将视为无效响应被拒绝）： （1） 在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。 （2） 若响应人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。 （3） 响应人必须具有履行合同及具备供货保障能力。 （4） 响应人在参加本项采购采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询证明并生成报告。 （5） 响应人必须提供本项目用户所在地的售后服务。 （6） 法律、法规规定的其他条件。 注：上述响应人须提供的资格文件均应为有效文件并加盖本单位公章，否则评审时不予认可。 |
|  | 合格的货物及其有关服务 | 1）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“不接受进口产品”的响应货物的原产地应为中华人民共和国境内，不接受进口产品。 2）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“接受进口产品”的响应货物的原产地应为中华人民共和国境内或来自与之有正常贸易往来的国家或地区，接受进口产品。 |
|  |  | 3)本次采购的货物，如响应货物非响应人所有或制造，响应时须按照采购文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的响应品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、物名称、品牌及型号，授权书格式可参考采购文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可响应人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。 |
|  | 响应费用 | 无论评审会议的过程和结果如何，响应人自行承担所有与参加评审会议有关活动的全部费用。 |
|  | 响应文件语言 | 中文（有关产品型号、专用名词等可除外） |
|  | 响应文件计量单位 | 除本采购文件第五部分中有特殊要求外，应采用中国国家法定计量单位。 |
|  | 响应货币 | 人民币 |
|  | 响应报价范围及说明 | 响应报价范围及说明： （1）货物价——以货到采购人项目现场或指定仓库完税价为标准，包括制造或组装货物所使用的部件和原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的全部税费；运输费、保险费和货物运抵项目现场所产生的其它费用；货物本身必须的备件/附件和专用工具；技术文件费； （2）安装、调试、验收费用； （3）培训费； （4）维修服务和技术支持费； （5）第五章“技术需求”规定的其它费用 |
|  | 响应文件有效期 | 响应文件递交截止期后90日内有效 |
|  | 响应文件的组成 | 响应人应按本采购文件第四部分规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本采购文件第五部分要求的文件和资料也须一并提供。响应人还可根据自己的理解，提供其他必要的响应文件。 |
|  | 响应文件封面要求 | 列明项目名称、响应人名称 |
|  | 响应文件份数要求 | 1）纸质文件份数：①正本1份；②副本（正本复印件）2份；③响应文件电子版：1份（PDF格式）（电子版需单独封装） 2）响应文件：包括生产厂商资质、代理商资质、授权、产品资质、产品彩页、售后服务、技术响应文件、报价单(包含到货期、保修期)、响应单位法定代表人授权书（需附法人及响应授权人身份证正反面加盖公章并签名）、响应公司信用查询报告（开标日期前3个工作日内查询），响应产品的北京三甲医院近三年销售业绩（合同）等。以上文件需加盖公章。 注. 响应人可以投一个包或多个包，但不允许拆包投标，即响应人必须对每个包要求的所有货物和服务给予报价，并以包为单位分别独立装订响应文件。每包响应文件正、副本必须分开装订成册。 |
|  | 响应文件装订和密封要求 | 响应文件须胶装并密封提交。 |
|  | 响应文件递交时间 | 2025年12月11日8：30分整-9：00分整（北京时间） |
|  | 响应文件递交地点 | 中仪大厦10层1004。每家响应人只能派1名（法定代表人或授权代表）递交响应文件。 |
|  | 院内专家组成及职责 | 采购人根据采购内容特点，组建院内专家，院内专家所有成员集中评审，推荐评审候选人。 |
|  | 评审程序和内容 | - 采购人在本采购文件规定的时间和地点收取响应人的投标文件。并由院内专家开启文件，进行初步审查工作（包括资格性和符合性检查）。 - 初步审查是从响应文件的有效性、完整性、对本采购文件的响应程度来进行评审。院内专家可以要求响应人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。响应人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。 - 院内专家将针对响应文件中的报价、技术响应、服务方案等进行综合评审。 - 实质上响应的响应人应该是其响应文件满足采购文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本采购文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本采购文件不一致，而且限制了合同中甲方的权利和投标人的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的响应人的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果响应文件出现属下列情况之一的，院内专家有权拒绝其报价： a.逾期送达的； b.响应超过分品目预算金额或最高限价的； c.不符合本采购文件中规定的响应人资格要求的； d.未按招本采购文件规定要求密封、签字和盖章的； e.不符合采购文件规定的★项要求的； f.提交了转包或分包要求的; g.不符合法律、法规和本采购文件中规定的其他实质性要求的。 |
|  | 评审货币 | 评审货币为人民币 |
|  | 采购评审办法 | 经确定资格性审查、符合性审查通过的响应人后，由院内专家采用综合评分法对响应人的响应文件进行综合评分，具体评分办法详见附表评审标准。院内专家将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名评审候选人。 |
|  | 确定评审候选人 | 采购人根据院内专家的推荐意见，按照评审得分由高到低的原则确定排名第一的响应人为评审候选人。 |
|  | 签订合同 | 1）接到成交通知30天内，评审候选人应按通知规定的时间、地点与采购人签订经济合同。 2）本采购文件、响应文件及评审过程中有关澄清、承诺文件的内容，将作为签订合同的主要内容。 |
|  | 分包和转包 | 成交响应人不得将该项目分包或转包给其他任何单位，若出现此行为，采购人有权无条件解除合同。 |
|  | 院内评审终止，重新开展采购活动说明 | 出现下列情形之一的，采购人终止采购活动，发布项目终止公告并将说明原因，重新开展采购活动： 1）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的； 2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3）在采购过程中符合要求的响应人或者报价未超过采购预算的响应人不足3家的。 |
|  | 付款条件和方式 | 详见第三部分合同格式 |

附表 评审标准

- 院内专家将按照本采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值,即为每个投标人的最终得分。评委评分保留整数，评审最终得分保留2位小数。

- 本项目评审采用综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为评审候选人的评审方法。

- 采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为排名第一的评审候选人。中标候选人并列的，按技术指标优劣顺序确定评审候选人，得分且响应报价相同且技术指标得分也相同的，由院内专家现场采取随机抽取方式确定。

- 政府采购促进中小企业发展扶持政策：

促进中小企业发展扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，将对该货物的投标价给予10%的扣除。响应人提供的货物既有小型或微型企业制造的，也有大型企业制造的，不享受本项扶持政策。

- 评分因素和评分标准

| 内容 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 30 | 评审价格 | 评审价格分数=（评审基准价/响应报价）×价格权重（30%）×100 备注：实质性响应采购文件要求且价格最低的响应报价为评标基准价 |
| 商务部分 | 9 | 履约能力评分（8分） | 根据响应产品近三年（2022年1月至本采购活动公告日期，合同或协议签字日期为准），在中国境内的北京三甲医院销售业绩进行评价，有1项业绩得2分，最高得8分。 注：响应人需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、配置清单页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。 |
|  |  | 政府采购节约能源、环境保护评分（1分） | 政府采购的强制采购产品除外： （1）投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，且响应人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；不是的为0分； （2）响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，且响应人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分；不是的为0分； |
| 技术部分 | 40 | 对采购文件技术规格要求的响应程度（40分） | 响应文件技术规格响应全部满足采购文件技术要求的为40分，其中有1项条款不满足的，扣2分；有1项“▲”号条款不满足的，扣4分；最低得分0分。 注：最低得分为0分时将按照无效响应处理，予以拒绝。 |
| 售后服务部分 | 21 | 根据供货响应时间进行评价（8分） | 根据采购要求和技术响应情况，对响应人的供货响应时间满足采购需求（合同签订后X个日历日内）的得5分，每缩短5个日历日增加1分，最高分为8分。 注：响应人须提供《交货承诺书》，未提供《交货承诺书》或交货期不满足采购需求的本项评审得0分。 |
|  |  | 质量保证期（8分） | 质量保证期满足采购文件要求的得5分，每增加12个月加2分，最高得8分。 注：不满足采购文件要求的质量保证期（保修期）的报价此项评审为0分。 |
|  |  | 售后服务方案和培训（5分） | 根据采购文件要求和技术响应情况，对响应人提供的售后服务方案进行评价，其中： （1）售后服务方案完整、具体，能够完全满足采购文件要求的，得3分； （2）售后服务方案不够完整和具体，只能基本满足采购文件要求的，得2分； （3）未提供售后服务方案或完全不能满足采购文件要求的，得1分。 |
|  |  |  | 根据采购文件要求和技术响应情况，响应人能够在设备或系统安装地点为采购人相关人员进行使用及日常维护培训，直至采购人相关人员能熟练使用设备和日常故障的处理。满足要求得2分，否则得0分。 |

# 合同格式

北京大学人民医院医疗设备采购合同

合同编号：                                 甲方：北京大学人民医院

签约时间：                                 乙方：

第一条：产品明细。(医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册名相同；属于法定商检的需进行商检。)

| 产品名称 | 规格型号 | 生产国 | 生产厂商 | 投标人 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成交总价（大写）：人民币 |  |  |  |  | 总计（小写）： |  |  |
| 设备配置清单：请见附页（共 1 页）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用科室： |  |  | 备注：合同价格为含税价格 |  |  |  |  |

第二条：乙方须向甲方全部提供下述文件：医疗器械经营许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、代理授权书。

第三条:乙方保修的条件和期限：产品经甲方验收合格之日起由乙方免费保修   年 。乙方除为甲方使用科室提供《使用手册》外，还须为甲方设备处提供《维修手册》。

第四条: 交货地点：北京大学人民医院。

第五条: 运输方式及到达站港和费用负担：乙方承担卸货、运输保险等相关费用，免费送货至甲方指定场所并负责免费安装培训。

第六条: 到货期：合同生效后       天内到货。

第七条: 包装标准： 乙方必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装。

第八条: 验收标准、方式： 不低于生产厂家(填写生产厂商名称)提供的出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲、乙双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。

第九条: 付款方式及期限：货到验收合格（指甲方提供的设备功能或运行验收合格）后

A．首付80% 保修期后余款20%    B.首款90% 保修期后余款10%          C.付全款

第十条: 违约责任： 合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失,则全部损失及责任由违约方承担。

第十一条: 解决合同纠纷的方式：双方根据本合同原则，友好协商解决。协商无效的，任何一方均可按照《中华人民共和国民法典》采取法律程序向本合同履行所在地的北京市西城区人民法院起诉解决争端。

第十二条: 其他约定事项： 甲乙双方不得收、送各类形式的商业回扣或贿赂，采购过程中如有任何形式的商业贿赂行为，一经核实守约方可追究违约方的法律责任。双方合同签定后，未经甲方同意乙方不得擅自解除合同。本合同经甲、乙双方签字盖章生效，本合同甲方执三份，乙方执一份。本合同未提到的部分，请参照《中华人民共和国民法典》。

第十三条:                      甲    方                             乙    方

| 单位名称（章） | 北京大学人民医院 |  |
| --- | --- | --- |
| 单位地址 | 北京市西城区西直门南大街11号 |  |
| 法定代表人签字 |  |  |
| 或委托代理人签字 |  |  |
| 邮政编码 | 100044 |  |
| 电话 | (010) 88326666 |  |
| 传真 | (010) 68318386 |  |
| 开户银行 |  |  |
| 账号 |  |  |

附页：配置单

项目廉政责任书

项目名称：

项目地址：北京大学人民医院

甲    方：北京大学人民医院

乙    方：

第一条　甲乙双方的责任

(一)　应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)　严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。

(三)　业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

(四)　发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和负责该项目招标的工作人员，在项目开展的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)　不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)　不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)　不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)　不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

(五)　不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同中相关经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守以下规定：

(一)　不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二)　不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)　不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)　不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

(五)　不得实施商业贿赂行为，实施商业贿赂行为后将被列入商业贿赂不良记录。乙方指定企业销售代表为           。

第四条　违约责任

(一)　甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)　乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至合同结束时止。

甲方单位：（盖章）北京大学人民医院　　   乙方单位：（盖章）

法定代表人(或授权代表签字)： 　　       法定代表人(或授权代表签字)：

地址：北京市西城区西直门南大街11号　　 地址：

电话：　010-88326666　　　　　　　　　  电话：

年　　月　　日                           年　 　月　 　日

# 附件—投标文件格式

格式1． 报价函

致：北京大学人民医院

根据贵方为    （项目名称）  的采购文件，签字代表   （全名、职务） 经正式授权并代表响应人    （响应人名称、地址）  提交下述文件正本  份、副本  份：

- 商务文件部分

（1）投标函   表1

（2）评审一览表   表2

（3）分项报价表     表3

（3）中小企业声明函     表4

（5）法定代表人授权书   表5

（6）商务条款响应及偏离表   表6

（7）响应人资格证明文件   表7

（8）响应产品近三年（2022年1月至本采购活动采购公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表   表8

（9）制造商授权书       表9

2、技术文件部分

（1）技术需求响应及偏离表   表10

（2）响应人根据服务需求要求，提供其他必要的响应文件（响应人视需要自行编写或提供，包括但不限于第五部分服务需求要求的相关服务方案，以及响应人认为其他必要的内容等）

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 响应人递交了投标文件，即意味着接受采购文件的规定和相应安排。

- 响应人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

- 响应人已详细审查采购文件的全部文件，包括第  （补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本响应有效期为自报价截止日起90个日历日。

- 我方承诺，我方不是采购人的附属机构。

- 与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

| 地址： |  |
| --- | --- |
| 电话： |  |
| 传真： |  |
| 电子邮件： |  |
| 法定代表人或授权代表签字： |  |
| 法定代表人或授权代表姓名、职务： |  |
| 响应人名称： |  |
| 公 章： |  |

格式2.评审一览表

项目名称：__________________

| 包号 | 包名称 | 总价 | 评审声明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写金额： 大写金额： |  |

价格单位：人民币元

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

注：1、评审声明是指针对评审一览表需声明的内容。不得在此填写与响应评审一览表无关的任何其他内容。若没有需声明内容，请填写“ 无” 即可。

格式3. 分项报价表（格式）

包号：                                    货物名称：

价格单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号（规格） | 制造商及原产地 | 品牌 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、验收 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购项目（内容）到货期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购项目（内容）保修期 |  |  |  |  |  |  |  |

响应人名称：                      （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                        （签字）

日期：

注：1、响应人应根据其所投货物情况，提供配置的详细分项报价。响应人应对上述每项内容展开列明组成的详细分项价格。（根据此表格式将主机、标准附件等扩展开详细报价）

2、如响应要求报选件，也需报出此表所列内容，但报单价即可。

3、如响应产品属于医疗设备，所报响应产品制造商名称、产品型号（规格）需与响应文件提供的响应产品医疗器械注册证或备案表中的相关信息完全一致。

4、响应人必须在本表后附所投设备的配置清单。

格式4 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人名称（加盖单位公章）：

日 期：    年  月  日

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 响应人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3. 响应人为联合体或者向小微企业意向分包方式的，需提供相应的联合体协议书、分包意向协议书。

4.  响应人如不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定中的中小微企业划分的可在本页直接声明（本项目不适用）。

格式5 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于            年       月       日签字盖章后生效。

授权期限为：             年       月       日至             年       月       日 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人工作单位和职务：

响应人名称（加盖单位公章）：

地址：

注：需附法人及被授权人身份证正反面。

格式6．商务条款响应及偏离表

包号：                                 项目名称：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务/合同条款 | 响应文件的商务/合同条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 本表应包括合同条款的偏离说明。

2. 响应人对采购文件商务部分有任何负偏离，则必须在该表中全部列明。若对采购文件无商务偏离，请在“采购文件的响应”栏只填写“对采购文件全部商务条款无商务偏离”即可。不提供上述表格的响应可被拒绝。

响应人名称：                  （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：

格式7．响应人资格证明文件

7.1在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

7.2若响应人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所响应产品的合法授权。

7.3 响应人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

7.4响应人在参加本项采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询报告证明（开标前三个工作日内）。

7.5响应人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

7.6法律、法规规定的其他条件。

7.7响应人必须提供已有同类产品的用户名单。

格式8响应产品近三年（2022年1月至本采购活动采购公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表  （格式）

包    号：__________                         货物名称：

| 序号 | 订货时间 | 型号（规格） | 数量（套） | 合同签订时间 | 采购单位 | 联系人及电话 | 履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 响应人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2. 响应人应按照采购文件第二部分响应人须知附件评标办法和评审标准中的要求提供业绩证明材料。

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

格式9

本次采购的货物，如响应货物非响应人所有或制造，响应时须按照采购文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的响应品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考采购文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可响应人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。

包号：             品目号：                货物名称：

制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书（格式参考可自拟）

致：(采购人)

我们（制造商或境内总代理商名称） 是按（国家名称） 法律成立的一家制造商（的境内总代理商、区域代理），主要营业地点设在（制造商、境内总代理商、区域代理地址） 。兹指派按（国家名称） 的法律正式成立的，主要营业地点设在 (响应人地址) 的（响应人名称） 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方采购邀请要求提供的由我方（制造商）制造的包号（品目号）货物名称（型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商（的境内总代理商、区域代理），我方保证以响应合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（响应人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（响应人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）作为境内总代理商（区域代理），随此函，附上（制造商名称）给我方（境内总代理、区域代理）的正式授权文件复印件，以证明我方提供货物来源的可靠性。

我方于      年     月     日签署本文件，（响应人名称） 于       年     月     日接受此件，以此为证。

响应人名称：                                    制造商（境内总代理商、区域代理）名称：

（单位公章）：                                  （单位公章）：

签字人职务和部门：                               签字人职务和部门：

法定代表人或授权代表签字：                      签字人签字：

二、技术文件部分

格式10.技术需求响应及偏离表（格式）

包    号：__________

货物名称：

| 采购文件条目号 | 采购文件采购需求的内容与数值 | 响应人的技术响应内容与数值 | 技术响应偏差说明 | 技术支持资料（或证明材料）说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

  - 响应人应对采购文件第五部分技术需求第七项的内容给予逐条响应，以响应产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复印采购的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。

  - 响应人应按照采购文件第五部分技术需求第七项中要求提供响应产品技术支持资料（或证明材料），并在采购需求响应及偏离表中给予文件名称、所处响应文件页码或位置等必要说明。

3、	禁止在该项中填写其他需求项，违者后果自负。

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

11. 采购文件第五章“技术需求”规定的响应人需要提供的投标产品相关证明文件和其他技术方案

11.1响应产品在中国境内合法生产或销售的许可文件说明（格式）

北京大学人民医院：

我单位参与            项目，第   包响应的   （投标产品名称）具有在中国境内合法（生产或销售）的许可文件，文件颁发单位和名称为          ，证书编号       ，有效期至          ，许可证明文件复印件附后（并加盖本单位公章）。

我单位对上述说明和提供文件的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

11.2 采购文件第五章技术需求规定的响应产品技术支持资料（或证明材料）

11.3售后服务方案

11.4 其他技术证明文件或说明（如果有）

# 第五部分 技术需求

一、采购项目需实现的功能或者目标：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次采购是为北京大学人民医院配置基本设备，响应人应根据采购文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来响应。响应人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，响应人应出具采购文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。响应人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

二、采购项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1. 响应产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，响应人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2. 响应产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，响应人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3. 响应产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供响应人获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件和所投设备制造商获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。响应产品属于压力容器的，响应人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供响应产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4. 响应产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对响应产品或其制造商有强制性规定或要求的，响应产品或其制造商必须符合相应规定或要求，响应人须提供相关证明文件的复印件。

5．响应产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购项目的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购项目的数量

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 支气管镜光源 | 1 | 套 |
| 2 | 2-1 | 活度计 | 1 | 台 |
| 3 | 3-1 | 玻片打印机 | 1 | 台 |
| 4 | 4-1 | 全自动免疫组化独立温控单独滴染染色机 | 1 | 台 |
| 5 | 5-1 | 超低温冰箱 | 2 | 台 |
| 6 | 6-1 | 医用图像处理服务器 | 1 | 套 |
| 7 | 7-1 | 液氮罐 | 1 | 台 |
| 8 | 8-1 | 实验室监控系统 | 1 | 套 |
| 9 | 9-1 | 光学干涉断层成像系统 | 1 | 台 |
| 10 | 10-1 | 动脉血流储备计算设备 | 1 | 套 |
| 11 | 11-1 | 动态心电血压记录仪 | 5 | 台 |
| 12 | 12-1 | 关节内窥镜 | 20 | 套 |
| 13 | 13-1 | 输尿管镜 | 4 | 套 |
| 14 | 14-1 | 细输尿管镜 | 3 | 套 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目交付的时间：合同签订后30个日历日内（含安装调试）。

- 采购项目交付的地点：北京大学人民医院指定地点。

四、采购项目需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购项目需满足的服务标准、效率要求

- 响应人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。响应人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员。响应时须提供有关其响应产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明响应人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有响应产品及配件，并含第三方产品，同时响应人应定期对所有响应产品提供维护保养服务。

- 响应人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在响应内。如果采购人确认响应人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，响应人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 响应人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。响应人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入响应。响应人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 响应人应负责响应货物质量保证期内的免费维修和配件供应，响应人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 响应人应保证在质量保证期内提供响应货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，响应人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，响应人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购项目需满足的服务期限要求

1.质量保证期及服务要求：自安装调试验收合格之日起不少于3年。

五、采购项目验收标准

1. 响应人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。响应人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目交付的地点后，采购人将在14个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、采购文件和响应文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3. 响应人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4. 响应人应配合采购人验收部门完成相应计量检测工作。

六、采购项目其他技术、服务等要求

- 响应人需要提供响应产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖响应人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如响应人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，响应人须在投标文件中按照采购文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于响应人提供的响应文件技术应答未按本条款要求提供响应产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的响应产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖响应人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，院内专家可不予承认，并可认为该技术应答不符合采购文件要求。由此产生的响应风险，由响应人承担。

- 响应人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），响应人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。响应人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。响应人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第一包：支气管镜光源

一、电子气管插管内窥镜1：数量1

1.适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。

2成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维。

3视场角≥120°，保证清晰图像和视场角及最小的图像畸变。

4景深：3-100mm。

▲5软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.8mm。

▲6操作手柄具备左右旋转关节，带动软管部先端左右旋转，向左≥120°，向右≥120°。7插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥310°。

8操作手柄具备3个以上电子功能按键，可控制：图像放大、缩小、拍照、录像、画面冻结、解冻结。

9内置LED冷光源，具备防雾功能

▲10吸引阀座一体式防脱设计。

二、电子气管插管内窥镜2：数量1

1.适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。

2成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维。

3视场角≥120°，保证清晰图像和视场角及最小的图像畸变。

4景深：3-100mm。

▲5软镜插入管外径≤2.8mm，工作管道内径≥1.2mm。

▲6操作手柄具备左右旋转关节，带动软管部先端左右旋转，向左≥120°，向右≥120°。7插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥210°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥340°。

8操作手柄具备3个以上电子功能按键，可控制：图像放大、缩小、拍照、录像、画面冻结、解冻结。

9内置LED冷光源，具备防雾功能

▲10吸引阀座一体式防脱设计。

三、图像处理器：数量1

1.显示功能：自带显示屏≥10英寸，触控操控。

2.显示屏分辨率≥1280×800

3.通过操作部功能按键即可实现：图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能

▲4.双镜切换功能：配置2路信号输入接口，根据需要，能够同时连接两条内窥镜，切换实时视频输入信号。

5.视频转接线：线缆可180度旋转，可满足不同医生的操作习惯。

6.调节图像输出比例功能：在外接显示器时，可向外接显示器输出16:9、4:3以及16:10三种显示比例的图像

第二包：活度计

1.	显示屏类型：彩色触摸液晶屏，菜单驱动，通过自定义的触摸屏界面输入数据速度更快

2.	读取方式：通过选择触摸屏界面上的核素符号来选择，其它功能包括存储在内存中的参考源可以自动衰减纠正当日的时间和日期

3.	显示屏尺寸：≥8英寸

4.	核素键: ≥28个可编程键

5.	系统内存: ≥80个核素（标定号和半衰期），无需人工标记校准系数

6.	显示值：核素名称（原子符号、质量数）、校准编号

7.	测量范围：≥250GBq（6 Ci），F-18:≥2 Ci

8.	分辨率：≥0.001MBq（0.01μCi）

9.	静电计精度：≤±2%

10.	系统线性：≤±2%

11.	响应时间：2秒以内，对于极低活性的样本为4至16秒

12.	重复性：在24小时内，校准器始终处于开启状态，测量值≤±1%

13.	日常测试:内置自动调零和本底扣除实现自动质量控制测试和自诊断

14.	增强测试:自动化QC包括常规和线性测试

15.	接口：RS-232和USB

16.	兼容性：USB核医学管理系统

17.	标准源数据系统：至少包括Co-60 Ba-133 Cs-137标准源

18.	电离室类型：薄壁、深井、高压

19.	填充气体：≥12个大气压超高纯氩气

20.	增强软件：支持双电离室技术

21.	井直径:≥6cm，井深度:≥25cm

22.	产品自验收合格后保修≥5年

23.	供货期：合同签订后≤30天

24.	提供三次中国计量院检定报告

第三包：玻片打印机

- ▲非接触式喷墨+激光打印专利技术，不会因分解、气化玻片油漆面而产生污染，打印颜色深黑色标记灰度值≤5级，非激光打印或色带打印方式；

- ▲墨盒连续打印数量≥200，000张切片，系统具有墨量提示功能，可自动计算墨量并显示在屏幕下方；

- ▲墨盒与打印喷头一体化设计，更换墨盒同时也更换打印喷头，更换墨盒采用拔插式，无需关机或重启，更换时间≤10秒；

- 兼容现有大多数品牌厂家的玻片型号，可打印粘附性玻片（免疫组化片）、标准玻片等；

- 打印速度≤6秒/片；

- 玻片上载容量≥150片，加载槽采用设备正上方垂直放置， 打印完可随时取出更换已加载玻片的上载槽，无需按压或打开锁止开关，单次直接加载量为150片；

- 玻片打印下载容量≥30片，打印完成的玻片可设置正序或逆序出片，打印标识面朝上按顺序堆叠打印；

- 故障可视化设计，快速排除故障，方便快捷维护设备；

- ▲打印过程不会产生化学挥发物、有害气体、气溶胶及烟尘，无需安装空气过滤系统，避免因空气过滤装置失效危害人体健康，通过国家认可的第三方实验室环保检测；

- 打印字迹清晰，经受实验室酒精、二甲苯等溶剂浸泡后不脱落不褪色，并耐磨、耐腐蚀，耐刮可长期保存不褪色；

- ▲玻片出片时通过抬片机构托起上载槽内的玻片，减轻玻片出片时的压力，避免推片阻力过大产生的玻片损伤；

- ▲玻片传送过程通过橡胶皮带传送出片，有效减少因金属结构传送导致的碎屑产生；

- 可支持单片打印/批量打印模式/自动打印模式；

- 标配≥10寸一体化触摸彩色显示屏，显示屏旋转角度0度-45度可调，内置windows系统，可进行单机操作，无需外接电脑；

- 设备具有智能化电源管理模式，可设置待机时间设备自动休眠节能模式；

- 兼容HIS、PIS、LIS、PACS系统，实现数据共享功能。同时支持多种接口打印方式，包括但不限于文本接口打印、表格接口打印、图像接口打印、网络接口打印、Ftp文本接口打印等，可通过虚拟打印机形式或缓存文件形式打印；

- 兼容条码扫描枪，具有扫描包埋盒二维码直接打印玻片功能；

- 设备可通连接电脑打印，也可单机打印，扫描枪扫描等进行打印，可按顺序打印或优先插入优先打印；

- 可打印中英文各国字符/符号、数字、罗马数字，windows系统自带的各种字体和字号以及特殊符号、图形、LOGO、条码、二维码、QR码等；

- 内置打印模板无数量限制，实时切换打印模板无需重启设备；

- ▲采用非钣金工艺的一体成型ABS材料面板，整机宽度不大于175mm，体积小巧，可放在切片机旁；

- 操作软件具有著作权证书，可根据科室现有的操作习惯定制功能，自定义格式、内容、个性功能，无需改变原有操作流程；

- 软件能实现中英文语言切换；

- 用户打印界面包含打印编辑窗、待打印窗、已打印窗，可查询已打印、未打印数据信息；

- 可按月/年统计打印数量；

- 支持多种接口打印方式：网络接口、文本接口、图像接口、表格接口、Ftp文本打印系统等，接口自动读取接口数据并自动打印，无需人工干预；

- 可自定义打印模板和格式，模板图形化拖拽式设计，支持多模板选择（不限数量）；

- 可定义多个组合下拉框字段、自定义字段，也可自动打印实时系统日期（无需手工设定）；

- 支持数字转中文、中文转数字，数字转圆圈；

- 支持用户打印窗口更改打印模板、支持多种模板切换打印，可自定义设置键盘快键快速切换模板；

- 可设置多个小号合并打印在一张玻片上；

- 用户打印窗口支持多种模式，可选择横屏模式或竖屏模式，同时两个模式都兼容常规版和简易版；

- 支持用户增加数据时，可设置病理号或次级号自动递增、添加至开头或末尾，并自动打印功能；

- 打印模板方向：0°，90°，180°，270°，四个方向可选；

- 支持定量打印；

- 支持数据追溯功能

第四包：全自动免疫组化独立温控单独滴染染色机

- 用于病理组织标本的免疫组织化学和原位杂交检测

- ▲在同一台仪器上全自动完成烤片、脱腊、前处理、免疫组化染色、银染原位杂交及原位杂交

- ▲单一切片样本随时加载或取出，试剂随时添加

- ▲可根据免疫组化检测ALK、PD-L1等指标结果指导临床靶向药物用药

- 所有使用试剂必须符合国家相关规定，有注册证

- 玻片处理能力：不少于30张玻片/循环

- 免疫组织化学检测提供原厂试剂

- ▲仪器上配有触摸屏，可以直接通过触摸屏进行仪器的操作

- 每一片玻片有独立加热板加热，具备从室温到100 ℃的加热功能

- 配备全自动液路准确提供实验所需液体，脱腊试剂中不含二甲苯

- ▲配备空气涡流混合器，能在整张玻片上使试剂均匀覆盖并充分混合试剂

- ▲试验过程中每张玻片上覆盖液盖膜，保证样本完整及试剂不蒸发

- 具备条码扫描系统，全自动识别样本及试剂

- 模块化结构，具备可升级功能，一台电脑可以连接多台仪器

- ▲可自动处理废液中的DAB

- 详细记录和追踪染色信息

- ▲可远程查看、管理、完成和打印系统数据

- ▲具有质控管理功能

- 可以与LIS系统相连，实现数据的传输

第五包：超低温冰箱

- ▲内部容积：不小于 549升

- 2英寸冻存盒的存放数量：不少于 400 个。

- ▲外部尺寸不大于（ H x D x W）：1981 x 978 x 826 (mm) ，

- 工作温度范围:-50℃∽-86℃，微电脑控制，PT1000 控制探头，工作温度设定点可调节。

- ▲制冷系统: 2台高效压缩机；空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 15分钟。

- 制冷剂为完全无氟碳氢制冷剂，节能环保。

- ▲整机内置至少7个温度探头，全面监控超低温冰箱腔体温度、环境温度、热交换器温度、蒸发器入口温度、蒸发器出口温度、一级吸气管温度、二级吸气管温度等，确保冰箱顺利运行；其中5个温度探头的数据工程师可直接导出，有助于故障原因的快速判断。

- 具有良好的保温性能，室温20℃断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于271分钟。

- 箱体结构：内外冷轧钢壁，高强度、耐刮擦的粉末涂层外壁。

- ≥3块不锈钢搁板, 隔板数量可增加，可调节高度；最大承重达≥73.4KG，

- ▲四点七层电加热式密封条，有效防止门封条及周边结霜，确保最佳密封保温效果；加热器嵌入门内，确保热量不会进入样品存储区域。

- 工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性。

- 外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门在1分钟左右的时间内再次单手轻松开启；

- 符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性。

- 冷凝器过滤网易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能。

- ▲用户界面：≥5.6英寸电容式触摸按键屏, 清晰的数字温度显示, 面板上的图标直观显示冰箱运行健康状态、以及超温、门半开或电源故障等警报状态。

- 具有三位数密码保护，安全管理温度设置和报警设置，防止无关人员随意篡改。

- ▲通过控制面板，可进行运行温度和报警温度设置，温度过高警报测试功能，以及温度校准补偿功能。

- ▲完善的温度数据和报警信号通信端口：标配RS485,4-20 毫安输出端口及Dry Contact远程报警接口。

第六包：医用图像处理服务器

- ▲临床处理	采用3Dslicer软件完成CT影像勾勒，并整合影像组数据。通过机器学习算法，结合上述处理过的影像组学数据和临床信息，进行患者分层和预后推断。

- ▲数据平台	表观组学数据个性分析华平台及LDAP系统，Hadoop, Spark等大数据架构，和Slurm等高性能计算集群架构及文件系统支持多种方法不同比率压缩。

- 外形	≥4U机架式，含滑动导轨套件, 含机架安装套件；

- ▲CPU	≥1颗。每颗处理器核心≥96核，线程≥192，主频≥2.4GH；

- 主板	主板支持所有的 CPUs (对于 CPUs 250W 及以上是必须的)

- ▲内存	≥DDR5 5600MHZ内存，总容量≥256GB；

- 内存扩展	≥12个DIMM内存插槽；

- ▲数据盘	≥80TB 7.2K企业级 机械硬盘 ；

- 系统盘	≥2T M.2 NVME SSD 系统盘；

- ▲网卡	≥网络：2个1GbE 网口

- ▲GPU卡	≥4块RTX5090 32G独立显卡

- 端口	前置：≥1个Power Switch/LED，1个UID Switch/LED，1个HDD LED，1个ALARM LED，2个LAN LED

- 前置：≥1个VGA，2个SFP28 25Gb/s、1个RJ45管理网口，2个USB3.0

- 电源类型	≥双热插拔电源冗余（1+1），2700W，Mixed Mode；

- 远程管理卡	配置独立的远程管理卡，具有单独的管理网口，不依赖主机操作系统进行远程操作，支持视频重定向，服务器复位、重新启动、开机/关机，远程虚拟介质；

- 移动管理	支持移动管理模块，支持移动终端通过APP进行服务器监控和管理；

- 安全	支持加密签名固件，安全引导，安全擦除，硅片信任根，系统锁定；

第七包：液氮罐

- ▲箱体结构：双层铝制真空设计结合高级真空绝热材料

- 液氮容量：≥175升

- 液氮罐瓶颈：≤22cm

- 标配6个冻存架，可容纳1.2/2ml冻存管6000个

- 冻存架采用悬挂及隔箱设计，编有索引的架子和盒子可以减少存取样品的时间适合手工和计算机库存管理

- 罐体高度*直径：≤96*66cm

- 空罐重量：≤48kg

- 具有安全锁扣设计，充分保证样品安全

- 静态保存时间（天）：≥185天

第八包：实验室监控系统

- ▲提供的硬件设备与现有生殖中心监控系统软件（品牌：互创）无缝对接，与现有设备共用数据软件，并承担产生的接口相关费用

桌面皿式温度传感器	1 	台

- 外形尺寸（单位：mm）：L≤40mm W≤40mm H≤10mm

- 续航使用时长：＞6个月（数据传输1分钟/次）

- 温度监测精度：±0.1℃（37℃）

- 支持电池更换，防水防尘等级：≥IP65

- 传输方式：无线，传输距离：≥3m

在线式CO2浓度检测仪	1	台

- ▲支持屏显（提供设备实物图片证明）

- 供电方式:DC5V/2A电源适配器+可充电电池

- CO2浓度检测精度:±0.2%，O2浓度检测精度：±0.2%

- 可设置抽气流量：100ml/min-300ml/min（可修改）；

- 可设置数据上传频次，传输距离：≥30m

- ▲湿度：0%～75%（无冷凝）（提供设备实物图片证明）

- ▲市电断电报警功能（提供设备实物图片证明）

液氮罐液面温度监测模块	11	套

- ▲泡沫塞设计，全无线设计，不用从罐口安装线形传感器至罐内（提供设备实物图片证明）。

- 温度监测精度：±0.5℃；

- 电池：可充电电池，>5个月(3分钟/次)

- 防水防尘等级：不低于IP65

- 传输方式：无线

- 传输距离：≥30m

冰箱温度与开关量监测模块	1 	套

- ▲支持屏显（提供设备实物图片证明）

- 温度监测精度：±0.2℃；

- 温度监测范围：-100℃~+50℃；

- 支持2路开关量报警

- 供电方式：DC5V/2A电源适配器+可充电电池

- 可设置数据上传频次

- ▲市电断电报警功能（提供设备实物图片证明）

- 传输方式：无线

- 传输距离：≥30m

第九包：光学干涉断层成像系统

- 具有智能化的分部操作引导提示；

- 具备自动识别并评估血管钙化相关参数功能，包括：总角度、最大厚度及其所在位点；

- 具备在长轴与截面视图中自动识别并标记≥180° 的外弹力膜，同时计算出相应直径；

- 具备自动显示每一帧血管的管腔直径参考；

- 具备智能视图与传统视图双重模式并可实现一键切换；

- 具备智能化的回撤对比功能，可将选定的两次回撤图像（包括横截面及长轴视图）进行同屏对比；

- 具备智能化的管腔轮廓示意图，呈现病变位置与狭窄程度并自动给出最小管腔面积；

- 具备兴趣点标记功能同步显示与造影融合图中；

- 具备支架一致性渲染功能，标准化展示支架覆盖情况并自动给出最小支架内面积；

- 具备可选择的两种模式显示支架膨胀比例；

- 具备阈值可调的支架贴壁颜色指示器，可在横截面中显示贴壁不良的同色支架小梁；

- 具备横截面视图测量与放大功能，可以通过床旁控制器实现；

- 能够输入和选择造影图像，术中实时进行OCT和造影逐帧同步融合；

- 具有DSA视频信号输入与OCT输出端口，主机具备造影图像与OCT图像自动融合处理器实时造影融合；

- 具备术中同步显示最小管腔面积及支架落脚点信息；

- 具备实时造影图导入功能，同一界面显示实时造影图和标定远近参考点的造影视图；

- 同时具有OCT和FFR检测功能，通过压力导丝实际测量目标血管远端血流压力，获取功能学参数；

- 具备无线跳频技术与主机进行无线传输；

- 具备床旁控制器，USB或者无线连接；

- 具备不少于4种冲洗介质模式实现红细胞排空；

- 与导管室集成安装，一体化导管室

成像规格参数要求：

- 扫描激光源光功率≤20.0 mW @ 1305 nm ± 55 nm

- 可见激光功率≤0.5 mW @ 670 nm ± 30 nm

- 空气中的 A 扫描范围 ≥  7.0 毫米

- 造影剂中的 A 扫描范围≥   4.0毫米

- 直径测量精度  ≤  7% ±0.1 毫米

- 面积测量精度  ≤ 10% ±0.1 平方毫米

- 轴向分辨率   ≤ 20 微米（组织中）

- 感光度≥  100 db

- A 扫描速率  ≥ 80kHz

- 帧速率  ≥180 帧 / 秒

第十包：动脉血流储备计算设备

- 具备实时测量和显示功能学参数功能：血流储备分数（FFR），静息全周期比值（RFR），微循环阻力指数（IMR）等；

- 具备自动计算功能学参数功能：血流储备分数（FFR），静息全周期比值（RFR），微循环阻力指数（IMR）等；

- 具备结果矩阵功能，可根据术者需要打开/关闭此功能；

- 具备多种显示模式，可切换功能学参数的显示模式；

- 提供多种操控方式，具备遥控操作；

- 提供多种网络方式连接PACS系统；

- 提供回顾功能，可对实时采集及计算保存参数进行回顾；

- 提供多种方式注册新患者，具备新患者匿名注册功能；

- 具备指南操作导引功能；

- 可识别TMN（平均传导时间）异常值，高亮显示；

- 支持多种导出选项：原始波形、结果总结、Max与Min值、屏幕截图、DICOM文件，可导出计算后的测量参数和原始波形数据；

- 支持云端或网络数据存储，支持远程数据访问；

- 提供自动化研究数据管理功能；

- 提供统计功能，可即时获取各种测量模式的统计数据。

第十一包：动态心电血压记录仪

- 工作模式可选择：心电血压二合一、单心电、单血压；

- 心电支持标准12导联、3导联采集，通过更换导联线实现自动切换；

- ▲配备≥2.8寸彩色LCD屏幕,分辨率≥320*240；

- 记录盒重量：≤180g（不含电池）；

- ▲心电采样频率：最高10000Hz；

- 心电采样精度：最高24位；

- 心电最小检测信号： 30μV；

- 心电计时准确性：24小时内≤15s；

- 心电起搏检测：多通道同步检测技术，可识别1~200 mV，0.1~2 ms起搏脉冲；

- 心电导联连接正常时，记录盒无需手动操作，可自动开始记录，避免忘记按键而未启动设备造成的无效记录。

- 事件按钮：支持记录过程中突发不适等事件按钮功能；

- 血压测量方法：线性放气示波震荡法；

- 血压测量结果存储数目：最多448条；

- 血压量程：0-300mmHg；

- 血压精确度：±3mmHg；

- 血压测量范围：收缩压50-255mmHg，舒张压20-200mmHg；血压脉率测量范围：30-240bpm；

- 血压测量预设5/10/15/20/30/60/120分钟测量间隔，可自由设定测量间隔（2-120分钟）；

- ▲血压测量支持脉搏波波形记录和回放，可供二次编辑校正；

- 血压支持恢复上次数据功能，可恢复误初始化操作删除的数据；

- 血压提供智能识别病人脉搏波测量状态，包括静止、心律失常、轻/中/重度运动等；

- 血压测量失败，提供自动重测功能；

- ▲运动检测：支持体位和运动信息检测；

- ▲数据接口：支持USB数据线/SD卡读卡器/蓝牙等多种通讯方式；

- 电池供电：2节5号（AA）电池；

分析软件功能要求：

动态心电：

- 具有精确的智能化算法，可根据数据特征自动调整分析策略，无需手动调整不应期时间，QRS波宽度，灵敏度，主分析导联等分析参数，即可获得准确的分析结果，实现房早、室早等心率失常的智能化分析；

- 具有全程自动跟踪编辑功能（自动修正伪差心搏后房早、自动移除房颤事件中房早、自动调整最快最慢心率位置）；

- 模板分析：包括正常、房早、室早、起搏、伪差、疑问心搏模板，模板数目自适应，根据实际波形逐波生成，修改模板方便快捷，可反复修改、单波修改、多波批量修改功能，模板内有同屏心搏叠加图；

- 具有心搏模板叠加功能以及叠加后的编辑修改功能，通过模板内心搏叠加，可将形态不同的心搏进行快速区分、抽离、编辑、保存、打印。（波形反混淆分析技术，与Demix功能类似）；

- 房颤、房扑全自动分析：具有全程心电数据的RR间期时间散点图技术，一键自动分析房颤房扑，可准确定位房颤发生时间、持续时间和房颤段平均心率，房颤事件列表显示； 支持房颤、房扑按心搏类型重建功能；

- 具有1小时Poincare散点图技术及24小时Poincare散点图。支持散点图增强分析工具:可选择任意时间长度的数据作散点图分析,支持逆向散点图选择心搏功能,可显示常规/修正散点图,可按照心搏类型过滤散点图心搏,提供散点图斜率和距离测量工具,提供散点图截图工具；

- 具备3导/12导同步ST段动态扫描分析功能，自动生成ST段事件统计。统计信息包括发生时间、时长、压低幅值、心肌缺血总负荷等参数。支持自定义T波幅值扫描功能；

- 83种直方图分析: 包括R-R间期、N-N间期、N-V间期、N-S间期、N-J间期、R-S间期、S-S间期、S-N间期、S-R间期、R-V间期、V-V间期、V-N间期、V-R间期、起搏到起搏、起搏到原发、原发到起搏、RR间期比、心率直方图等在内的83种直方图；

- 自动挑选最快最慢心律，并自动插入图条，无需人工手动存图；

- 能够准确快速判断最快最慢心率，可以即时找到准确真实的最快最慢心率，并且支持即时打印；

- 具有起搏器分析功能，有单独的起搏心搏模板。可以查看每个通道的起搏器信号。可打印独立的起搏分析报告；

- 独立的起搏器自动分析工具，并以直方图加条图的方式显示，自动区分包括房性单腔、室性单腔、双腔、未分类等起搏钉类型，可手动标记感知过度、感知失败；

- 心率变异性(HRV)分析：HRV频域、时域自动分析，可对全程、夜间及每小时的心搏进行HRV时域分析，并可自定义时间段进行分析；可选配心率震荡（HRT）自动分析功能；可选配T波电交替（TWA）自动分析功能；可选配QT间期（QTd）自动分析功能，QT间期分析：可选测分析通道，可随时调整测量点，且包括QT离散度、QT散点图、QT直方图、QT趋势图等多个分析工具；可选配心电向量图（VCG）自动分析功能；可选配心室晚电位（VLP）自动分析功能；可选配睡眠窒息（SAP）自动分析功能；

- 具备全自动添加最快心律、最慢心律、单发室早、单发房早等图条功能，即：无需任何按钮，在数据分析完毕时即存好条图；

- ▲危急值预警功能:可根据需求设置危急值检测阈值参数,支持采集数据完成后自动提示危急值信息并使用特殊醒目的颜色标记符合危急值条件的病例；

- ▲支持安全读卡器功能:可使用定制的安全读卡器采集记录卡数据,以避免因使用普通读卡器导致的病毒感染和SD卡损坏等问题,可在禁用U盘读写的计算机上使用,安全读卡器可在60s内完成24小时12导联记录卡的读取；

- 房早未下传次数统计功能:可独立统计房早未下传发生的次数,而且不影响长间歇或停搏的统计；

- 增强的报告结论模板工具:可根据用户需求定制不同的个性化的报告结论模板,可自动提取当前病例数百项统计结果信息自动生成报告结论,结论模板支持参数替换和逻辑判断功能；

动态血压：

- ▲支持儿童测量模式，可根据性别、年龄等信息自动调整血压分析标准。

- 提供趋势图、相关图、饼图、直方图、昼夜规律图、比较图等分析工具。

- 提供血压变异系数、夜间血压下降比、血压负荷、晨峰血压、清晨血压、平滑指数等分析指标。

- 提供自动分析结论功能，包括白大衣性高血压、隐匿性高血压、血压负荷、昼夜节律、动态动脉硬化指数等。

- 提供心电和血压结合报告，可查看每次血压测量对应的心电图波形。

- 可自定义分析结论格式，可根据医院诊断结论标准及格式进行定制；

- 支持双臂血压分析；

- ▲可打印动脉硬化报告

第十二包：关节内窥镜

- 适用范围：产品供人体关节部检查和手术时观察用。

- ▲工作长度：175mm±3%

- ▲ 镜体外径≤4mm

- 视向角：0°±3°（30°±3°，70°±5°）

- ▲视场角：105°±15%（100°±15%，80°±15%）

- ▲有效景深范围：3～100mm

- 蓝宝石镜面，耐磨，防腐蚀

- 兼容三种光纤接口类型：ACMI/狼牌/Storz

- 提供多种视向角内窥镜：0°、30°、70°，可用于关节镜

- 双阀镜鞘入路系统，可同时注入和排水功能，穿刺锥有钝头和锐头可供选择

- 关节镜可于进口品牌管鞘匹配

- 光学结构：新型光学系统设计，采用蓝宝石玻璃，柱状晶体排列技术，进口光纤材料有效提高光强度，高清分辨率

- 消毒灭菌：用过氧化氢低温等离子灭菌方式：灭菌室内温度50-60℃，过氧化氢加入3次（设备默认每次加入量3.0-3.5ml），过氧化氢浓度55-62%，灭菌时间70min

第十三包：输尿管镜

- 适用范围：插入尿道，通过膀胱进入输尿管，用于输尿管或肾盂内疾病的观察和诊断。

- 视场角≥90°

- 视向角≥0°

- 插入部分最大宽度：8/9.8Fr

- 工作通道：5Fr

- 工作长度：430mm

- 成像清晰范围最小值≤1mm

- ▲成像清晰范围最大值≥70mm

- ▲分辨率≥3 lp/mm

- 光能传递效率-有效光度率 ≤2000cd/m²•lm

- 设计光学工作距 d0 ≥ 10mm

- 蓝宝石窗口，永不磨损

第十四包：细输尿管镜

- 适用范围：插入尿道，通过膀胱进入输尿管，用于输尿管或肾盂内疾病的观察和诊断。

- 视场角≥90°

- 视向角≥0°

- ▲插入部分最大宽度：6/7.5Fr

- 工作通道：4Fr

- 工作长度：430mm

- 成像清晰范围最小值≤1mm

- ▲成像清晰范围最大值≥70mm

- ▲分辨率≥3 lp/mm

- 光能传递效率-有效光度率 ≤2000cd/m²·lm

- 设计光学工作距 d0 ≥ 10mm

- 蓝宝石窗口，永不磨损